T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 15/08/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Cerrahi Sarf Deposunda Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | READYCARE AĞIZ İÇİ ASPİRASYON SONDASI (5Lİ ÇUBUK) | ADET | 6.000 |  |
| 2 | İNTRAKET NO:24 (SARI) | ADET | 50.000 |  |
| 3 | İNTRAKEYT NO:20 (PEMBE) MUSLUKLU ÜÇ YOLLU | ADET | 25.000 |  |
| 4 | İNTRAKEYT NO:22 (MAVİ) MUSLUKLU ÜÇ YOLLU | ADET | 25.000 |  |
| 5 | NELATON SONDA NO:10 | ADET | 8.000 |  |
| 6 | NELATON SONDA NO:12 | ADET | 10.000 |  |
| 7 | NELATON SONDA NO:14 | ADET | 20.000 |  |
| 8 | NELATON SONDA NO:16 | ADET | 4.000 |  |
| 9 | BESLENME TORBASI YIKAMALI | ADET | 8.000 |  |
| 10 | KARBON KAPLI KEMOTERAPİ SETİ | ADET | 3.000 |  |
| 11 | İNFÜZYON POMPA SETİ (ÇİFTLİ) | ADET | 35.000 |  |
| 12 | İNFÜZYON POMPA SETİ ( IŞIĞA DUYARLI-ÇİFTLİ ) | ADET | 2.500 |  |
| 13 | İNFÜZYON POMPA SETİ (TEKLİ) | ADET | 30.000 |  |
| 14 | MASKE BİBAP SETİ FULFACE (MEDİUM) | ADET | 200 |  |
| 15 | MASKE BİBAP SETİ FULLFACE (LARGE) | ADET | 400 |  |
| 16 | REBREATHİNG MASKE (YETİŞKİN) | ADET | 500 |  |
| 17 | REBREATHİNG MASKE (PEDİATRİK) | ADET | 100 |  |
| 18 | KANAMA DURDURUCU ÜRÜN (5X7.5CM) | ADET | 1.000 |  |
| 19 | KANAMA DURDURUCU ÜRÜN (10X20CM ) | ADET | 4.000 |  |
| 20 | VENTİLATÖR DEVRESİ AKIŞ SENSÖRLÜ (TRANSPORT CİHAZ İÇİN) | ADET | 300 |  |
| 21 | HASTA ALTI BEZİ (SERMELİ) | ADET | 600.000 |  |
| 22 | HASTA ALTI BEZİ (BAĞLAMALI) | ADET | 100.000 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

READYCARE AĞIZ İÇİ ASPİRASYON SONDASI (5’li PAKET)

1. Readycare steril iç ve dış ambalajlarında bulunmalıdır.

2.Set açılırken yere düşmesi esnasında sterilizasyon bozulmayıp ikinci ambalaj seti korumalıdır

3.Readycareler tüm aspirasyon hortum ve sistemlerine uygun olmalıdır.

4.Readycareler sump ve standart uçlu olmalıdır kurumun isteğine göre teslim edilmelidir.

5. Readycareler (5 li adetler halinde steril paketler içerisinde olmalıdır.

6.Teklif edilen malzemelerin ISO ve CE belgeleri olmalıdır.

7.Ürün üzerinde lot numarası son kullanma tarihi ve onaylı UBB barkodu bulunmalıdır.

8.Malzemeler depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat lı olmalıdır.

BESLENME TORBASI YIKAMALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Verilen setler peristaltik enteral beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır.

  - 1000 ml kapasiteli beslenme torbası ve 1000 ml yıkama torbası bulunmalıdır.

  - Setin üzerinde damlama haznesi bulunmamalıdır.

  - Setin ucunda beslenme tübüne bağlantı yapılmasına olanak sağlayan aşamalı male(erkek) konnektör bulunmalıdır.

  - Beslenme ve yıkama setinin Üzerinde 100 ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.

  - Beslenme seti serbest akışı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  - Beslenme seti ve yıkama seti DEHP (dietileksil fitalat) içermemelidir.

  - Setin üzerinde hasta takip formunun konulması için bölme bulunmalıdır.

  - Enteral ve Yıkama setleri pompaya takılan yerde birleşmelidir.

  - Setler steril olmalı ve ambalaj üzerinde lot ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

  - Setler ile birlikte pompalar ihtiyaç miktarınca firma tarafından teslim edilecektir. Pompa sayısı ihtiyaç halinde arıtılabilecektir.

  - Setler ile kullanılan pompalar kalibre edilebilir ve kalibrasyonun rapor halinde sunulabilmesi gerekir.

  - CE belgesine sahip olmalı, ürün üzerinde yazılı olmalıdır.

  - Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

BIBAP SİSTEMİ (FULLFACE) LARGE, MEDIUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif havayolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIPAP, AVAPS, invaziv ve Non-invaziv ventilasyon cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup ağız ve burun bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır.

- Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır.

- Maskenin 360° dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. istendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir.

- Maske ile birlikte 1er adet sete uyumlu bağlantı hortumu ve elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir.

- Maske, kafa bandı düzgün takıldığı takdirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektrik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır.

- Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalkmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır.

- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port sayesinde hem hastaya oksijen verilebilmeli hem de uyku laboratuarında basınç ölçüm kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir.

- Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır.

- Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır.

- Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem de gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Maske, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Smail, medium, large ve x-Iarge olmak üzere 4 farklı boyda maske çeşidi mevcut olmalıdır.

- Maske latex içermeyen özelliğe sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır.

- İlgili firma hastanedeki ürünü kullanan personele istek dahilinde ürünün kullanımı ile ilgili eğitimi vermekle yükümlü olacaktır.

- İlgili tüm İSO ve CE belgeleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmalı ve bu belgelendirilmelidir.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

HASTA ALT BEZİ (HASTA ALT BEZİ YATAK KORUYUCU ÖRTÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.

  - En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.

  - Orta Tabaka selüloz olmalıdır.

  - Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalıdır.

2. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (± 5 cm) ebatlarında olmalıdır.

3. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.

4. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.

5. En az 10 luk paketler halinde olmalıdır.

6. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

7. Bez cildi tahriş etmemelidir.

8. İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar topaklanmamalıdır.

9. Numunelere, klinikte kullanılıp denendikten sonra şartları karşılıyorsa onay verilecektir.

HİJYENİK HASTA ALT BEZİ BAĞLAMALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hasta alt bezi vücuda tam  uyumlu anatomik olmalı

- Selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının akmasını engelleyecek özellikte olmalı

- Bez bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı(kopmamalı, top top olmamalı)

- Kendinden en az 6 kez yapışma özelliğini kaybetmeden istemsiz birbirinden ayrılmayan yapıştırma bantlar bulunmalı

- Sıvı emme kapasitesi en az 1400 ml. olmalı, sıvı emiş gücü iyi olmalı, dışarı sıvı sızdırmamalı

- İçteki bariyerli kısım çift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalı

- Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalı

- Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve anti alerjik yapıda olmalı

- Koku hapsetme özelliği olmalıdır.

- Üretici firma  U.B.B sistemine kayıtlı olmalıdır, İsteklilerce getirilen numunelerin U.B.B kayıtlarının Sağlık Bakanlığından onaylı olması şartı aranacaktır.

- İstenilen Hasta Alt Bezi Bel Ölçüsü Large(Büyük):100-150cm, Medium(Orta):80-130cm, Small(Küçük):15-20kg hastalar için uygun olmalıdır

- Emici madde miktarı en az 12gr olmalıdır.

- Hasta alt bezi paketlenmiş standart paketler halinde olmalıdır, üzerinde üretim, son kullanma tarihleri ve barkod olmalıdır. Teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Hasta alt bezleri CE mevzuatına uygun olmalıdır ve üzerinde CE işareti bulunmalıdır.

- En dış tabaka nefes alabilen tekstil yüzey olmalıdır.

İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFTLİ IŞIĞA DİRENÇLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pompa	seti kaset mekanizmalı olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır. Setin kaset mekanizması 2 ml'ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.

- Kaset mekanizması sayesinde set gönderim esnasında kesinlikle ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşullar altında, gönderim doğruluğundan sapmadan,stabil ve sorunsuz olarak 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.

- Kasetli set çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp,kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı

hızlarda ve dozlarda;aynı kanaldan aynı anda veya ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.Setin sekonder hattı (2.Sıvı giriş yeri) diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) gerektiğinde needle-free (iğnesiz) aparat ve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.

- Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır;bu sayede sistem enfeksiyondan,ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.

- Kasetli set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.

- Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine,distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.

- Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir. Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır. Set steril ve nonprojenik olmalıdır.

- CihazIarı	sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.

- İhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili uluslar arası platformlarda yapılmış klinik değerlendirme ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.

- Ürünün	ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.

- KasetIi set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak

sağlanmalıdır,gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır.(Maksimum % 3 sapma oranı)

- İhaleyi alan firma (diğer infüzyon pompa setlerini alan firma haricinde kalması durumunda) hastanenin ihtiyacı doğrultusunda en az 200 adet infüzyon pompa cihazını hastaneye kurmalıdır. Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır

- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Renkli ve Işık geçirmeme özelliği olmalı, sarmaya gerek duyulmamalı.

- Cihazın sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

- Cihazların arızalanması durumunda tamiri firma tarafından ücretsiz sağlanmalı, tamir edilemeyecek cihazlar yerine yenisi verilmeli, tamir sonrası fonksiyonlarının bozulduğu ilgili bölüm tarafından bildirilen cihazlar değiştirilmelidir.

- Malzeme uluslar arası kalite standartlarına haiz olmalıdır.

- Malzemeler orijinal steril ambalajında teslim edilmelidir.

- Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pompa	seti kaset mekanizmah olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır.Setin kaset mekanizması 2 ml'ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.

- Kaset mekanizması sayesinde set gönderim esnasında kesinlikle ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşullar altında, gönderim doğruluğundan sapmadan,stabil ve sorunsuz olarak 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.

- Kasetli	set çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı

hızlarda ve dozlarda;aynı kanaldan aynı anda veya ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.Setin sekonder hattı (2.Sıvı giriş yeri) diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) gerektiğinde needle-free (iğnesiz) aparat ve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.

- Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmahdır;bu sayede sistem enfeksiyondan,ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.

- Kasetli	set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.

- Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine, distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.

- Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir. Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır.Set steril ve nonprojenik olmalıdır.

- Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.

- İhaleye	iştirak eden firma ürünü ile ilgili uluslar arası platformlarda yapılmış klinik değerlendirme ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.

- Ürünün	ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.

- KasetIi	set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır, gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır.(Maksimum % 3 sapma oranı)

- İhaIeyi	alan firma hastanenin ihtiyacı doğrultusunda en az 300 adet infüzyon pompa cihazını hastaneye kurmalıdır.

- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır.

- Cihazın sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

- Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

- Cihazların arızalanması durumunda tamiri firma tarafından ücretsiz sağlanmalı, tamir edilemeyecek cihazlar yerine yenisi verilmeli, tamir sonrası fonksiyonlarının bozulduğu ilgili bölüm tarafından bildirilen cihazlar değiştirilmelidir.

- Hava problemi yapmamalıdır.

- Gereksiz kod hatası vermemelidir.

- Haznesi dik durumda bulunmalıdır.

- Türkçe menü içermelidir.

- İğne ve benzeri kullanım aletleri ile delinip deformasyona izin vermemelidir.

- Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır

İNFÜZYON SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

    - Set infüzyon pompası vasıtasıyla uzun süreli IV mayi ve ilaç uygulamalarında kullanılacaktır.

    - Hava girişli delme ucu bulunmalı

    - Açma kapama klempi olmalı

    - Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktardaki mayiyi istenen şekilde verebilmeli

    - Setler	üzerinde 2 adet Y giriş olmalıdır. Setlerle verilecek cihazlar aynı marka olmalıdır.

    - Hortum uzunluğu en az 1,5 m olmalı 20 damla=1ml olmalı

    - Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalı

    - Teklif edilecek setler steril, nonpirojen ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için tek parça olmalıdır, parçalar sonradan eklenmemiş olmalı ve kopmamalı, tek tek ambalajlar halinde sunulmalıdır.

    - Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve en az 10 cc hacminde olmalı.

    - Setin	birlikte kullanılacağı pompa en az bir yollu olmalıdır. Pompa volümetrik sıvı akışını sağlamak üzere pompalama mekanizmasına sahip olmalıdır.

    - Set cihazdan ayrıldığında sette oluşabilecek herhangi bir basınçda serbest akış yapmamalıdır.

    - Setin hava girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır.

    - Setin	uç kısmı kateter ağızları ve IV iğne girişlerine uyumlu olmalıdır.

    - Set tek parça olmalı, serbest akışı engellememek için ek bir aperata ihtiyaç duyulmamalıdır.

    - Pompa 220-240VAC,50/60Hz.şehir şebeke cereyanıyla çalışmalı ve +/-10 voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir. Pompa sadece Ambulatory değil yoğun bakımlarda da kullanıma uygun olmalıdır.

    - Pompa akış hızı en az 0,1-999,0ml/saat sınırları arasında 0,lml kademelerde ayarlanabilmelidir. Ayrıca volume değeri, 0.1- 9999.ml sınırları arasında ayarlanabilmelidir.

    - Cihazların elektrik kaçak testinin yapılmış olması gereklidir.

      - Pompa elektrik kesilmelerine karşı dahili batarya ile çalışabilmeli, dahili batarya otomatik olarak devreye girmelidir.Pompanın bataryası cihazı en az 2 saat besleyebilmelidir.

      - Pompa kapağı açıldığında cihaz görsel olarak alarm vermeli ve set çıkarıldığında, setin üzerindeki antisifon valf, vb özellik sayesinde otomatik olarak akışkan sıvı kesilmelidir.

      - Ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

      - Setin uyumlu olduğu pompalar yüklenici tarafından temin edilecek, 400 adet pompa yüklenici tarafından, setler tükeninceye kadar hastanede hazır bulundurulacaktır. Bu süre içerisinde pompaların bakım ve arızalarının giderilmesi her türlü yedek parça ve işçilik dahil olmak üzere yüklenicinin sorumluluğundadır. Arıza tesbit ve/veya tamiri için hastaneden pompa götürülmesi halinde, yüklenici tamir ve/veya tesbit işlemi tamamlanıp pompa getirilinceye kadar olan sürede hastanede çalışır vaziyette aynı sayıda pompa bulundurulacaktır. Cihaz sayısı ihtiyaç halinde artırılabilecektir.

      - Pompa gönderme hız limitleri isteyen bölümün talebine göre belirlenecektir. Pompa dilinin Türkçe olması tercih sebebi sayılacaktır.

      - Cihaz sertifikalı bir merkezden kalibre edilmiş olmalı ve kullanım sırasında kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

      - ISO veya TSE kalite belgelerine sahip olmalı CE ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

      - Teklif	veren firmaların TSE Kurumu ve Sanayi Bakanlığından alınmış bulunan Hizmet yeterlilik belgesine sahip teknik servisi olmalı, bu belgeler teklifle beraber verilmelidir.

      - Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dökümanlardaki bilgilerle aynı olması gerekmektedir, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeyecektir.

      - Steril	tekli paketlerin üzerinde ürünün Iot numarası, son kullanma tarihi, onaylı barkodu bulunmalıdır.

29. Ürünlerin son kullanma tarihi; teslimden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İNTRAVENÖZ KANÜLLER (İNTRAKEYT (No:24)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- FEB- teflon kapiler olmalıdır.

- Tek elle fonksiyon tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalıdır

- Özel formlu kapilerle minima ponksiyon travması olmalıdır.

- Düz yüzey, gömülmüş 4 radyoopak çizgi olmalıdır

- lnce duvar, yüksek akım hızlı olmalıdır.

- Transparan, kan geri akımını görme imkanı olmalıdır

- Fiksasyon kanatları ve üstten giriş olmamalıdır

- Luer- Lock bağlantılı olmalıdır.

- Hidrofoblu kan tutuculu olmalıdır.

- Uluslararası renk kodlu olmalıdır ( 24 G )

- PVC'siz steril ambalajda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

- Uluslararası Kalite Belgeleri İSO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teklif veren firmaların numune vermesi gereklidir. Numuneler denenerek nihai karar verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden  itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İNTİRAKEYT (MUSLUKLU) UC YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ (No:20-22 )

1.		KanüI kısmı Virgin TEFLON (PTFE) kaplı olmalıdır.

2.		Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk-port yer   almalıdır.Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde bir valf sistemi yer almalıdır.

- IV kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar yer almalıdır.

- IV kanülün paket üzerinde ürün lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı

- Her teklif edilen ürün için 10 adet deneme numunesi verilecektir. Denenen örneklerde tekrarlanan intravenöz giriş sırasında körüklenme ve deformasyon oluşma sıklığı %10 u geçmeyen ürünler teknik açıdan yeterli sayılacaktır.

- Musluklu üç yollu olmalıdır

KANAMA DURDURUCU ÜRÜN ABSORBE OLABİLEN 5*7.5 -10*20

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz veya okside seliloz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir.

- Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.

- Malzeme ortamın pH değerini 3,5’in altına düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.

- 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır.

- Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.

- Gama ışını ile steril edilmelidir.

- Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.

- Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.

- Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıdan görünebilirliğini sağlayan şeffaf veya tekli aliminyum folyo ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır..

- CE veya FDA belgesi mevcut olmalıdır.

- Ürün ebatları 5 cm x 7,5 cm ve 10 cm x 20 cm olmalıdır.

- Numuneler denendikten sonar nihai karar verilecektir.

- Dokuya uygulandığında çabuk dağılmamalıdır.

- Malzeme ilgili uzman üye ve bölüm tarafından numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

KARBON KAPLI KEMOTERAPİ SETİ, KEMOTERAPİ İÇİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Opak (ışıktan korumalı) serum seti; damlacık odası, serum hortumu, ayar/kesme klempi, enjeksiyona uygun elastik ara hazne ve erkek lüor konnektörden meydana gelmiş olmalıdır.

2.  Damlacık odası en az 5rnl kapasiteli, 20damla=Iml akış hızında, havalandırma portlu (kırmızı veya mavi renkli kapaklı), en az 20 mikron solüsyon filtreli ve siyah renkli ışıktan koruma kılıflı olmalıdır. Siyah ışıktan koruma kılıfı damlacık odası içinde damla akışını görmeye engel olmayacak ebatlarda(yükseklikte) olmalıdır.

3.  Serum hortumu 120cm uzunluğunda, anti-kink özellikli, siyah renkli ve iç çapı 3mm dış çapı 4,1 mm olmalıdır.

4.  Klemp beyaz gövdeli, mavi veya kırmızı renkli ayar tekerlekli olmalıdır.

5.  Elastik ara hazne enjeksiyona uygun lateks içermeyen bir materyalden olmalıdır.

6.  Ürün orijinal ambalajında, ETO ile steril edilmiş ve en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.

7. Ürün ambalajının üzerindeki etikette, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürünün referans numarası ve sterilîzasyon metodu (EtO) bulunmalıdır.

NELATON SONDA ŞEFFAF (NO:8-10-12-14-16) TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Büküldüğünde kırılmayan ve kanamaya neden olmayan sertlikte olmalı, rotasyonel hareketleri rahat yapılabilir özellikte olmalı

  - Non toksik ve apirojenik özellikte tıbbi PVC den üretilmeli

  - Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

  - Uç kısmı kapalı,yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı

  - Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı

  - Boyutları	kolayca tanımlanan renk kodlu konnektör olmalı ve kolay yerleştirmeyi  sağlayıcı sertlikte olmalı

  - Konnektör	konik şekilde olmalı ve çift-tek taraflı çam ağacına uyumlu olmalı

  - Şeffaf	ve tek kullanımlık olmalı

  - Steril edilmiş özel ambalajında olmalı, steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı

  - Oral ve nazal kullanıma uyumlu olmalı,

  - Yüklenici firma şartnameye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

  - Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından

onaylı olduğu belgelendirilmelidir.Uzerinde lot numarası, son kullanma tarihi ve steril

bilgileri bulunmalıdır.

13. Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

REBRATİNG MASKE(YETİŞKİN-PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Maske yüksek konsantrasyon oksijen için bir rezervuara sahip olmalıdır.

2.Maske ve rezervuar arasında düşük dirençli bir valf bulunmalı ve bu sayede verilen hava geri alınmamalıdır.

3.Maske ile birlikte oksijen hattı bulunmalıdır.

4.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

5. Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

Transport Vantilatör Yetişkin Solunum Devresi Teknik Şartnamesi

- Solunum devresi, yetişkin hasta kullanımına uygun olmalı, cihazın açılış devre kontrolü testinden sorunsuz geçebilmelidir.

- Solunum Devresi, Nevvport marka HT70+ Transport Ventilatörü ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Solunum devresi hastadan dönen akışı ölçmek için Newport HT70+ marka ventilatör cihazında kullanılan proksimal akış sensörü ile tam uyumlu olmalıdır.

- Tek Hasta kullanımlık olmalıdır.

- Solunum devresi tek hatlı ve çift line'lı "L" veya "J" devre şeklinde olmalıdır.

- Ekspirasyon hattı üzerinde ekspirasyon valfı bulunmalıdır.

- Ekspirasyon valfinde hastadan dönen basıncı ölçmek için basınç hattı bulunmalıdır.

- Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Klinikte denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune getirmeyen firmaların ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ambalajı üzerinde ürün lot numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalı ve  depo tesliminden itibaren 2 yıl miyadlı olmalı

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 19/08/2022  Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.