T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 19/10/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Sterilizasyon Ünitesinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buhar sterilizatör için hızlı sonuç veren biyolojik indikatör | Adet | 1.500 |  |
| 2 | Buhar sterilizatör için çok parametreli kimyasal indikatör (Class4) | Adet | 150.000 |  |
| 3 | Buhar sterilizatör için enteg. İndikatör(SINIF5) | Adet | 15.000 |  |
| 4 | Buhar sterilizatör için elektronik test sitemi | Adet | 3 |  |
| 5 | Otoklav bandı | Adet | 10.000 |  |
| 6 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 7.5 cm) | Metre | 10.000 |  |
| 7 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 10 cm) | Metre | 15.000 |  |
| 8 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 15 cm) | Metre | 100.000 |  |
| 9 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 20 cm) | Metre | 75.000 |  |
| 10 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 25 cm) | Metre | 20.000 |  |
| 11 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 30 cm) | Metre | 15.000 |  |
| 12 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 35 cm) | Metre | 10.000 |  |
| 13 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 40 cm) | Metre | 100.000 |  |
| 14 | Hidrojen peroksit sterilizatör için kimyasal indikatör | Adet | 2.000 |  |
| 15 | Hidrojen peroksit sterilizatör için biyolojik indikatör | Adet | 2.000 |  |
| 16 | Hidrojen peroksit steriliztör için kaset | Adet | 500 |  |
| 17 | Hidrojen peroksit sterilizatör için paketleme kağıdı(eni 10cm) | Metre | 10.000 |  |
| 18 | Hidrojen peroksit sterilizatör için paketleme kağıdı(eni 40cm) | Metre | 10.000 |  |
| 19 | Hidrojen peroksit sterilizatör için poşet(eni20cm*70cm) | Adet | 10.000 |  |
| 20 | Hidrojen peroksit sterilizatör için poşet(eni30cm*70cm) | Adet | 10.000 |  |
| 21 | Etilen oksit sterilizatör için hızlı sonuç veren kimyasal indikatör | Adet | 5.000 |  |
| 22 | Etilen oksit sterilizatör için hızlı sonuç veren biyolojik indikatör | Adet | 1.000 |  |
| 23 | ATP Testi | Adet | 200 |  |
| 24 | Yıkayıcı dezenfektörü kirlilik testi | Adet | 30.000 |  |
| 25 | Katı-hafif alkali temizleyici tablet | Adet | 15 |  |
| 26 | Buhar sterilizatör için Bowie-Dick Test paket | Adet | 1.000 |  |
| 27 | Manuel kullanım için cerrahi alet dezenfektanı | Kg | 1.000 |  |
| 28 | El kurulama havlusu(30x50 cm) | Adet | 30.000 |  |
| 29 | Tepsi örtüsü 50cmx35m | Adet | 25.000 |  |
| 30 | Tepsi örtüsü60cmx40cm | Adet | 40.000 |  |
| 31 | Sterilizasyon sargısı 120x120cm(set kılıfı) | Adet | 50.000 |  |
| 32 | Sterilizasyon sargısı160x160cm (set kılıfı) | Adet | 30.000 |  |
| 33 | Tek kullanımlık ameliyat bohçası(Üroloji tur örtüsü) | Adet | 5.000 |  |
| 34 | Tek kullanımlık ameliyat bohçası(poşlu atroskopi ) | Adet | 1.000 |  |
| 35 | Tek kullanımlık ameliyat önlüğü(tekli ) | Adet | 40.000 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |
| G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| İ | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

Şartname MSÜ 1

Buhar Sterilizatör İçin Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndikatör Teknik Şartnamesi

- Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermeli ve biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği en geç 1 saatte kesin olarak öğrenilebilmelidir.

- Doğrulama için ek inkübasyona gerek olmamalıdır.

- Besiyeri özel cam tüp içinde olmalı ve indikatör sistemi bulunmalıdır.

- Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.

- Tüp üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve kimyasal indikatör şeritli etiketi bulunmalıdır

- Sterilizasyondan sonra cam tüp inkübatördeki özel kırma yuvasında bastırılarak kırılmalı ve sporlar besiyeri ile temas ettirilmelidir

- Valide edilmiş 2 adet orijinal kalibre edilmiş otomatik okuyuculu inkübatör indikatörlerle birlikte teslim edilmelidir. Kalibrasyon raporları ihale dosyasında bulunmalıdır. Otomatik okuyucu, içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüplerini otomatik olarak algılamalı ve okumaya başlamalıdır.

- Yetersiz sterilizasyon (aktif Geobacillus stearothermophilus varlığı) ve yeterli sterilizasyon inkübatörün farklı renkte yanan ışıkları ile kolayca anlaşılmalıdır.

- Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

- ISO 11138-1, ISO 11138-3 Standartlarına uygunluğu bulunmalıdır.

- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- 1340 C ve 1210 C de ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde sorunsuz çalışmalıdır

Şartname MSÜ 2

Buhar Sterilizatör İçin Kimyasal İndikatör Teknik Şartnamesi

- Tüm 134 ºC ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilmelidir.

- Çok parametreli olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarlı olmalı, ısı, nem ve zaman hakkında detaylı bilgi verebilmelidir,

- Yoruma dayalı bilgi vermeli, yetersiz sterilizasyonda problemin nereden kaynaklandığını gösterebilmelidir,

- İndikatörler lamine kaplı olmalı, mürekkebin dağılmasını önlemelidir,

- Sterilizasyon sonrasında renk değişimi belirgin olmalıdır. 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt olarak saklanabilmelidir,

- Paketin üzerinde son kullanma tarihi olmalı ve normal oda koşullarında saklanabilmelidir,

- ISO 11140-1, standartlarına uygun olmalı, Class 4 sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır. Bu uygunluk rezistometre raporları ile ispatlanmış olmalı. Ayrıntılı rezistometre raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Teslim edildiğinde en az 1 yıl süre ile miat problemi olmamalıdır.

- Teklif sırasında 10 adet numune bırakılmalıdır.

Şartname MSÜ 3

Buhar Sterilizatör için Entegratör İndikatör Teknik Şartnamesi

- Otoklavın her bir döngüsü için tek test yeterli olmalıdır.

- 134 oC ön vakumlu buhar otoklavlarında yük kontrolünde kullanılmalıdır.

- Belirlenmiş değerleri (Stated value) ISO 11138’de biyolojik indikatörler için verilen performans gerekliliklerine eşdeğer ya da daha fazla olacak şekilde üretilmiş olmalıdır. İndikatörün aktivasyonu ISO 11138’de biyolojik indikatörler için belirtilen D ve Z değerleri ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.

- Entegratörün ISO 11138’de adı geçen belirlenmiş değerlere uygunluğunu ispatlayan rezistometre raporları teklif verme aşamasında sunulmalıdır.

- Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan alüminyum folyodan yapılmış olmalıdır.

- Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir.

- İndikatör işlem sonrası rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.

- Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir.

- İndikatörün kullanılabileceği sterilizasyon çevrimleri, ürün lot numarası ve son kullanma tarihi her strip üzerinde bulunmalıdır.

- Üretici firma sterilizasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek faktörleri açık bir biçimde belirtmelidir.

- ISO 11140-1 Class 5 Standartlarına uygun olmalıdır.

- Normal oda şartlarında (15-30 0C, % 35-60 nem) (<50% Relatif-Bağıl-Nem)   saklanabilmelidir..

Şartname MSÜ 4

Buhar Sterilizatör Elektronik Test Sistemi Teknik Şartnamesi

- EN 285- Büyük Sterilizatörler Standardında tanımlanmış olan cihaz kontrol kriterlerini gerçekleştirmek üzere EN ISO11140-4 standardına göre tasarlanmış olmalı bu standartlara uygunluk bağımsız akredite bir kuruluş tarafından belgelenmelidir.

- Kullanıcıya buhar sterilizasyon işlemindeki tüm kritik değişkenlerle ilgili (Isı, Zaman, Basınç, Hava kalıntısı) kapsamlı, objektif, bağımsız bilgi sunmalıdır.

- Program yazılımı Türkçe olmalıdır.

- B&D Test fonksiyonunu yerine getirmeli, yeterli hava tahliyesi ve etkin buhar penetrasyonu ile ilgili bilgi vermelidir.

- Algılama Ünitesi basınç sensörünün yanı sıra 1 adet harici ve 2 adet dahili sıcaklık sensörü içermelidir.

- Veri Okuyucu, elde edilen verilerin algılama ünitesinden alınarak printer ya da PC’ ye aktarılmasını sağlamalıdır.

- Aktarılan veriler grafiksel ve nümerik olarak değerlendirilebilmelidir.

- Program yazılımı kayıt edilen sterilizasyon işlem verilerinin analizini yapmayı sağlamalıdır.

- Sistemin EN 285 Standardı içinde tanımlanan B&D Test fonksiyonunu hassas ölçümle yerine getirdiğini gösteren bağımsız bir kuruluştan alınmış onay sertifikası bulunmalıdır.

- Algılama Ünitesi B&D testinin yanı sıra, aynı zamanda kaçak oran testi, erken uyarı sistemi, diyagnostik (teşhis amaçlı), aşırı ısıtılmış buhar olup olmadığı, kalibrasyon kontrolü, ölüm eğrisinin elektronik hesaplanması gibi fonksiyonları da yerine getirmelidir.

- Algılama ünitesi her bir sterilizasyon çevriminin test edilmesi amacıyla da kullanılabilmelidir.

- Maksimum çevrim sayısı istekliler tarafından hazırlanan teknik şartnameye uygunluk beyanında belirtilmelidir. Fiyat değerlendirmesi toplam çevrim sayısına göre yapılacaktır. Çevrim süresi sonunda kalibre edilerek tekrar kullanılabilen sistemler için de kalibrasyon maliyeti teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtilmelidir. Maliyet hesabında bu da göz önünde bulundurulacaktır.

Sistem MSÜ’de mevcut kurulu bir software üzerinden kullanılabiliyorsa software ve veri aktarıcı için fiyat verilmemelidir.

Şartname MSÜ 5

Buhar Sterilizasyonu Maruziyet İndikator Bandı Teknik Şartnamesi

- Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmalıdır,

- Gravite 121 °C ve ön vakumlu 134 °C  otoklavlarda kullanılabilmelidir,

- Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı yazılabilmelidir.

- Buhara maruz kalan kimyasal indikatör çizgiler kolayca ayırt edilebilmelidir

- Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır,

- Kullanımdan sonra yapıştırıldığı yerden herhangi bir iz ve atık bırakmadan kolayca çıkarılabilmelidir,

- Rulonun üzerinde son kullanma tarihi olmalı ve normal oda koşullarında (15-30 °C,%35-60 nem) saklanabilmelidir,

- ISO 11140-1, Standartlarına, Class1 sınıfına uygun olmalıdır,

- Teslim edildiğinde 1 yıl süre ile miat problemi olmamalıdır.

- İhale öncesinde kullanıcı tarafından uygunluk verilmiş olmalı ve uygunluk belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.

Şartname MSÜ 6-7-8-9-10-11-12-13

Buhar ve Etilen Oksit Sterilizatör İçin Paketleme Kağıdı Teknik Şartnamesi

- Rulolar Etilen Oksit ve Buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, her iki sisteme ait farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalıdır.

- Ruloların filmi en az 3 katmanlı olmalı ( min. 50 mikron ), dayanıklı ve esnek olmalı, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.

- Ürün ISO 13485 ve CE belgeli olmalı, EN 11607’ye uygunluk sertifikası bulunmalıdır. Belgelerde üretici beyanı yeterli değildir. Sertifika kopyaları ihale dosyasında bulunmalıdır.

- Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmeli, rulo kapatıldığında çok katlı filmin rengi koyulaşarak kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtılma ve çatlama tespiti sağlamalıdır.

- Vakum sistemli otoklavlarda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

- En az 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır. Medikal kağıt EN 11607’ye uygun olmalıdır.

- Etilen Oksit Gaz ve Buhar indikatörleri kağıt ve film arasında, kapama bölgesinin altında ve kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.

- Ekli rulolar kabul edilmeyecektir.

- Paketleme kağıtları ile birlikte kağıt kesme ve kapatma cihazı ücretsiz teslim edilecektir.

Şartname MSÜ 14

Hidrojen Peroksit Sterilizatörü Kimyasal İndikatör Teknik Şartnamesi

- Hidrojen Peroksit plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.

- Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörü 10 mm kalınlığında polistrenden mamul ve beyaz opak bir strip olmalıdır.

- Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörünün kimyasal formülü ve reaksiyon mekanizması belgelenebilmelidir.

- ISO 11140 Sınıf 4’e uygunluğu belgelenmelidir.

- Ünitede kullanılan cihazlarda denendikten sonra uygunluk verilecektir

Şartname MSÜ 15

Hidrojen Peroksit Sterilizasyonu İçin Hızlı Biyolojik İndikatör Teknik Şartnamesi

  - Kalite standartları gereği, ürünün ve sterilizasyon işleminin güvenirliği açısından indikatör ve inkübatör cihazı orjinal ve aynı marka olmalıdır. İnkübatör cihazı otomatik çalışmalı, indikatörü otomatik algılamalı, kullanıcı müdahalesine imkan vermeyecek şekilde fabrika ayarları ile ısı ve programları hazır bulunmalıdır.

  - STERRAD 100S ve LAOKEN sistemlerinde kullanılabilir olduğu belgelenmelidir. Üretici beyanı yeterli değildir. Bağımsız test kuruluşu tarafından belgelenmelidir.

  - Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu kesin ve net olarak en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir.

  - Pozitif sonuç 15-30dakika arasında alınabilmelidir.

  - Biyolojik indikatör Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermelidir.

  - Otomatik okuyucu aktif G.stearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır.

  - Biyolojik indikatör Geobacillus stearothermophilus sporlarını içeren bir spor taşıyıcıyı ve çoğalmayı destekleme kabiliyeti gerekliliklerini karşılayan bakteriyolojik besiyeri içeren bir besiyeri ampulü içermelidir.

  - Biyolojik indikatör kapağının üstünde bir işlem indikatörü yer almalıdır.

  - Biyolojik indikatörler indikatörün ortam koşullarından etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

  - Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır.

  - Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

  - Biyolojik indikatör EN ISO 11138-1:2006 standartlarına uygun olmalıdır.

  - İndikatörden elde edilen pozitif ya da negatif sonuç görsel (yazılı veya farklı renkte yanan +/- semboller) olarak şüpheye imkan vermeyecek şekilde anlaşılabilmelidir.

  - Her bir kuyu içindeki biyolojik indikatörün sonuç için kalan süresi otomatik okuyucu ekranı üzerinden veya birlikte verilecek bilgisayar üzerinden takip edilebilmelidir.

  - Okuyucu indikatörün doğru yerleştirildiğini, besiyeri ampulünün kırılmış olduğunu, spor ile temas ettiğini kontrol ederek okumayı başlatmalı, bu işlemlerde hata tespit ettiğinde sesli, görsel alarm ve hata kodu vermeli, hata giderilene kadar okumayı başlatmamalıdır.

  - Otomatik okuyucu tek başına kullanılabileceği gibi internet ve intranet ağ yapıları üzerinden takip edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.

Otomatik okuyucu sonuçları kaydetmeli ve sistemin yazılımı vasıtasıyla dijital ortama aktarılabilmelidir

Şartname MSÜ 16

Hidrojen Peroksit Sterilizatör için Kaset

1- Kaset kırılmalara karşı dayanıklı özel sert plastikten mamul olmalıdır.

2- Kaset 5 döngü gerçekleştirebilmelidir.

3- Kaset her biri 1.8 ml %58’lik Hidrojen Peroksit ve Stabilizatör ihtiva eden 10 hücreciğe sahip olmalıdır.

4- Kasetin üzerinde, kasetin tanınmasını sağlayan barkod olmalı ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

5- Kaset kapalı bir naylon torba içinde bulunmalı ve bir kimyasal indikatöre sahip olmalıdır.

6- Kasetlerle birlikte 50 adet hidrojen peroksit yazıcı rulosu ve 4 adet yazıcı şeridi ücretsiz üniteye teslim edilmelidir.

Şartname MSÜ 17-18

Hidrojen Peroksit Cihazı Paketleme Rulosu Teknik Şartnamesi

1-Hidrojen peroksit paketleme rulosunun uzunluğu en az 70 m  olmalıdır.

2-Hidrojen peroksit paketleme rulosunun geçirgen tarafı %100 yüksek yoğunluklu polietilenden 4057B kalite DuPont tyvek, şeffaf kısmı ise polyester ve polietilen filmden oluşmalıdır.

3-Hidrojen peroksit paketleme rulosu su geçirmemelidir. Suya karşı gücü 120 cm’den büyük olmalıdır.

4- Hidrojen peroksit paketleme rulosunun kopma faktörü (EN-868-5’e göre “breaking factor”) 20 Newton/15mm’den az olmamalıdır.

5-Hidrojen peroksit paketleme rulosunun ağırlığı 70 gr/m2 ‘den az olmamalıdır.

6- Hidrojen peroksit paketleme rulosunun yapışma gücü (EN-868-5’e göre “seal strenght”) 1,5/15mm’den az olmamalıdır.

7- Log Reduction Value 5’den küçük olmamalıdır.

8-Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenebilmelidir.

9-Ürün ünitedeki plazma sterilizatöre uyumlu olmalı ve cihaz tam kapasite doldurulduğunda bile alarma sebep olmamalıdır. Bu nedenle seçim aşamasında cihazı tam kapasite dolduracak miktarda 40-45 cm ende en az 5 metre paketleme rulosu deneme için üniteye teslim edilecektir.

Şartname MSÜ 19-20

Hidrojen Peroksit Sterilizatör için Sterilizasyon Poşeti Teknik Şartnamesi

- Kapatılmış ambalaj açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.

- Tyvek Poşet sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren Hidrojen peroksit  indikatörü bulunmalıdır. İndikatörün işlem öncesi ve sonrası dönüşüm renkleri birbirinden farklı olmalıdır.

- Tyvek sterilizasyon poşetlerinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.

- Tyvek poşetin kağıt kısmı %100 yüksek yoğunluklu polietilen 1059B- 1073B dupond tyvek kağıt, folyo kısmı ise şeffaf polyester ve polietilenden oluşan lamine film olmalıdır.

- Lamine film delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.

- Film kalınlığı minimum 55 ±5 mikron olmalıdır.

- Tyvek poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriyel bariyer özellik taşımalıdır.

- Medikal Tyvek Kağıt minimum 60 gr/m2 olmalıdır.

- Tyvek poşetlerin üzerlerinde belirtilen ebatlar dahilinde olmalıdır.

- Poşetin üç kenarı kapalı bir kenarı ısıyla kapatılmak üzere açık olmalıdır. Ürünün her üç kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deforme olmamalıdır.

- Tyvek poşet sterilizasyon işlemi esnasında açılmamalı, patlamamalıdır.

- Tyvek poşetin açma yönü belirtilmiş olmalı ve açma yerinde parmak deliği bulunmalıdır.

- Tyvek poşet işlem görmüş üründe açma sırasında kağıt yada film yüzeyde soyulma yırtılma deformasyon olmamalı, partikül oluşmamalıdır.

- Tüm baskılar kağıt yüzeyde ve asıl sterilizasyon bölgesinin dışında olmalıdır.

- Tyvek poşetin kenar kaynakları minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.

16. Tyvek poşetin kenar kaynak direnci minimum 2 Newton/15 mm. olmalıdır.

17. Pigment migrasyonunu önlemek için, bütün baskılar poşetin kullanım alanının dışında olmalıdır.

18. Üretici firma ISO 9001, ISO 13485  ürün EN 868-5 sertifikalı ve CE belgeli olmalıdır.

19. Ürünün sahip olduğu standartlar gereği marka, ebat ve lot numarası ve standart numarası gibi bilgiler rulo üzerinde fabrikasyon olarak basılı olmalıdır.

20.  Tyvek poşet sterilizasyon işlemi esnasında steril malzemeye yapışmamalıdır.

23. Tyvek poşetler TSE ürün belgeli olmalıdır.

24. Tyvek poşetler belirtilen ölçülerde 3 tarafı kapatılmış, 4.kenar ise açık olmalıdır.

25. Her kalem üründen birer adet numune teslim edilmelidir.

Şartname MSÜ 21

Etilen Oksit Çok Parametreli Kimyasal İndikatör Teknik Özellikleri

1. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.

2. İndikatör CLASS 5 olmalıdır.

3. Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunacaktır.

4. Etilen oksit sterilizasyonu sonrası indikatör farklı zıt renge dönmelidir.

5. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” tonlarından farklı olacaktır.

6. Paketin veya stripin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi (en az 2 yıl) , lot numarası ve kutu adedi belirtilmiş olmalıdır.

7. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda ürün için alınmış analiz sertifikası olmalıdır.

8. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.

9. Ürünün lot numarası, art numarası ve üretildiği kalite standardı (ISO-EN11140-1) her indikatör stripin üzerinde yer almalıdır.

10. Etilen oksit stribi paket içinde rahatça görülebilir ebatlarda olmalıdır.

11. En az 250 striplik kutularda kullanıma hazır olacaktır.

12. CE uygun belgesi olmalıdır.

13. Teklif edilen ürünlerin performans testleri yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Şartname MSÜ 22

Etilen Oksit Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndikatör Teknik Şartnamesi

1. Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği haklında bilgi vermelidir,

2. %100 Etilen Oksit sterilizatörlerinde kullanılmalıdır.

3. Bacillus atrophaeus (Bacillus subtilis) sporu emdirilmiş kağıt şerit içermelidir.

4. Medya özel cam tüp içinde mor besiyeri ve çift indikatör sistemi içermelidir.

5. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.

6. Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilenden yapılmış olmalıdır.

7. Tüp üzerinde üretim tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmalıdır.

8. Çift indikatör sistemine (floresan ışıma ve enzimatik reaksiyona bağlı renk değişikliği) sahip olmalıdır.

9. Spordan daha uzun süre canlı kalan enzimlere (beta-glukosidase) bağlı gerçekleşen renk değişikliği nedeniyle sonuç 4 saatten daha erken sürede öğrenilebilmelidir.

10. Cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor besiyeri ile temas ettirilmelidir.

11. 37 ± 2ºC’de otomatik okuyuculu inkübatörde 4 saatte sonuç alınmalıdır, doğrulama için ek inkübasyon süresine ihtiyaç olmamalıdır.

12.İnkübatör aktif Bacillus Subtilis tarafından üretilen enzimin “fluorescence” ışımasını okuyabilmelidir.

13.Yetersiz sterilizasyon (aktif Bacillus subtilis varlığı) ve doğru sterilizasyon inkübatörün  farklı renkte yanan ışıkları ile kolayca anlaşılabilmelidir.

14.Pozitif kontrol (etilen oksit sterilizasyona maruz kalmamış indikatör) sonucu en geç bir saat içinde değerlendirilebilmelidir.

15. Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

16. ISO 11138-1, ISO 11138-2 Standartlarına uymalıdır. Bu uygunluk ISO 18472’e uygun üretilmiş resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar teklif verme sırasında sunulmalıdır.

17. Teslim edildiğinde en az 1 yıl miad problemi bulunmamalıdır.

18. Bir adet otomatik okuyuculu ve alarm sistemine sahip, kalibre ve valide edilmiş inkübatör cihazı ücretsiz olarak verilmelidir. Cihazın kalibrasyon raporları ihale dosyasında bulunmalıdır.

Şartname MSÜ 23

ATP Testi Teknik Şartnamesi

- Cerrahi aletlerin, endoskopların ve ortam yüzeylerindeki adenozin trifosfat ATP kalıntısını 30 saniyeden kısa bir süre içerisinde tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Kan veya kan dokusu ve mikroorganizma yükü gibi az miktardaki ATP kalıntılarını kantitatif olarak ölçümleyebilmelidir ve yüzeylerin temizlik sürecinin etkinliğini doğrulayabilmelidir.

- Kullanıma hazır sürüntü çubukları olmalı ve her bir çubuğun içinde ATP miktarına bağlı olarak ışıma yapacak  kendi çözeltisi bulunmalıdır.

- Sürüntü çubuğu sayesinde malzeme üzerindeki oluklu kenarlar veya lümenler gibi ulaşılması zor olan bölgelerden kolayca numune alımını sağlamalıdır.

- Endoskopi cihazlarında lümen içi temizlik seviyesi ölçebilmek için su numunesinden ATP ölçümü yapabilmelidir.

- Sistem test noktalarının planlanmasına izin vermeli ve kullanıcıya yol göstermelidir.

- Ölçüm cihazı ölçüm sonuçlarını hafızasında saklayabilmelidir.

- Ölçüm değerleri kantitatif olarak rakamsal değerlerle gösterilmeli ve böylelikle temizlik seviyesi belirlenebilmelidir.

- Sistem çevrimiçi bir yönetim yazılımına sahip olmalı, ölçüm sonuçları süresiz olarak kaydedilebilmeli ve kurum tarafından belirlenecek sorumlulara e-posta ile otomatik raporlama yapabilmelidir.

- Farklı özellikteki yüzeyler için duruma özel sınır değerleri belirlenebilmeli, sistem ve ölçüm cihazına kaydedilebilmelidir.

- Sistem kullanıcı adı ve şifre ile bilgi güvenliği en üst seviyede sağlanmış olmalıdır. Sorumluluk seviyesine göre bilgilere erişim yetkilendirmesi yapılabilmelidir.

- Planlanmış ölçüm noktaları dışında da anlık ölçümler yapılabilmelidir.

- Ölçüm cihazı şarj edilebilir olmalıdır.

- Sistem, yönetim yazılımı ve ölçüm cihazı tamamen Türkçe uyumlu olmalıdır.

- Zararlı kimyasallar içermemelidir.

- Teklif veren firma numune vermelidir.

Swaplarla birlikte 1 adet kullanım amaçlı test cihazı verilmelidir

Şartname MSÜ 24

Yıkayıcı Dezenfektör Kirlilik Testi Teknik Şartnamesi

- Yıkayıcı-Dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.

- Aynı zamanda 20°C veya 65°C’de frekansı 42 kHz’e eşit veya daha yüksek olan ultrasonik yıkama makinelerinin rutin kontrolünde de kullanılabilmelidir.

- Kirlilik Testi, üzerinde sentetik test kiri bulunan tek kullanımlık polimer indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği tutaçtan oluşacaktır.

- İndikatör, tutaça uygun ebatlarda polimer substrat üzerine emdirilmiş olmalıdır.

- Sentetik test kiri, insan kan ve dokusunu temsil edecektir.

- İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış tutaç paslanmaz çelikten olacaktır.

- EN ISO 15883-5:2005(E) Yıkayıcı Dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekleri yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.

- Markası, Lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.

- İşlem öncesi tutaça yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.

- Test sonucunu yorumlamak için indikatörlerle birlikte renk değişim tablosu verilecektir.

Şartname MSÜ 25

Yıkama Makinelerinde Kullanılmak Üzere Katı Hafif Alkali Temizleyici Ürün Teknik Şartnamesi

- Ürün; hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, MIC aletlerinin, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik aletlerin hafif alkali temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün; sodyum hidroksit yanında aşınma inhibitörleri de içermelidir.

- Ürün; kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.

- Konsantre ürününün pH değeri yaklaşık 12-13 arasında olmalıdır, kullanıma hazır solüsyon için pH 10-11 arasında olmalıdır.

- Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için rutin kullanımda 3-6 mL/L oranında, prion inaktivasyonu için 10 mL/L oranında her türlü kullanıma uygun olmalıdır.

- Sterilizasyon süreçlerini etkilememesi için ürünün aletten su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren Biyouyumluluk (ISO 10993) raporu ihale dosyasında bulunmalıdır.

- Ürün, farklı marka ve model yıkama makinalarında dozajlama dispenseri ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürün; katı formda 4 kg.lık ambalajlarda olmalıdır. Katı formu sıvı hale dönüştürüp yıkama makinelerine sevk edecek otomatik dispenser firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.

- Katı deterjanı sıvı forma dönüştürecek cihaz kullanıcı hatalarını önlemek amaçlı uyarıcı sistemler içermelidir. (dispensere hatalı ürün yerleştirilmesinde alarm vermeli, ürün eksildiği yada bittiği zaman kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarmalıdır.)

- Ürünlerin kullanımı süresince dispenserin bakımı ve ayarlanması firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

Şartname MSÜ 26

Bowie-Dick Test Paketi Teknik Şartnamesi

1. Test Paketi 300 ( 5 gr ağırlığında ve 400 ( 5  adet kağıttan oluşmalıdır.

2. İndikatör kağıdının arka yüzünde tarih ve sonuç yazma bölümü bulunmalıdır.

3. İndikatör kağıdındaki mürekkep malzemeye bulaşmamalıdır.

4. İndikatörün çizgileri arasındaki mesafe 0,5 cm olmalı, kolay yorumlanabilmelidir.

5. 132 ºC – 134 ºC ön vakumlu tip otoklavlarda 3,5 dk içinde homojen renk değişimi gerçekleşmelidir.

6. İşlem sonrası renk değişikliği kolay anlaşılabilir olmalıdır.

7. Mürekkebi kurşun içermemelidir.

8. Paket üzerindeki etiket vakum sonucu meydana gelen genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalı, paket açılmamalıdır.

9. Test sonucundaki renk değişikliği sabit kalmalı, indikatör kayıt için saklanabilmelidir.

10. Test paketi üzerinde maruziyeti gösteren indikatör bulunmalıdır.

11. İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren gösterge tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir.

12. Paketin üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

13. Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi bulunmalıdır.

14. EN 11140’a göre sınıf 2 Standartlarına uygunluğu bulunmalıdır. Bu uygunluk ISO 18472’e uygun üretilmiş resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar teklif verme sırasında sunulmalıdır.

15. Teslim edildiğinde en az bir yıl boyunca miat problemi olmamalıdır.

16. En az 2 adet numune teslim edilmesi gerekmektedir. Ünitedeki cihazlarda denendikten sonra karar verilecektir.

Şartname MSÜ 27

Manuel Kullanım İçin Cerrahi Alet Dezenfektanı Teknik Şartnamesi

- Ürün aldehit, klor, fenol, amonyum ve enzim içermemelidir.

- Ürün % 2 konsantrasyonda hazırlandığında en az 600 mg/ kg (ppm) peroksiasetikasit içermelidir. Firma bu bilgiyi içeren yazıyı teklifle beraber vermelidir.

- Ürün tüm cerrahi aletler, plastik malzemeler, diş hekimliği aletleri için ön dezenfeksiyon ve temizleme işleminde, 24 saatlik kullanım süresi için uygun olmalıdır.

- Ürün kullanılmış aletler üzerindeki her türlü organik atığın ve diğer kirliliklerin ön temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

- Ürün bakterisit, fungusit ve virüsit etkili olmalı, dezenfeksiyon özelliğinin yanında temizlik gücüde çok iyi olmalıdır.

- Ürün uluslararası kabul edilmiş test yöntemleri ile test edildiğine dair mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır. (DGHM(VAH), AFNOR vb. gibi)

- Ürün toz formda olmalı, normal şebeke suyu ile hazırlanabilir, hem sıcak hem de soğuk su ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve UBB kaydı yapılmış, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.

- Ürünün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır.

- Tıbbi alet üreticileri tarafından (Karl storz, Aeskulap vb.) onaylı olmalıdır.

- Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

- Ürün hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.

- Ürün kısa sürede 15 dakikada temizlik yapabilmeli ve HBV, HCV ve HIV’ i bu sürede inaktive edebilmelidir, bu çalışmaları ihale dosyasında bulunmalıdır.

- Ürün pHsı hafif alkali olmalıdır.

- Ürün kullanıcı için güvenli olmalı, her türlü cerrahi aletler için kullanılabilmeli, kalıntı bırakmamalı ve kolay durulanabilmelidir.

17.Yeterli miktarda numune ünitede denenmek için teslim edilmelidir. Ünitede denendikten sonra karar verilecektir.

Şartname MSÜ 28

El Kurulama Havlusu Teknik Şartnamesi

1- 134 derecede otoklavlanabilir kumaş olmalıdır. Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.

2-Beyaz renkli olmalıdır.

3-Su emme özelliği maksimum seviyede olmalıdır.

4-.%100 hidrofil pamuk olmalıdır.

5-En az 30x50 cm ebadında olmalıdır.

6-Dört  kenarı çift dikişli olmalıdır. Yan dikişler yıkamadan sonra çekme ve büzüşmeleri önleyecek şekilde olmalıdır.

7-En az 20 adet havlu numune olarak verilecektir. Denendikten sonra karar verilecektir.

8-Ambalajlı olarak teslim edilecektir.

9- Teslimat tarihi depo tarafından ayrıca belirtilecektir.

Şartname MSÜ 29-30

Tepsi Örtüsü Teknik Şartnamesi

- Reliance® 309 veya eşdeğeri teknik özelliklere sahip malzemeden mamul olmalıdır.

- Keskin uçlu aletlerin tepsi dışına çıkmasına engel olabilmelidir.

- Ağırlığı en az 100 g/m olmalıdır

- Setler içinde oluşabilecek nemi absorbe etme yeteneği en üst seviyede olmalıdır.

- Bu teknik özellikler teklif dosyasında belgelenmiş olmalıdır. Üretici beyanı kabul edilmeyecektir.

Şartname MSÜ 31

120 x120 cm Sterilizasyon Sargısı Teknik Şartnamesi

1. Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır.

2. 120 x 120 cm ebadında olmalıdır. Wraplerle birlikte aynı sayıda ve aynı ölçülerde krep kağıt ücretsiz verilmelidir. Bir kat wrap bir kat krep olacak şekilde sıralanmış olmalıdır.

3. Tensil kuvveti 12 pound’dan az olmamalıdır

4. Su geçirmez olmalıdır

5. Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır.

6. Porlar 0.20 mikrometreden daha büyük olmamalıdır. Seçim aşamasında örnekler por genişliği açısından mikroskopik olarak incelenecektir.

7. Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır.

8. Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır.

9. EN-868 standartlarına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından belgelenmiş olmalıdır

10. Firma bu şartnameye uyduğunu bilimsel verilerle sunmalıdır

11. Seçim aşamasında numuneler değerlendirilecektir.

Şartname MSÜ 32

160 x160 cm Sterilizasyon Sargısı Teknik Şartnamesi

1. Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır.

2. 160 x 160 cm ebadında çift kat, kenarı dikişli wrap şeklinde olmalıdır

3. Tensil kuvveti 12 pound’dan az olmamalıdır

4. Su geçirmez olmalıdır

5. Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır.

6. Porlar 0.20 mikrometreden daha büyük olmamalıdır. Seçim aşamasında örnekler por genişliği açısından mikroskopik olarak incelenecektir.

7. Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır.

8. Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır.

9. EN-868 standartlarına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından belgelenmiş olmalıdır

10. Firma bu şartnameye uyduğunu bilimsel verilerle sunmalıdır

11. Seçim aşamasında numuneler değerlendirilecektir.

Şartname MSÜ 33-34-35

Tek Kullanımlık Ameliyat Bohçası Teknik Şartnamesi

- Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup,  tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

- Hasta üst örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz malzemeler kullanılmalı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan üst katı medikal non woven malzemeden mamul olmalı, alt katı sızdırmaz PE-PP olmalıdır. Üst katının fazla emici olması uzun ameliyatlar için avantaj sağlayacağından tercih sebebidir.

- Örtü üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olacaktır ( yarı şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez). Örtülerin rengi gözü yormayacak bir renk olmalıdır.

- Örtülerde kullanılacak cilt bantları ve cerrahi filmleri non alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır (istendiğinde üretici firma tarafından teknik doküman verilebilmelidir). Bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 3 er cm ve tüm bant boyunca da 1 cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır.

- Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde kolaylaştırıcı etiketler bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak ‘ Z ‘ katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır.

- Seti oluşturan parçalar 150 x 200 +/- 5 cm boyutlarında, Alet Masa Örtüsü ile bohçalanmalıdır. Alet Masa örtüsü bir katı emici non woven diğer katı tamamen geçirimsiz en az 70 mikron kalınlığında  medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır.

- Set bir yüzü medikal kağıt, diğer yüzü medikal filmden oluşan ambalajlarda verilmelidir. Ambalaj üzerinde sterilizasyon işlemine tabii tutulduğunu gösterir indikatörler bulunmalıdır. Ambalajlar kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından “ V “ şeklinde kapatılmış olmalıdır.

- Set etiketi üzerinde üretim bilgisi (lot/batch, üretim numaraları vb.) sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi Ay-Yıl olarak belirtilmelidir. Etiket üzerine üretici firma adres ve telefon numaraları yazılı olmalıdır.

- Set ETO veya gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma ISO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite işaretini taşımalı ve bu işaretle ilgili sertifikanın kopyası ihale evrakları ile verilmelidir.

- Seti teslim edecek olan firma setler teslim edildikten sonra 15 gün süre ile tek tek ameliyatlara girerek kullanıcılara örtülerin nasıl örtüleceği konusunda eğitim vereceğini belge ile taahhüt etmelidir.  Ayrıca eğitimi verecek olan kişinin bu konudaki yeterliliği ve özgeçmişi ihale dosyasında bulunmalıdır.

- Ürünler EN 13795’e göre üretilmiş olup, bu standartta yer alan hususlara uygun olmalıdır.

- Steril kullanıma hazır örtülerin; ıslak olarak mikrobiyel penetrasyona karşı direnç ölçümü EN ISO 22610-10’a  göre, kuru olarak mikrobiyel penetrasyona karşı direnç ölçümü EN ISO 22612’ye göre, tiftiklenme partikül bırakma testi ISO 9073-10’a göre, sıvı geçişine direnç ölçümü EN 20811’e göre, kuru ve ıslak koşulda patlama dayanım testi EN ISO 13938-1’e göre, kuru ve ıslak koşulda uygulanan yırtılma gerilme dayanım testi EN 29073-3’e göre yapılmış olmalıdır. Bu testler ürünün ameliyathane içerisinde enfeskiyon açısından oluşturabilecek riskleri ve faydaları ortaya koyacağından vazgeçilemez bir özelliktir. Söz konusu testler, kullanıma hazır ürünü kapsayacak özellikte olmalıdır.

- Aşağıda tüm setlerin içeriği ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. İçerik ölçülerinde +-5 cm değişikler olabilir.

TUR SETİ

1 Adet Alet Masa Örtüsü 	150x200 cm

1 Adet Tur Örtüsü		175x240 cm

1 Adet OP-Tape		10x55 cm

Tur Örtüsü üzerinde çevresi cilt bantlı 6 cm (+/-1cm) çaplı abdominal delik bulunmalıdır. Örtü üzerinde bulunan rektal tuşe kılıfı neopropen malzemeden mamul olup lateks içermemelidir. (kondom benzeri ince malzemeler kabul edilmeyecektir). Tur Örtüsü üzerinde bulunan sıvı toplama torbası içerisinde sıvıları ve dokuları süzecek yapıda ince filtre bulunmalıdır. Sıvı toplama torbasının ucunda bulunan tıpaya aspiratör bağlanarak sıvılar aspire edilebilmelidir. Tur örtüsündeki birleşim yerleri ertime yöntemi ile yapılmış olup cilt bandı ile yapılan birleştirmeler kabul edilmeyecektir. Uygulama esnasında steriliteyi bozabilecek katlama yapılan ürünlere uygunluk verilmeyecektir. Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdır, kumaş yaması yapılan örtüler kabul edilmeyecektir.

POŞLU ARTROSKOPİ SETİ

1 Adet Alet Masa Örtüsü	150x200 cm

1 Adet Poşlu Artroskopi Örtüsü     240x320 cm

1 Adet Medium Örtü           180x180 cm

1 Adet Coban Bandaj	             Standart

1 Adet Kamera Kılıfı		15x250 cm

1 Adet Bacak Kılıfı		35x60 cm

2 Adet OP Tape		10x55 cm

Örtü üzerinde hasta bacağının geçirilip, diz üstüne oturan 5 cm, diz altına oturan 3,5 cm delikli lateks içermeyen şeffaf elastomerik film olmalıdır. Bu filmin çevresinde sıvıların dağılmasını engelleyen sıvı toplama torbası bulunmalıdır ve gerektiğinde ucunda bulunan tıpa sayesinde aspiratör bağlanarak aspire edilebilmelidir. Set içerisinde bulunan Coban bandaj, kendi kendine yapışan özellikte olup, lateks içermeyecektir. Uygulama esnasında steriliteyi bozabilecek katlama yapılan ürünlere uygunluk verilmeyecektir. Poşlu Artroskopi örtüsündeki birleşim yerleri ertime yöntemi ile yapılmış olup cilt bandı ile yapılan birleştirmeler kabul edilmeyecektir. Bacak kılıfında yapılan birleştirmeler eritme yöntemi ile yapılmış olmalıdır. Birleşim yerlerinde dikiş ve bant kullanılan bacak kılıfları kabul edilmeyecektir. Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdır, kumaş yaması yapılan örtüler kabul edilmeyecektir.

Tekli Önlük Teknik Şartnamesi

1.Önlüklerde kullanılan malzeme, EN13795-3’e göre (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) standart operasyonlarda kritik bölgelerde kullanılmak üzere belirlenen kriterleri karşılayacak özellikte olmalı ve bu özellik firmanın vereceği belge ile doğrulanmalıdır.

2.Cerrahi önlükler, SMMS tekniği ile üretilmiş olup, mavi polipropilen nonwoven malzemeden oluşmalıdır.

3.Önlüklerin Mikrobiyal temizlik değeri 1,25 (± 0,05) ( Log10 CFU/dm2)  değerinde olmalıdır.

4.Önlüklerin Lif-Partikül bırakma değeri  1,75 (± 0,05) ( Log10 CFU/dm2)  den fazla olmamalıdır.

5.Önlüklerin havlanma & linting (tiftiklenme) değeri 1,95 (± 0,05) (Log10 hav sayımı) den fazla olmamalıdır.

6.Önlüklerde takviye materyalinin Sıvı Geçişine Dayanım Değeri, 100 (Cm H2O) değerinden büyük olmalıdır.

7.Önlüklerin takviye materyalinin Islak ve Kuru Yırtılma Dayanımı 150 (kPa) (± 0,05) den az olmamalıdır.

8.Önlükler, Giysi Tekstillerinin Yanmazlık Standardına (Standard for Flammability of Clothing Textiles, CPSC 16 CFR Part 1610 ) Sınıf 1 (Class 1) seviyesinde uyumlu olmalıdır.

9.Önlükler kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıları emmeden itecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir.

10.Önlük üzerinde bulunan birleşim yerleri ultrasonic dikiş yöntemi ile birleştirilmiş olup üzerinde iğne dikişi bulunmamalıdır.

11.Önlük kuşakları kopmamaları için gövdeye dikiş ile tutturulmuş olacaktır ve kontaminasyon riski oluşmaması için bu birleşim yerleri önlük materyali ile dikişsiz kapatılmış olacaktır.

12.Önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs ) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester nonwoven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır.

13.Paket etiketi üzerinde üretim bilgisi (lot/batch, üretim numaraları vb.) sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi Ay-Yıl olarak belirtilmelidir. Etiket üzerine üretici firma adres ve telefon numaraları yazılı olmalıdır.

14.Paket ETO veya gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

15.Üretici firma ISO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite işaretini taşımalı ve bu işaretle ilgili sertifikanın kopyası ihale evrakları ile verilmelidir.

16.Seçim aşamasında örnekler kullanıcılarla birlikte değerlendirilecektir. Ameliyathanede kullanılacaktır.

Prof. Dr. Mustafa Altay ATALAY

MSÜ Sorumlu Öğretim Üyesi

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 21/10/2022 Cuma günü saat 12:00 ‘a kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.