T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                14/12/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Patoloji Laboratuvarında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Taci DEMİRTAŞ

İşletme Müdür V.

| - S.no | - MALZEMENİN CİNSİ |  | - Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafin |  | KG | 1200 |  |
| 2 | Formaldehit (Saf %37’lik) |  | Litre | 500 |  |
| 3 | Lizinli Lam (pozitif şarzlı) 72’lik kutularda) |  | Kutu | 600 |  |
| 4 | Ksilen |  | Litre | 2500 |  |
| 5 | Absolü Alkol ( %99’luk ) |  | Litre | 300 |  |
| 6 | Entellan (100ml’lik şişelerde) |  | Şişe | 300 |  |
| 7 | Mikrotom Bıçağı |  | Kutu | 100 |  |
| 8 | Eozin |  | Litre | 50 |  |
| 9 | MY-Grunwald (500ml şişelerde) |  | Şişe | 30 |  |
| 10 | Cryomatriks (Frozen gömücü) |  | Adet | 20 |  |
| 11 | Shandon Cytospin 4 cihaza uyumlu Single Funnel |  | Adet | 2000 |  |
| 12 | Rodajlı Lam (Lam Yazar Makinesına Uygun,Baskılı Olacak)50'lik |  | Kutu | 2500 |  |
| 13 | Lamel 24x50 (100'lük kutularda) |  | Kutu | 2000 |  |
| 14 | Karbon filtresi (Leica marka doku takip cihazı) |  | Adet | 1 |  |
| 15 | Hematoksilen (Harris) (1 litrelik şişelerde) |  | Litre | 50 |  |
| 16 | Plastik pastör pipet 1cc |  | Adet | 10000 |  |
| 17 | Santrifüj tüpü (15ml) |  | Adet | 10000 |  |
| 18 | Papanicolau 2A sol. (500ml) (OG6) |  | Şişe | 50 |  |
| 19 | Papanicolau 3B sol. sol. (500ml) (EA50) |  | Şişe | 50 |  |
| 20 | Doku mürekkebi 4 renk yeşil, siyah,sarı ve mavi (100mlt kutularda) Her bir renkten 10 kutu |  | Adet | 60 |  |
| 21 | Formik asit |  | Litre | 40 |  |
| 22 | Hidroklorik asit |  | Litre | 15 |  |
| 23 | Formaldehit Tamponlu (%10’luk |  | Litre | 750 |  |
| 24 | Plastik mape (20 camlık) |  | Adet | 200 |  |
| 25 | Doku takip kaseti (Tek bölmeli) |  | Adet | 100000 |  |
| 26 | Doku takip kaseti (Çift bölmeli) |  | Adet | 50000 |  |
| 27 | Ksilen Ölçüm Kartı |  | Adet | 10 |  |
| 28 | Formaldehit Ölçüm Kartı |  | Adet | 10 |  |
| 29 | Histokimyasal boyama seti |  | Test | 7500 |  |
| 30 | Eber KİT (İNSUTU) |  | Test | 50 |  |
| 31 | Üniversal KİT + Primer Antikor (İmmünohistokimyasal boyama) |  | Test | 25000 |  |
| 32 | 6q22 ROS1 Break Apart Fısh Probe RUO KİT |  | Test | 80 |  |
| 33 | LSI/EML4/ALK FISH Probe |  | Test | 80 |  |
| 34 | Her 2 DNA Probe Kit |  | Test | 60 |  |
| 35 | MYC Dual Break Apart FISH Probe KİT |  | Test | 20 |  |
| 36 | 1p36/1q25 ve LSI 19q13 DC Probe Set |  | Test | 20 |  |
| 37 | SYT (18q11.2) Dual Color Break Apart Probe |  | Test | 40 |  |
| 38 | MDM2 /CEP 12 dual color FISH Probe KİT |  | Test | 80 |  |
| 39 | EWSR1(22q12) Dual Color Break Apart Fısh Probe |  | Test | 60 |  |
| 40 | LSI BCL-6 Dual Color Break Apart Probe |  | Test | 20 |  |
| 41 | IGH/BCL2 dual color, dual fusion Translocation Probe Set |  | Test | 20 |  |
| 42 | IGH/MYC/CEP 8 Tri-Color, Dual Fusion Translokasyon Probe |  | Test | 20 |  |
| 43 | DDIT3 FISH Probe KİT |  | Test | 20 |  |
| 44 | USP6 FISH Probe KİT |  | Test | 10 |  |
| 45 | EGFR Geni Mutasyon Kiti (Real –time) |  | Test | 200 |  |
| 46 | K-RAS Geni Mutasyon Kiti (( Pyro-Sekans) |  | Test | 96 |  |
| 47 | B-RAF Kiti (Pyro-Skans) |  | Test | 72 |  |
| 48 | N-RAS Geni Mutasyon Kiti (Pyro-Sekans |  | Test | 48 |  |
| 49 | DNA FFPE İzolasyon Kiti (Pyro-Sekans) |  | Test | 300 |  |
| 50 | C3c (İmmünoflorasan boya) |  | Test | 500 |  |
| 51 | C4c( İmmünoflorasan bo |  | Test | 500 |  |
| 52 | Wright’s eosin . methylene blue |  | Adet | 10 |  |
| 53 | Giemsa solisyonu (500ml şişelerde) |  | Adet | 30 |  |
| 54 | Demir kaset 1,5x2cm ölçülerinde |  | Adet | 30 |  |
| 55 | Demir kaset 1x1cm ölçülerinde |  | Adet | 30 |  |
| 56 | Demir kaset 3x2cm ölçülerinde |  | Adet | 30 |  |
| 57 | Karbon filtresi (Sakura Marka Tisseu Tek Prisma Plus Model lam boyama cihazı için aktif karbon filtresi) |  | SET | 2 |  |
| 58 | Karbon filtresi (Shandon varistain gemini boyama cihazı için) |  | Set | 2 |  |
| 59 | Karbon filtresi (Tissve- Tek VİP, 6AI doku takip cihazı için ) |  | Set | 2 |  |
| 60 | Sıvı bazlı ince tabaka sol.jinekolojik(CYTYC) |  | Adet | 3000 |  |
| 61 | Sıvı bazlı ince tabaka sol.Nonjinekolojik(CYTYC) |  | Adet | 3000 |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| - G | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |  |
| - H | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |  |
| - I | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |
| İ | - TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |  |

KABUL VE MUAYENE:

Satın alma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2023 YILI İHALE ŞARTNAMELERİ

1. PARAFİN, HİSTOPLAST, 10 Kg'lık poşette, pellet formda

1. İri granül - pellet formda olmalıdır

2. Malzeme ince, kırışıksız, seri kesit almaya uygun olmalıdır

3. Sülfat külü oranı <%0.05 olmalıdır

4. Buharlaşma ısısı 100 C'den az olmamalıdır

5. Eriyik halde iken tortu içermemeli ve saf olmalıdır.

6. Erime ısısı 56-57 C arasında olmalıdır

7. 10 kg'lık orijinal ambalajında verilmelidir.

8. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir. (En az 1 kg örnek verilmelidir

2-FORMALDEHİT (SAF OLAN)

1.  Patoloji laboratuarında kullanıma uygun fiksatif olmalıdır.

2. 2,5-5 litrelik ambalajlarda olmalıdır. (2,5-5 LİTRE)

3. Çökelme ve tortulaşma olmamalıdır.

4. %37 saflıkta olmalıdır.

5. Üretici tarafından verilen analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.

5.Buharlaşmayı önleyici uygun ambalaj içinde olmalıdır.

6. Ambalaj üzerinde üretim, son kullanım tarifi ve kot numarası olmalıdır.

7.İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini  vereceklerdir.(En az 500 ml örnek verilmelidir.)

8. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

3- LİZİNLİ LAM (POZİTİF ŞARZLI) 72'LİK KUTULARDA

1.Özel bir yapıştırıcı madde olan poly-lysine ile kaplanmış standart boyda lamlar olmalıdır.

2. Frozen ve parafin-gömülü dokuların kesitleri, sitosantrifüj örnekleri için kullanıma uygun olmalıdır.

3. Özellikle immünhistokimya çalışmalarında etkili olarak kullanılabilmelidir.

4. İşlemler sırasında dokular lamlar üzerinden dökülmemelidir.

5. Lamlar; kimyasallardan, enzim işlemlerinden ve ısıdan etkilenmemelidir.

6. 72 adet lam içeren kutularda bulunmalıdır.

7. Lam üzerinde lizinli olduğuna dair işaret olmalı

8. Lamlar tortusuz, tozsuz, pürüzsüz olmalıdır.

9. Etiketli özel ambalajında özenle muhafaza edilmiş olmalı; paketler açılmış, yırtılmış veya hasar görmüş olmamalıdır.

10. Lamlar yakın zaman içinde üretilmiş olmalı ve miyadları uzun olmalıdır.Miyadına 3 ay kala firma tarafından değiştirilmelidir. Bu konuda her bir kalem için hem distribitör hemde satıcı firma taahhütname verilmelidir.

4-KSİLEN

1. Doku takip işlemi ve boyama işleminde kullanılan sıvı kimyasal malzeme olmalıdır.

2. 20º C derecede 0.860 -0866 gr / santimetreküp yoğunlukta olmalıdır.

3. Su içeriği %0.005’i geçmemelidir.

4. Ürün en az 2,5 lt’lik ambalajlarda olmalıdır.

5. Ambalajlar buharlaşmayı önleyecek şekilde kapaklı ve uygun malzemeden yapılmış olmalıdır.

6. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

5. ABSOLÜ ( ETİL)  ALKOL %99’LUK

1- En az %99’ luk olmalıdır.

2- Cam şişelerde 2,5 litrelik

3- ACS Reagent Grade sertifikası taşımalıdır.

4- Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır

6-- ENTELLAN

1.  Xylene'de  kolay çözünmelidir.

2.  100 ml'lik ambalajlarda olmalıdır.

3. Özgül ağırlığı en az0,92 gr/cm3 (20Cde ) olmalıdır.

4. Suda çözünmemelidir.

5. Solvent (Xylene) içeriği % 1-9 arasında olmalıdır.

6. Refraktif indeksi : 1,3-1,6 arasında olmalıdır.

7. Lam ve lamel arasındaki dağılımı homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

8. Ambalaj üzerinde üretici firma ismi,  üretim tarihi ve son kullanma tarihi, lot numaraları bulunmalıdır.

9. Ürün ile yapılan kapamalarda 100’lük büyütmelerde dahi netlik kaybı oluşmamalıdır

7- MİKROTOM BIÇAĞI

1. Otomatik mikrotom cihazına uygun olmalıdır

2. 35 derecede/80mm ölçülerinde olmalıdır

3. 50 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır.

8-EOZİN Y SOLÜSYON (1 lt)   TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 4-5 mikrometre kalınlığındaki  kesitleri, hücrelerin net görülmesini sağlayacak şekilde boyamalıdır.

2. Histolojik ve Sitolojik boyamada kullanılabilmelidir.

3. İçerdiği Eosin Y oranı en az % 0,5 olmalıdır.

4. Malzeme  oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

5. Alkolik formda ve kullanıma hazır halde olmalıdır.

6. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini  vereceklerdir.(En az 500 ml örnek verilmelidir.)

7. Ambalaj hacmi 1 litre olmalıdır,  üzerinde üretici firma adı,  üretim ve son kullanma tarihi  bulunmalıdır.

8. Teklif  edilen  ürünün son kullanma tarihi malzeme tesliminden en az bir yıl sonra dolmalıdır.

9-MY- GRUNWALD

1.     Eosin-methylene blue karışımından oluşmalıdır.

2.     Özgül ağırlığı en az 0.78 gr/cm3 (20 °C de) olmalıdır.

3.     Sıvı formda olmalıdır.

4.     Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilmelidir.

5.     Giemsa solüsyonu ile uyumlu çalışabilir olmalıdır.

6.     Boya solüsyonu ile en az 48 saat aynı kalitede boyama elde edilmelidir.

7.     Nükleus stoplazma kontrastını ortaya çıkaran bir boyama elde edilmelidir.

8.     Boyama sonunda hazırlanan preparat üzerinde boya artığı ve tortu kalmamalıdır.

9.     Zemin-hücre kontrastını açığa çıkaran ve Metakromatik birikimlerin ayrımını net sağlayan özellikte olmalıdır.

10.   İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.

10- CRYOMATRİKS (FROZEN GÖMÜCÜ)

1.Frozen işlemi sırasında dokuyu iyi tutmalı, uygun zamanda katılaşmalı, hava kabarcığı oluşturmamalı, çok akıcı kıvamda olup fazla sarfiyata neden olmamalıdır.

2. İçeriğindeki Polyvinil alkol oranı %11’in altında olmalıdır.

3. İçeriğindeki Cabrowaks oranı %1’in altında olmalıdır.

4.İçeriğindeki “Non reaktif ingredient’ler %85’in üzerinde olmalıdır.

5. Ürün ideal olarak 125 m’lik ambalajlarda olmalı ve  bu ambalajlar damlalıklı olmalıdır.

6. İhaleden önce en az 100 mm numune ve ürün katoloğu mutlaka getirilmelidir.

7. Uygunluğuna laboratuarımızda denendikten sonra karar verilecektir.

8. Uygunluk verilen malzemenin alımı söz konusu olursa numune ile birebir aynı özelliklere sahip olmalıdır. Herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu tutulacaktır.

9. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay kullanım ömrü olmalıdır.

10.(IVD) “İn vitro diagnostic” ibaresi taşılamalıdır.

11. Teklifte malzemenin  markası mutlaka belirtilmelidir.

12. Genel hükümler geçerlidir.

11- SHANDON CYTOSPİN 4 CİHAZA UYUMLU SİNGLE FUNNEL

Plastik ve içerisinde filtre kartı içeren lam ve numunnin birlikte konulduğu kit. (Lamı içinde olmalı)

1. Cytospin 4 (sitosantrifüj cihazı)’de sıvı örneklerin içine konulabileceği ve yayma amacı ile kullanılabilecek özel tasarımda bir hazne olmalıdır.

2. Hazne üzerinde lamı tutmak üzere tasarlanmış hazne ile aynı materyalden yapılmış mandal sistemi bulunmalıdır.

3. Her lam üzerine bir örnek uygulayabilir olmalıdır.

4.Ortamdan etkilenmesini önleyen özel ambalaja sahip olmalıdır.

5.Cytospin 4 cihazının balansını bozmayacak homojeniteye sahip olmalıdır.

6.CE belgesi olmalı ve ihale sırasında belgelenmelidir.

12- RODAJLI LAM (LAM YAZAR MAKİNESINA UYGUN,BASKILI OLACAK)50'LİK

Doku ve Sıvı örneklerinin mikroskobik analizine uygunluğu üretici tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.

Refractive indeksi n(λ) - 1,513 - 1,523 olan, extra beyaz camdan imal edilmiş olmalıdır ve firmalar bu özellği teklifinde belgelemelidir.

1. 76x26mm ölçülerinde 1mm kalınlıkta olmalıdır.

2. Yüzeyi tozsuz, temiz, kullanıma hazır formda olmalıdır.

3. Bir ucu kimyasallara dirençli özellikte renklendirilmiş olmalıdır.

4. Renkli alan, okunabilir olarak rahatlıkla yazılabilir özellikte olmalıdır.

5. Renklendirilmiş alan Xylene, Aseton ve Alkol’ e dirençli olmalı, kabarma, soyulma, atma ve renk kaybı olmamalıdır. Bu özellik hastanemiz laboratuarında test edilecek ve test sonucunda uygun olan firmaların ürünlerinin teklifleri değerlendirtecektir.

6. Renkli alan boyama solüsyonlarında renk almamalı, orijinal renginde değişim olmamalıdır.

7. Kenarları kesik ve 90 derece rodajlı olmalıdır.

8. Doku adezyonu kuvvetli olmalı, kesit alma ve boyama aşamalarında dökülme yapmamalıdır.

9. Ürünün Avrupa Birliği harmonize standartlarına uygunluğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde CE işareti taşımalıdır.

10. İnsan vücudundan elde edilen örneklerin incelenmesi için gerekli normlara uygun olduğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde IVD (In Vitro Diagnostic) işareti taşımalıdır.

11. Son Kullanım Tarihi	Teslimatı takiben minimum 12 ay miatlı ürün teslim edilmelidir.

12. Ambalaj Şekli,50 adetlik ışık ve neme karşı korumalı ambalajlarda

13. Üretici adı ve adresi, Ürün adı ve kodu, Ambalaj miktarı, Lot numarası veya Üretim tarihi, Varsa Son Kullanım Tarihi ve saklama koşulları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

14. Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

16. Belirtilen özellikleri taşıyan ürünlerin laboratuarımızda kullanılan lam yazma cihazına uygunluğu test edilecektir.

16. Orijinal ambalajında 1 paket numune cihazda denenmek üzere laboratuara teslim edilip uygunluk alınacaktır.

13- LAMEL 24X50 (100’LÜK KUTULARDA)

Doku ve Sıvı örneklerinin mikroskobik analizine uygunluğu üretici tarafından onaylanmış ve garanti edilmiş olmalıdır.

Refractive indeksi n(λ) - 1,513 - 1,523 olan, extra beyaz camdan imal edilmiş olmalıdır ve firmalar bu özellği teklifinde belgelemelidir.

1.24X50mm ölçülerinde olmalıdır.

2.Yüzeyi tozsuz, temiz, kullanıma hazır formda olmalıdır.350

3.Ürünün Avrupa Birliği harmonize standartlarına uygunluğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde CE işareti taşımalıdır.

4.İnsan vücudundan elde edilen örneklerin incelenmesi için gerekli normlara uygun olduğu belgelenmiş ve bu durum üretici firma tarafından deklare edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde IVD (In Vitro Diagnostic) işareti taşımalıdır.

5.Son Kullanım Tarihi	Teslimatı takiben minimum 12 ay miatlı ürün teslim edilmelidir.

6.Üretici adı ve adresi, Ürün adı ve kodu, Ambalaj miktarı, Lot numarası veya Üretim tarihi, Varsa Son Kullanım Tarihi ve saklama koşulları, ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

7.Ürün üretici tarafından hazırlanmış orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

8.Orijinal ambalajında 1 paket numune cihazda denenmek üzere laboratuara teslim edilip uygunluk alınacaktır.

14-  FİLTRE KAĞIDI (KARBON FİLTRESİ)

Leica marka doku takip  makinasına uygun filtre kağıdı

15. HEMATOKSİLEN (HEMATOXYLIN ) HARRİS SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  Malzeme sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.

2.  Malzeme Histolojik boyama için üretilmiş ve Harris Hematoksilen olmalıdır.

3. Malzeme ile 4 mikrometre kalınlığındaki kesitler, nükleus detayları net görülebilir nitelikte boyanmalıdır.

4.  Çözelti mor menekşe renkli olmalıdır.

5.  Malzeme tortu içermemeli ve ışığı geçirmeyen, en az  bir litrelik ambalajda verilmelidir.

6.  Malzeme  oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

7.  Malzemenin  son kullanma tarihi, teslim ediliş tarihinden  en az bir yıl sonra dolmalıdır.

8. Söz konusu ürünün üretici firmasının ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olması gerekmektedir

9. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini  vereceklerdir.

10. Gönderilen ve laboratuvarda denenmiş numunenin yerine getirdiği özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir.Bu durum, teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test ettirilerecek ve sonucun uygun   olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.

10. C.I 45380 2,8 gr/lt olmalıdır.

11. İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.

16- PLASTİK PASTÖR PİPET 1CC

1.Tüp içerisinden numuneyi çekmek için  kullanılan 1 cc lik plastik pipet.

17. SANTRİFÜJ TÜPÜ (15 ML)

1- Plastik konik tabanlı

2- Kapaklı olmalı

3- Santrifüj tüpü üzeri derecelendirilmiş olmalı

18- PAPANİCOLAU 2A SOL. (500ML) (Orange G solüsyonu) (OG6) 1. 500ml cam veya plastik şişelerde olmalıdır. 2. Papanicolau boyama yönteminde kullanılmalı 3. Sıvı solüsyon halinde olmalı 4. En az 500ml örnek teslim edebilmeli 5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az bir yıl olmalıdır. 6. H3( W3O10)4) 0,1 gr/lt olmalıdır

7. IVD ve CE belgesi olmalıdır

.

19- PAPANİCOLAU 3B SOL. SOL. (500ML) (EA-50 solüsyonu)

1. 500ml cam veya plastik şişelerde olmalıdır.

2. Papanicolau

boyama yönteminde kullanılmalı

3. Sıvı solüsyon halinde olmalı

4.  En az 500ml örnek teslim edebilmeli

5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az bir yıl olmalıdır.

6. H3( W3O10)4) 0,1 gr/lt olmalıdır.

7. IVD ve CE belgesi olmalıdır.

20- DOKU MÜREKKEBİ 4 RENK YEŞİL, SİYAH,SARI VE MAVİ (100MLT KUTULARDA)

1- Mavi, sarı, siyah ve yeşil olmak üzere 4 ayrı renkte olmalıdır.

2- Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalı

3- Doku takibinden sonra ayırt edilebilmeli

4- 4 ayrı renk eşit miktarda verilmelidir

5- Doku boyandıktan sonraakmalalı ve solmamalıdır.

6- En az 100ml ambalajlarda olmalıdır

7- Örnek teslim edilmelidir.

21- FORMİK ASİT

1. Kimyasal Formülü CH2O2,  yoğunluğu 25 derecede 1,22 gr/ml olmalıdır.

2. Analitik Grade olmalıdır.

3. Saflığı en az % 98 olmalıdır.

4. Ambalaj üzerinde üretici firma adı,  üretim ve son kullanım  tarihi bulunmalıdır.

5. Malzeme 2,5 lt'lik koyu renkli veya ışık geçirmeyen ambalajda verilmelidir.

6. Malzeme Kemik dokularının dekalsifikasyonu için uygun olmalıdır.

22-HİDROKLORİK ASİT HCL

1. Kimyasal formülü HCL

2. Saflığı en az %37 olmalı

3. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

4. Malzeme 2,5 lt’lik koyu renkli veya ışık geçermeyen ambalajlarda  cam şişede olmalıdır.

23-  FORMALDEHİT (%10 TAMPONLU)

1.  Patoloji laboratuarında kullanıma uygun histolojik fiksatif olmalıdır.

2. Sodyum hidrojen fosfat ve disodyum hidrojen fosfat tuzları ile tamponlanmış olmalıdır.

3. 25 C da PH7, nötral olmalıdır

4. %10’luk kullanıma hazır olmalıdır

5. En fazla 5 litrelik ambalajda olmalıdır.

6. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 3 ay önce olmalıdır.

7. İhale anında 5 litre numune mutlaka getirilmelidir.

8. Ürünün “Ulusal Bilgi Bankası kaydı yapılmış olmalı ve TİTUBB’ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi olmalıdır.

9. Uygunluğu laboratuarımızda denendikten sonra karar verilecektir.

24- PLASTİK MAPE

1- 20 lam kapasiteli olmalı.

2- Sert plastikten yapılmış olmalı

3-Teklif veren firmaların örnek numune teslim etmelidir.

25- DOKU TAKİP KASETİ ( TEK BÖLMELİ)

1.   Plastik olmalı.

2.   Çeşitli renklerde olabilir

3.   Yan ön-arka çeperlerinde doku takibi için delikler bulunmalı ve kimyasal geçişine uygun olmalıdır.

4. Ksilen ve 600C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

5. Kendinden kapaklı olmalı, kapaklar kasetlere yandan bir tırnak ile monte edilmeli ve kapaklar kaset üzerinde kolayca hareket edebilmelidir.

6. Örnek görülecektir

7. Teslimatı takiben minimum 12 ay miadlı olmalıdır.

26- DOKU TAKİP KASETİ ( ÇİFT BÖLMELİ)

1. Plastik olmalı

2. Çeşitli renklerde olabilir.

3. Yan ön-arka çeperlerinde doku takibi için delikler bulunmalıdır.

4. Ksilen ve 600C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

5 Küçük dokuların konulabilmesi için ayrıca küçük bölmesi bulunmalıdır.

6. Küçük bölümde küçük dokuların düşmesine engel delikleri bulunmalıdır.

7. Kendinden kapaklı olmalıdır.

8. Örnek görülecektir

9. Teslimatı takiben minimum 12 ay miadlı olmalıdır.

27- KSİLEN ÖLÇÜM KARTI

1. Ksilen ölçüm kartı, kullanan kişinin maruz kaldığı ksilen düzeyini ölçebilmelidir.

2. Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.

3. Havadaki ksilen molekülleri yaka kartından diffüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.

4. Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

5. İlgili rapor Türkçe olmalıdır.

6. İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.

7. Yaka kartı OSHA, NIOSH ve JCAHO gibi standartlara uymalı ve verilen rapor belirtilen standartları karşılamalıdır.

8. Analiz laboratuarı, ulusal veya uluslararası bir kuruluştan akredite olmalıdır.

9. Tek kullanımlık olmalıdır.

10.Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

11. Son kullanma tarihi en az 10 ay olmalıdır.

28- FORMALDEHYDE ÖLÇÜM KARTI

1- Formaldehit ölçüm kartı, kullanan kişinin maruz kaldığı formaldehit düzeyini ölçebilmelidir.

2- Formaldehit dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.

3- Formaldehit ölçüm kartının içerisinde formaldehit partiküllerini tutabilecek 2,4-DNPH ile kaplanmış yüksek saflıkta silika jel bulunmalıdır.

4- Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından diffüze edilmeli ve yaka kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır.

5- Verilen teklif her bir yaka kartını ve analizi için yaka kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

6- İlgili rapor Türkçe olmalıdır.

7- İlgili raporun aslı en fazla 15 gün içinde kuruma iletilmelidir.

8- Yaka kartı OSHA, NIOSH ve JCAHO gibi standartlara uymalı ve verilen rapor belirtilen standartları karşılamalıdır.

9- Analiz laboratuarı, ulusal veya uluslararası bir kuruluştan akredite olmalıdır.

10- Tek kullanımlık olmalıdır.

11- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

12- Son kullanma tarihi en az 5 ay olmalıdır.

29- HİSTOKİMYASAL BOYAMA SETİ ( Test)

1-GENEL ŞARTLAR:

  - Sistem 220-240 V ve 50/60 Hz arasında çalışabilmelidir.

  - 1.2- Teklif edilen sistem teslim edilmeden önce mevcut kitler ile çalışır hale getirilmesi ve standardizasyonu firma tarafından kurulum tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılmalıdır.

  - 1.3-  Sistem ile ilgili teknik bilgi ve eğitim, kurumumuzca belirlenecek personele, en az 5 gün süre ile, sertifikalı bir eğitmen tarafından verilmelidir.

  - 1.4-  Cihaz demo amacı ile bile olsa hiç kullanılmamış ve orijinal fibrika ambalajında bölümümüze teslim edilmelidir ancak anabilim dalımızda kurulu ve sistemi çalışır haldeki cihazlarda bu şart aranmaz. Her iki durumda da firma bir arıza halinde 24 saatte müdahale ve en geç 72 saatte sorunun çözülmesi garantisi vermelidir.

1.5- Sistem çalışır halde patoloji laboratuarımızda belirtilen yere, ihaleyi kazanan firma tarafından kurulmalıdır.

  - 1.6- Cihazın 6 ayda bir rutin bakımı firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.

  - 1.7- Cihazın teknik arızaları en geç 5 iş günü içerisinde giderilmeli ve bu süreyi aşan durumlarda cihaz yenisi ile değiştirilmelidir.

  - 1.8- Kitlerin çalışmaması halinde firma teknik ve pratik desteği vermekle yükümlüdür. Boyama işleminde herhangi bir sorun olduğunda, haber verilmesinden itibaren, firma 5 iş günü içerisinde sorunu gidermelidir.

  - Firma boyama işlemleri sırasında karşılaşılabilecek doku boyanma problemlerinin giderilmesinden sorumlu olacaktır.

2-TAM OTOMATİK HİSTOKİMYA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1- Cihaz, histokimyasal özel boyama işlemlerini kesitin deparafinizasyon aşamasından başlayarak aynı platform üzerinde, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan tam otomatik yapabilmelidir.

2.2-  Cihaz aynı anda en az 20 ayrı lam boyaması yapabilmelidir.

2.3-  Cihazın boyama süresi yüklenen slayt sayısından bağımsız maximum 3 saat olmalıdır ve farklı boyama protokolleri bu süreyi uzatmamalıdır.

2.4- Cihaz, reaksiyon stabilitesi ve hızı açısından ortam ısısı değişikliklerinden etkilenmeden lam altındaki ısıtma ünitesi ile preparat üzerindeki ısıyı kontrol edebilmelidir.

  - 2.5- Cihaz, bibirinden bağımsız protokolleri aynı anda çalışılabilmelidir.

  - 2.6- Cihaz, ek maliyet getirmeyecek şekilde normal, adezivli veya pozitif şarjlı lam kullanılmalıdır.

  - 2.7- Cihaz preparatlar,, reaktifler ve boyama protokolleri yüklendikten sonra mikrotomda kesiti alınmış lamın tüm işlemlerini boyama bitinceye kadar kullanıcı müdahalesi gerektirmeden tam otomatik çalışabilmelidir.

  - 2.8- Cihaz hafızasında kalite kontrolüne yardımcı olacak çalışma istatistiklerini (çalışma ve son kullanma tarihlerini, çalışma sürelerini, kullanılan reaktiflerin cinsini, miktarını, vb.) tutabilmelidir.

  - 2.9- Malzeme miktarlarını, son kullanma tarihlerini takip edebilen bir hafıza sistemi olmalı ve son kullanma tarihi geçen ürünler için sistem kullanıcıyı görsel/sesli olarak uyarmalıdır.

2.10- Cihaz yazılımı boyama sırasında her bir  lamın hangi aşamada olduğunu gösterebilecek özellikte olmalıdır.

2.11- Etiketlenmiş slaytlar cihazdaki bütün pozisyonlara rastgele yüklenebilmelidir.

2.12- Cihaz herhangi  bir değişikliği otomatik olarak saptayabilmeli, böylece kullanıcıyı olası hata  ve yanlış tanılara karşı koruyabilmelidir.

2.13- Cihaz boyama kitleri ve diğer solüsyonların miktarını seviye sensörleri sayesinde otomatik olarak takip etmeli ve yeterli olmadığı durumlarda kullanıcıyı uyarmalıdır.

2.14- Oluşan hatalar tamamen rapor edilebilmelive yazdırılabilir bir dosyada saklanabilmelidir.

2.15- Cihaz barkod prensibiyle çalışmalı,lam üzerindeki barkodların tanımladığı boyama protokolünü otomatik olarak tanımalı ve manuel bilgi girişine gerek duyulmamalıdır.

2.16- Reaktifler cihaza barkod okuyucusu sayesinde tanımlanabilmeli  ve cihaz lam üzerindeki protokol ile reaktifleri otomatik  olarak eşleştirilerek boyama işlemini manuel müdahaleye gerek duyulmadan gerçekleştirilebilmelidir

2.17- İşlem raporları ve istatistiksel veriler gerekli olduğunda dosyalanmak ve arşivlenmek üzere yazıdırılabilir olmalıdır.

2.18- Kullanıcı, cihazdaki tüm işlemleri boyama ünitesi dışında ayrı bir bilgisayar aracılığı ile kontrol edebilmelidir.

3-  BOYAMA KİTLERİ VE DİĞER SARF MAZLEMELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3.1- Sistemi teklif eden firma, histokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri ( boyama kiti, deparafinizasyon solüsyonu, adhesivli veya pozitif şarjlı lam, temizleme solüsyonu, temizleme kiti vs….)temin etmelidir.

3.2- Kitler in vitro diagnostik (teşhis) amaçlı olmalıdır

3.3- Kitler cihaz için optimize edilmiş olmalıdır.

3.4- Kitler CE veya FDA belgeli olmalıdır.

3.5- Testlerde kullanılacak kitler barkodlu olarak teslim edilmelidir.Bu barkod aracılığı ile kitin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile sisteme otomatik tanıtılabilmelidir.

3.6- Sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde bir silinti, kazıntı veya sonradan yazılmş  bir şey olmamalıdır.

3.7- Sistemde kullanılan tüm sarf malzemeler ücretsiz verilmelidir.

3.8- Tarihi geçmiş malzemenin yenisi ile değişimi yapılmalıdır.

3.9- Cihaz için gerekli olan KİT ve primer antikorların saklanabilmesi için biri buzluklu diğerlerinin soğutucu özelliği olan toplam 1 (bir) adet  buzdolabı  firma tarafından karşılanmalıdır.

4- BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE YAZICI

4.1- Yüklü işletim sistemi ve diğer proğramlar lisanslı orijinal sürüm olmalıdır.

4.2- Program dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

4.3  Proğram güncelleme  garantisi verilmelidir.

4.4- Cihaz güncel işletim sistemiyle çalışan orijinal ürün olmalıdır.

4.5- Bilgisayar mönitörü  en az 17”LCD- TFT ekran olmalıdır.

4.6- Çalışma sonuçlarını yazdırmak üzere bir lazer yazıcı da ücretsiz verilmelidir.

4.7- Lazer yazıcı 1200 dpı , renkli sayfa yazdırabilmelidir.

4.8-Anlaşma süresince yazıcıya ait tüm sarf malzemesi ve yazıcı bakımı ücretsiz üstlenmelidir.

4.9-Cihazla birlikte tüm sistemin gereksinimini karşılayacak güçte ve en az 30 dakika güç sağlayacak kapasitede, bir adet on-line özellikli, monofaze giriş-monofaze çıkışlı kesintisiz güç kaynağı ücretsiz sağlanmalıdır.

5- TEKNİK SERVİS VE GARANTİ:

5.1 Cihaz 1 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından

verilecektir.

5.2 Satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgelemelidir.

5.3 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

5.4 Teklif cihazın halen üretimde olan, istenilen özelliklere sahip olduğu üretici firma

tarafından belgelenmelidir.

5.5 Cihaz ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA kalite standardı belgelerinden en az birine

Sahip olmalı ve belgelendirilemelidir.

6-  HİSTOKİMYASAL BOYALAR:

Verilen cihaz aşağıdaki boyamaları yapabilmelidir.

6.1 Alcian Blue							75 test

6.2 Steinner							40 test

6.3	 Gomori methanamine silver (GMS)				150 test

6.4 PAS DİASTE							75 test

6.5 Mucicarmine							400 test

6.6 PAS (Periodic acid Schiff)					3000  test

6.7 PAS ALCİEN BLUE						75 test

6.8 Reticulın							2000 test

6.9	 Trichome (mavi)						2400 test

6.10.Kongo							400 test

6.11.Asit Fast boyama						150 test

30- EBER KİT (İNSUTU)

- Testler in-vitro diagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.

- Testler en az aşağıdaki malzemeleri içermelidir.

  - Eber Probu

  - Iview Blue Detection Kit

  - Deperafinizasyon solüsyonu

  - Yıkama solüsyonu

  - EBER tekniğine uygun yüksek ısıya uygun buffer (tampon solüsyon)

  - EBER tekniğine uygun yüksek ısıya uygun likid kaplama solüsyonu

  - EBER tekniğine uygun antijen retrieval solüsyonları

  - Lam etiketlemek üzere barkod etiketi

  - Zıt boyama için reaktif.

  - Hematoxylin

  - Bluing Ragent

3.Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmektedir. Bu barkodlar aracılığı ile reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmalıdır.

4.Tampon solüsyonlar hariç diğer reaktifler kullanıma hazır orijinal ambalajında olmalıdır.

5. 3. maddede belirtilen reaktiflere ait kalite kontrol bilgilerinin, kullanıcının manuel girmesine gerek kalmadan otomatik olarak sisteme girmesini sağlayan bir arabirim bulunmaktadır.

6.Reaktifler orijinal ambalajında ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

7.Eber testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastaneniz patoloji laboratuvarında kurulu olan tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon, EBER lam boyama cihazında kullanılabilmelidir

31. UNİVERSAL KİT PRİMER ANTİKOR (İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA) GENEL ŞARTLAR 1.1-Sistem 230 -240V ve 50 Hz arasında çalışabilmelidir. 1.2-Teklif edilen sistem teslim edilmeden önce sistemin mevcut antikorlar ile çalışır hale getirilmeli ve standardizasyonu firma tarafından kurulum tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılmalıdır. 1.3- Sistem ile ilgili teknik bilgi ve eğitim, kurumumuzca belirlenecek personele, en az 5 gün süre ile, sertifikalı bir eğitmen tarafından verilmelidir. 1.4- Cihaz demo amacı ile bile olsa hiç kullanılmamış olmalı ve orijinal fabrika ambalajında bölümümüze teslim edilmelidir ancak anabilim dalımızda kurulu ve sistemi çalışır haldeki cihazlarda

bu şart aranmaz. Anabilim dalımızda kurulu ve sisteme çalışır haldeki cihazlar 5 yılı aşkın süredir kullanılıyorsa; kurumumuz tarafından gerekli görüldüğü taktirde bu cihazlar hiç kullanılmamış ve orijinal fabrika ambalajında olan yeni cihazlarla değiştirilir. Ancak her iki durumda da firma bir arıza halinde 24 saatte müdahale ve en geç 72 saatte sorunun çözülme garantisini vermelidir. 1.5-Sistem çalışır halde patoloji laboratuarımızca belirtilen yere, ihaleyi kazanan firma tarafından kurulmalıdır. 1.6- Cihazın teknik arızaları en geç 5 iş günü içerisinde giderilmeli ve bu süreyi aşan durumlarda cihaz yenisi ile değiştirilmelidir 1.7-.Cihazın 6 ayda bir rutin bakımı firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır. 1.8-Kit ve antikorların boyamaması/çalışmaması halinde firma teknik ve pratik desteği vermekle yükümlüdür. Boyama işleminde her hangi bir sorun olduğunda, haber verilmesinden itibaren, firma 5 iş günü içerisinde sorunu gidermelidir. 1.9-Tam otomatik İHK boyama sistemi ihalesine girecek olan firma ihale dosyasına, Türkiye de kurulu olan ve aktif olarak çalışan 5 adet eğitim & araştırma veya üniversite hastanesinden alınmış referans mektubu koymalıdır. Hali hazırda kurumuzda kurul cihazı olan firma için bu şart aranmayacaktır. 1.10. Universal kiti sağlayacak olan firma aşağıda özellikleri belirtilmiş olan 3 adet Tam Otomatik İmmünhistokimya Boyama Cihazını bölümümüze kuracaktır: 1.11- Söz konusu cihazın teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi için, ihaleye katılan firmalardan ERÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuarında belirtilen zaman diliminde demonstrasyonu yapmaları istenecektir. Sonuç bir tutanakla ilgili firmalara duyurulacaktır. 2-TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2.1-Cihaz, immunohistokimya (İHK) ve in situ hibridizasyon (FISH (florasan in situ hibridizasyon ve / veya SISH (silver in-situ hibridizasyon) ve /veya CISH (Kromojenik in-situ hibridizasyon) uygulamalarını, kesitin deparafinizasyon aşamasından başlayıp, enzim ve antijen retrieval işlemi dahil olmak üzere, zıt boyaması da tamamlanmış şekilde, aynı platform üzerinde, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan tam otomatik yapabilmelidir. 2.2-Cihaz ile in situ hibridizasyon (FISH ve/veya CISH ve/veya SISH) ve immunhistokimya (İHK) işlemlerini eş zamanlı olarak yapabilmelidir. 2.3-Cihaz her bir lam için en fazla 150 ml antikor kullanmalıdır, aynı zamanda farklı doku tipleri ve boyutları için bu miktarı tüm lam yüzeyine homojen şekilde yayabilmelidir. Bu miktarı, lam yüzeyindeki doku boyutu, yeri ve parça sayısı değiştirmemelidir. 2.4-Sistem bir seferde en az 30 ayrı İHK lam boyamasını ortalama 3,5-4 saatte yapabilmelidir. Sisteme eklenecek modüllerle kapasite artırımına gidilebilmelidir. 2.5-Sistem 8 saatlik mesai çalışma günü içinde, deparafinizasyon ve antijen retrieval da dahil olmak üzere, boyama ve zıt boyamasını tamamlayıp en az 2 kez çalıştırılabilmeli ve gece çalışma özelliğine sahip olmalıdır. 2.6-Sistem reaksiyon stabilitesi ve hızı açısından ortam ısısı değişikliklerinden etkilenmeden lam altındaki ısıtma ünitesi ile preparat üzerindeki ısıyı her bir slayt için kontrol edebilmelidir. 2.7- Sistemde herhangi bir slayt/boyama tepsisi için hazırlanan boyama protokolü slayt/boyama tepsileri için sınırlayıcı olmamalıdır. 2.8-Cihaz antijen retrieval aşamasını doğru şekilde yapabilmeli, enzim ve farklı pH’ larda epitop retrieval solüsyon uygulamaları ile retrievalsiz işlemleri aynı anda uygulayabilmelidir. 2.9- Cihaz boyama protokolünde uygulanacak zaman, ısı ve reaktif kullanımı herbir slayt için kullanıcı veya sistem tarafından ayarlanabilmelidir. 2.10-Sistem immünohistokimya çalışmalarında kullanılan adhesivli veya pozitif şarjlı lam kullanmalı, boyama esnasında özel bir preparat veya disposable malzeme kullanımı gerekmemelidir. 2.11-Sisteme en az 750 değişik boyama protokolü girilebilmeli ve bu protokoller sistem hafızasında saklanmalıdır. 2.12-Sisteme slaytlar, reaktifler, antikor ve boyama protokolleri yüklendikten sonra mikrotomda kesiti alınmış formalinle fikse edilmis parafine gömülü doku için tüm işlemler boyama bitinceye kadar kullanıcı müdahalesi gerektirmeden tam otomatik çalışabilmelidir. 2.13-Sistem hafızasında kalite kontrolüne yardımcı olacak çalışma istatistiklerini (çalışma ve son kullanma tarihlerini, çalışma sürelerini, kullanılan reaktiflerin cinsini, miktarını, vb.) tutmalıdır. 2.14-Malzemelerin miktarları, son kullanma tarihlerini takip edilebilen bir hafıza sistemi olmalıdır. Son kullanma tarihi geçen ürünler için sistem kullanıcıyı görsel ve sesli olarak uyarmalıdır. 2.15-Sistem her marka primer antikor ile çalışılabilmelidir. 2.16- Etiketlenmiş IHK ve ISH slaytları cihazdaki bütün pozisyonlara/boyama tepsilerine rastgele yüklenebilmelidir. 2.17-Sistem herhangi bir değişikliği otomatik olarak saptayabilmeli, böylece kullanıcıyı olası hata ve yanlış tanılara karşı koruyabilmelidir. 2.18-Cihaz antikorlar, görüntüleme kitleri ve diğer solüsyonların miktarını kontrol edip çalışma için yeterli değilse kullanıcıyı uyarmalıdır. 2.19-Cihazda atık miktarını kontrol eden sensörler bulunmalı, atık tankları dolduğunda uyarı vermeli, bu tanklar boşalmadan çalışmaya başlamamalıdır. 2.20-Oluşan hatalar tamamen rapor edilebilmeli ve yazdırılabilir bir dosyada saklanabilmelidir. 2.21-İşlem raporları ve istatistiksel veriler, gerekli olduğunda dosyalanmak ve arşivlenmek üzere yazdırılabilir olmalıdır. 2.22-Cihaz LIS’e (laboratuar bilgi sistemine) entegre edilebilir olmalıdır. 2.23-Kullanıcı, sistemde tüm işlemleri boyama ünitesi dışında ayrı bir bilgisayar aracılığı ile kontrol edebilmelidir. 2.24-Sistem barkod prensibiyle çalışmalı, lam üzerindeki barkodların tanımladığı boyama protokolünü otomatik olarak tanımalı, manuel bilgi girişine gerek olmamalıdır. 2.25-Sistem reaktifleri cihaza barkod okuyucusu sayesinde tanımlanabilmeli ve lam üzerindeki protokol ile reaktifler otomatik olarak eşleştirilerek boyama işlemini manuel mudahaleye gerek duyulmadan gerçekleştirebilmelidir. 2.26-Cihaz arızası nedeniyle harcanan kit firma tarafından ücresiz olarak verilmelidir. 2.27- Cihaz için gerekli olan KİT ve primer antikorların saklanabilmesi için biri buzluklu diğerlerinin soğutucu özelliği olan toplam 4 (dört) adet buzdolabı firma tarafından karşılanmalıdır. 3- CİHAZDA KULLANILACAK REAKTİFLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3.1-Sistemi teklif eden firma, , primer antikor hariç immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri ( pozitif şarjlı lam, lamel , deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, diluent, Tris, Bidistile su, deteksiyon kiti, zıt boyama...vb) temin etmelidir. 3.2-Kitler in vitro diagnostik (teşhis) amaçlı olmalıdır. 3.3-Kitler cihaz için optimize edilmiş olmalıdır. 3.4-Kitler CE veya FDA belgeli olmalıdır. 3.5-Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü avidin-biotin veya multimer veya polimer bazlı yüksek hassasiyetli olmalıdır. 3.6-Kromojen, bölümün isteğine göre AEC veya AP-Red veya DAB veya NBT olmalıdır. 3.7-İHK ve ISH tekniklerinin gerektirdiği kapalı reaksiyon ortamını sağlayan, yüksek ısıya dayanıklı, slayt üzerindeki dokunun kurumasını ve kontaminasyonu engelleyen solüsyon veya plastik aparat da verilmelidir. 3.8-Testlerde kullanılacak kitler barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod aracılığı ile kitin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile sisteme otomatik tanıtılabilmelidir. 3.9-Sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır. 3.10-Lam barkod etiketi ve barkod yazıcı için gerekli sarf malzemesi ücretsiz verilmelidir. 3.11- Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miatları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlidir, kitler hastanenin talebi doğrultusunda teslim edilmelidir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilmelidir. Reaktifler ve kitlerin ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir. 3.12- Ürün , konsantre yada dilue formda olmalıdır, toz formda olmamalıdır. Parafin ve frozen kesitlerde İHK uygulamasında kullanılabilmelidir. 3.13- Primer antikor şişesi üzerinde , üretici firma ismi , üretim tarihi , son kullanma tarihi , lot numaraları klon belirtilmeli ve data sheet ile teslim edilmelidir. 3.14- Teslim tarihinden itibaren ürünün son kullanma tarihi , en az 2 yıl olmalıdır. 3.15- Kullanıma hazır primer antikorun özellikleri ( klon , konsantrasyonu) belirtilmelidir. 3.16- İnsan antijenlerine karşı reaksiyon veren antikorlar olmalıdır ve sekonder antikor ile uyumlu olmalıdır. 3.17- Ayrıca kitin depo girişinde ürün üzerinde Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır. Bunun kontrolü malı teslim alan depo memuru tarafından yapılacaktır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerinin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE belgesine istinaden CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilecektir. 3.18- Hatalı sonuçlara neden olan, çalışmayan primer antikor firma tarafından ücretsiz olarak en kısa zamanda yenisi ile değiştirilmelidir. Hatalı testler firma tarafından karşılanmalıdır. 3.19-Son kullanma tarihinden 3 ay önce bildirilmek süretiyle uzun miadlı olan malzemeler ile değiştirilmesi firma tarafından sağlanacaktır. 4-BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE YAZICI: 4.1-Program 4.1.1-Yüklü işletim sistemi ve diğer programlar lisanslı orijinal sürüm olmalıdır. 4.1.2-Program dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. 4.1.3-Program güncellenme garantisi verilmelidir. 4.2-Donanım: 4.2.1-Orijinal ve sertifikalı OEM parçalardan oluşmalı. Toplama olmamalıdır. 4.3-Monitör: 4.3.1-En az 17” LCD-TFT 4.3.2-4 ms tepkime süresi olmalı 4.4-Yazıcı: 4.4.1-Çalışma istatistiklerini, hata mesajlarını vb. yazdırmak üzere bir lazer yazıcı cihaz ile birlikte ücretsiz verilmelidir. 4.4.2-Lazer yazıcı 1200 dpı, renkli sayfa yazdırabilmelidir. 4.4.3-Anlaşma süresince yazıcıya ait tüm sarf malzemesi ve yazıcı bakımını ücretsiz üstlenilmelidir. 4.5-Kesintisiz güç kaynağı: 4.5.1-Cihazla birlikte tüm sistemin gereksinimini karşılayacak güçte ve en az 1 dakika güç sağlayacak kapasitede, bir adet on-line özellikli, monofaze giriş-monofaze çıkışlı kesintisiz güç kaynağı ücretsiz sağlanmalıdır. 5-TEKNİK SERVİS VE GARANTİ: 5.1-Cihaz 1 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir. 5.2-Satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgelemelidir. 5.3-Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur. 5.4-Teklif edilen cihazın istenilen özelliklere sahip olduğu belgelenmelidir. 5.6-Cihaz ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve belgelendirilmelidir. 6. CİHAZ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ANTİKORLAR VERİLECEKTİR. ANTİKOR TEST MİKTARI CA IX(Carbanic Anhydrasex) 50 Test D2-40 150 Test FSH 100 Test Gata-3 200 Test INI-1 200 Test Keratin34 Beta 12 250 Test CK20 250 Test MLH-1 200 Test Myogenin 350 Test Napsin 200 Test Neuroflament 200 Test Nkx 3.1 200 Test P-40 500 Test P-63 1000 Test PAX-5 200 Test PAX-8 200 Test PLAP 100 Test PMS-2 200 Test PR 1500 Test SOX-11 100 Test SOX-10 200 Test SAT B2 200 Test TDT 300 Test Aktin (SMA) 1000 Test Arginase 200 Test Bcl-2 500 Test CD1A 150 Test CD3 1000 Test CD4 100 Test CD7 50 Test CD10 1000 Test CD13 50 Test CD15 500 Test CD20 1000 Test CD21 200 Test CD30 400 Test CD45 300 Test CD57 50 Test CD61 200 Test CD68 500 Test CD117 500 Test CD138 500 Test CDX2 500 Test CEA Mono 300 Test Chromogranin 500 Test Calretinin 250 Test C-MYC 200 Test TTF-1 1500 Test Vimentin 500 Test SOLL-4 50 Test NGFR (P-75) 50 Test SOX-2 50 Test CD 71 50 Test Glypican 100 Test Annexin 200 Test BRAF 50 Test IgD 50 Test Perforin 100 Test Androjen reseptör 25 Test Mammaglobin 50 Test BAP1 50 Test Adipophilin 25 Test FOSB 25 Test Histone3.3-G33W 25 Test BCOR 50 Test RB1 50 Test FOS-B 25 Test SMAR C4 BRG1 50 Test Histone53-K36M 25 Test CD56 250 Test Faktör 13 50 Test ER 500 Test INSM-1 50 Test HBME-1 50 Test SF-1 25 Test PİT-1 25 Test EZH-2 50 Test H3K27Me3 50 Test CD64 50 Test CD8 50 Test CD38 100 Test CD99 50 Test CAM 5.2 50 Test CMV 50 Test Cycln D1 100 Test P-16 200 Test SV 40 (BK virus) 100 Test PLARR 100 Test MSH-2 200 Test MSH-6 200 Test Antiphospholipase A2 100 Test Recepttor antikoru (Anti PLAZR) 6.1. BELİRTİLEN ANTİKORLARIN GENEL ŞARTNAMESİ: 1- Ürün , konsantre yada dilue formda olmalıdır , parafin ve frozen kesitlerde İHK uygulamasında kullanılabilmelidir. 2- Orijinal ambalaj üzerinde ve antikor şişesi üzerinde , üretici firma ismi , üretim tarihi , son kullanma tarihi , lot numaraları klon belirtilmeli ve data sheet ile teslim edilmelidir. 3- Antikor ambalajı ilk kez kullanıcı tarafından açılacak nitelikte olmalıdır. (kilitli poşet vb. olmamalıdır.) 4- Teslim tarihinden itibaren ürünün son kullanma tarihi , en az 2 yıl olmalıdır. 5- Teklif mektubunda antikorun özellikleri ( klon , konsantrasyon aralığı) belirtilmelidir. 6- Tavşan veya farede hazırlanmış , insan antijenlerine karşı reaksiyon veren monoklonal antikorlar olmalıdır. 7- Ayrıca kitin depo girişinde ürün üzerinde Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır. Bunun kontrolü malı teslim alan depo memuru tarafından yapılacaktır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerinin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE belgesine istinaden CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilecektir. 8- Hatalı sonuçlara neden olan, çalışmayan antikor firma tarafından ücretsiz olarak en kısa zamanda yenisi ile değiştirilmelidir. 9-Son kullanma tarihinden 3 ay önce bildirilmek süretiyle uzun miadlı olan malzemeler ile değiştirilmesi firma tarafından sağlanacaktır. 10- Belirtilen antikorlar ihtiyaç duyulan ihale listesinde olan veya olmayan bir antikorla değiştirilebilir olmalıdır.

MOLEKÜLER PATOLOJİ (FISH PROBE) TEKNİK ŞARTNAMELERİ GENEL ŞARTLAR: 1. Tüm probların çalışma prosedürleri ile denatürasyon ve hibridizasyon ısıları ve süreleri birbirinin aynı olmalı, böylelikle bir çok farklı hasta örneğinde, farklı analizler bir arada çalışılabilmeli ve sarf malzemelerin ve kimyasalların daha ekonomik kullanılabilmesi amacıyla aynı marka olmalıdır. 2. Prob FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı olmalı, tekliflerle birlikte FDA onayını gösteren belgeler de ibraz edilmelidir. 3. Probun herhangi bir teknik nedenle çalışmaması durumunda firma 7 iş günü içerisinde sorunu gidereceğini yada probu yenisi ile değiştireceğini, bu süre içerisinde değiştirilemiyorsa sorun çözülünceye kadar söz konusu analizlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı bir Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nde ücretsiz olarak çalıştırılacağını taahhüt etmelidir. İlgili genetik merkezinin ruhsatının bir kopyası taahhüt ile birlikte verilmelidir. 4. Problar ile birlikte, pozitif, negatif kontrol slide’ları ve kitlere yetecek miktarda deparafinizasyon kiti, 20XSSC, DAPI, NP40, pepsin ( 1 gr) verilmelidir. 5. Firma problar ile birlikte motorize mikroskop, görüntü analiz yazılımı (z stacking yapabilen) soğutmalı kamera, otomatik filtre çarkı , etüv, su banyosu, denatürasyon/hibridizasyon cihazı laboratuvarımıza kuracaktır. Firma problar ile birlikte motorize mikroskop (motorize filtre tareti, motorize fokus (zstacking yapabilen), motorize objektif (plan FL 10X, 60X, 100X oil objektiflerle birlikte), görüntü analiz yazılımı (soğutmalı kameradaki görüntüleri bilgisayara aktarıp değerlendirmesini yapacak bir yazılımdan ibaret olmalıdır, filtre çarkı ve fokusu otomatik kontrol edebilmelidir), soğutmalı kamera (1344x1024 piksel, 12.2 frame/s, 12 bit -10 C soğutmalı, yüksek rezülasyon), otomatik filtre çarkı (triple (D/G/O), Dual

(G/R), Green, Orange, Aqua, Dapi), LED Florasan aydınlatma sistemi, etüv, pipet seti (0,5 – 10 µ, 10-100 µl ve 100-1000 µl hacim aralıklarında), su banyosu, denatürasyon/hibridizasyon cihazlarını operatörüyle birlikte laboratuvarımıza kuracaktır.

32- 6Q22 ROS1 BREAK APART FISH PROBE RUO KİT 1- Prob 6.kromozom üzerindeki q22 bölgesine spesifik dizayn edilmiş olmalıdır. 2- Break Apart formatında Spectrum Orange ve Spectrum Green işaretli olmalıdır. 3- Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. 4- Prob,20 testlik ambalajlarda verilmelidir. 5- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır.

33- LSI/EML4/ALK FISH PROBE 1-Probe 2.Kromozomun p kolundaki 23 bolgede bulunan 300 kb S.orange ve 442 kb lık s.yesil isaretli iki parcadan olusan break apart formatında olmalıdır. 2-NSCLC hastlarında “crizinotip” adlı ilacın etkinliğin ölculmesi icin dizayn edilmiş olmalıdır. 3-Kitin “crizonitip”icin FDA veya CE/IVD onayı olmalıdır. Probe ları teklif eden eden firmanın FISH probe ları teknik desteginin saglanması ile ilgili ISO 13485 belgesi olmalıdır. 4-Kit deparafinizasyon kiti ve pozitif negative kontrol slidelarını icermelidir. 5-Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. 6-20 testlik ambalajda teslim edilmelidir. 7-Prob teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kulanım tarihi en az altı ay olmalıdır.

34-HER 2 DNA PROBE KİT

1- Prob 17. kromozomun üzerindeki 17q11.2-q12 (HER2) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange florokrom işaretli DNA probu ve 17. kromozomun 17p11.1-q11.1 (alpha satelite) sentromerik bölgesine spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu veya 17. Kromozomun üzerindeki 17q12 bölgesine (Her2) spesifik direk işaretli spectrum green florokrom işaretli DNA probu ve 17. Kromozomun 17p11.1-q11.1 (alpha satelite) sentromerik bölgesine spesifik Spectrum orange florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- 17p11.2-q12 bölgesine spesifik prob, HER 2 genini içermeli ve yaklaşık 220 kb uzunluğunda olmalıdır. 3- Prob, HER2 bölgesinde meydana gelebilecek amplifikasyonların değerlendirilmesine olanak sağlamalıdır. 4- Prob ekstra bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir. 5- 20, 50 veya 100 testlik ambalajlarda verilebilmelidir. 6- Kit ile birlikte DAPI II, 20xSSC, NP-40 ve kontrol slaytları verilmedir. 7- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az altı ay olmalıdır.

35. MYC DUAL BREAK APART FISH PROBE KİT 1- Prob 8. kromozom üzerindeki 8q24 (MYC) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange/Red ve Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- Spectrum Orange/Red işaretli prob yaklaşık 270 kb uzunluğunda olmalıdır. 3- Spectrum Green işaretli prob yaklaşık 400kb uzunluğunda olmalıdır. 4- 8q24 bölgesindeki translokasyonu break apart formatında gösterebilmelidir. 5- Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. 6- Sinyal paterni normal hücrede 2 füzyon sinyali gözlenirken, translokasyonlu hücrede 1 füzyon, 1 Orange/Red ve 1 Green sinyal gözlenecek şekilde olmalıdır. 7- Prob t(8;22)(q24;q11) ve t(2;8)(p11;q24) translokasyonlarını gösterebilecek dizaynda olmalıdır. 8- Prob 20 testlik ambalajlarda verilmelidir. 9- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır.

36-1P36/1Q25 VE LSI 19Q13 DC PROBE SET 1- Prob seti, 1p36/1q25 ve 19q13/19p13 bölgelerine spesifik florokrom işaretli problar içeren 2 ayrı set halinde olmalıdır. Prob setlerinden biri 1p36/1q25 bölgelerine spesifik prob içerirken, diğer prob seti 19q13/19p13 bölgelerine spesifik prob içermelidir. 2- Prob setlerinden LSI 1p36/1q25 prob seti, 1 inci kromozomun 1p36 bölgesine spesifik Spectrum Orange florokrom işaretli DNA probu ile, 1 inci kromozomun 1q25 bölgesine spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 3- Prob setlerinden LSI 19q13/19p13 prob seti, 19. kromozomun 19q13 bölgesine spesifik Spectrum Orange florokrom işaretli DNA probu ile 19. kromozomun 19p13 bölgesine spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 4- Normal hücrede her iki prob setinin ayrı ayrı çalışılması ile 2 orange ve 2 green sinyal alınabilmelidir. 5- Prob setleri 1p36 ve 19q13 bölgelerindeki delesyonları gösterebilmelidir. 6- 1p36 bölgesine spesifik florokrom işaretli prob yaklaşık 400 kb uzunluğunda olup MEGF6 ve TP73 gen

bölgelerini de içermelidir. 7- 1q25 bölgesine spesifik florokrom işaretli prob yaklaşık 620 kb uzunluğunda olup ABL2, ANGPTL1, RH42831 gen bölgelerini içermelidir. 8- 19q13 bölgesine spesifik florokrom işaretli prob yaklaşık 380 kb uzunluğunda olup CRX ve GLTSCR1, GLTSCR2 gen bölgelerini içermelidir. 9- 19p13 bölgesine spesifik florokrom işaretli prob yaklaşık 500 kb uzunluğunda olup ZNF44, ZNF443 ve MAN2B1 gen bölgelerini içermelidir. 10- Prob 20 testlik ambalajlarda olmalıdır. 11- Prob seti 1p36/1q25 ve LSI 19q13/19p13 prob setlerinin ayrı ayrı çalışılmasına izin verebilmelidir. 12- Prob soğuk zincir koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. 13- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az altı ay olmalıdır. 37- SYT (18Q11.2) DUAL COLOR BREAK APART PROBE 1- Prob 18. kromozom üzerindeki 18q11.2 bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange ve Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- Spectrum Orange işaretli prob yaklaşık 650 kb uzunluğunda olmalıdır. Prob RH79212, TAF4B ve UT7251 bölgelerini içermelidir. 3- Spectrum Green işaretli prob yaklaşık 1044 kb uzunluğunda olmalıdır. Prob ZNF521, D18S516 ve D18S517 bölgelerini içermelidir. 4- İki prob arasındaki mesafe yaklaşık 56 kb olmalıdır. 5- 18q11.2 bölgesindeki translokasyonu gösterebilmelidir. 6- Sinyal paterni, normal hücrede 2 füzyon sinyali gözlenirken, translokasyonlu hücrede 1 füzyon, 1 Orange ve 1 Green sinyal gözlenmelidir. 7- Prob 20 testlik ambalajlarda verilmelidir. 8- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır. 38- MDM2 /CEP 12 DUAL COLOR FISH PROBE KİT 1-Firma probilebirliktelaboratuvarımızatam motorizemikroskop, görüntüanalizyazılımı (z-stacking yapabilen),soğutmalıkamera,otomatikfiltreçarkı,etüv,subanyosu,denatürasyonhibridizasyoncihazıkuracaktır. 2- Prob FDA(Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı olmalı, tekliflerle birlikte FDA onayını gösteren belgeler de ibraz edilmelidir. 3- Prob, 12. kromozom üzerindeki 12q15 bölgesine (MDM2ve CPM bölgelerini içermelidir) spesifik direkt işaretli Spectrum Orange ve 12. kromozomun sentromer bölgesine 12p11.1-q11.1 spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 4- Prob, yumusak doku tümorlerini tanımlamak icin dizayn edilmiş olmalıdır. 5- Yalancı pozitif /negatifliği engellemek amacıyla cot1 DNA ile bloklanmış olmalıdır. 6- Spectrum Orange işaretli prob yaklaşık 209kb uzunluğunda olmalıdır. 7- Prob10 testlik ambalajlarda verilmelidir. 8- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanımtarihienaz 6 ayolmalıdır

39- EWSR1 (22Q12) DUAL COLOR BREAK APART PROBE 1- Prob 22. kromozom üzerindeki 22q12 (ESWR1) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange ve Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- Spectrum Orange işaretli prob yaklaşık 480-500kb uzunluğunda olmalıdır ve D22S113 bölgesini içermelidir. 3- Spectrum Green işaretli prob 400-1100 kb uzunluğunda olmalıdır. Prob D22S590, D22S634,W-8782, MTMR3 bölgelerini içermelidir. 4- 22q12 bölgesindeki translokasyonu ve inversiyonu gösterebilmelidir. 5- Sinyal paterni normal hücrede 2 füzyon sinyali gözlenirken, translokasyonlu hücrede 1 füzyon, 1 Orange ve 1 Green sinyal gözlenmelidir. 6- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır. 40- LSI BCL6 DUAL COLOR BREAK APART PROBE 1- Prob, 3. kromozom üzerindeki 3q27 bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange yada Spectrum Red ve Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- Spectrum Orange/Red işaretli prob yaklaşık 350kb uzunluğunda olmalıdır. 3- Spectrum Green işaretli prob yaklaşık 600kb uzunluğunda olmalıdır. 4- 3q27 bölgesindeki translokasyonu break apart formatında gösterebilmelidir. 5- Sinyal paterni, normal hücrede 2 füzyon sinyali gözlenirken, translokasyonlu hücrede 1 füzyon, 1 orange/red ve 1 green sinyal gözlenecek şekilde olmalıdır. 6- Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. 7- Prob, 20 testlik ambalajlarda verilmelidir. 8- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır. 41- IGH/BCL2 DUAL COLOR,DUAL FUSİON TRANSLOKASYON PROBE 1- Prob 18. kromozomun üzerindeki 18q21 (BCL2) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange/Red florokrom işaretli DNA probu ve 14.kromozomun 14q32 (IGH) bölgesine spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- LSI BCL2 probu yaklaşık 750kb uzunluğunda olmalıdır.Prob D18S91, MCR, FVT1 ve D18S87 bölgelerini içermelidir. 3- LSI IGH probu yaklaşık 1,5Mb uzunluğunda olmalıdır. 4- Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. 5- Sinyal paterni, normal hücrede 2 Orange ve 2 Green sinyali gözlenirken, translokasyonlu hücrede 2 füzyon, 1 Orange ve 1 Green sinyal gözlenecek şekilde olmalıdır. 6- Prob 20 testlik ambalajlarda verilmelidir. 7- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır. 42-IGH/MYC/CEP 8 TRİ-COLOR, DUAL FUSİON TRANSLOKASYON PROBE 1- Prob, 8. kromozomun üzerindeki 8q24 (MYC) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange florokrom işaretli DNA probu, 14. kromozomun 14q32 (IGH) bölgesine spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu ve 8. kromozomun sentromer bölgesine 8p11.1-q11.1 spesifik Spectrum Aqua florokrom işaretli DNA probu içermelidir. 2- LSI MYC probu yaklaşık 820 kb uzunluğunda olmalıdır. Prob MYC geni ile beraber PVT1, LOC727677, RH48719, SHGC-9463 bölgelerini de içermelidir. 3- LSI IGH probu yaklaşık 1,5Mb uzunluğunda olmalıdır. 4- Sinyal paterni, normal hücrede 2 Orange, 2 Green ve 2 Aqua sinyal izlenirken, translokasyonlu hücrelerde 1 Orange, 1 Green ve 2 füzyon sinyali gözlenebilmelidir. Aqua işaretli prob sayesinde 8. kromozoma ait monozomi veya trizomiler değerlendirilebilmelidir. 5- Prob 20 testlik ambalajlarda verilmelidir. 6- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır. 43- FUS-DDIT3 FUSİON TRANSLOKASYON FISH - Prop 16p11.2(FUS) ve 12q13.3 (DDIT3) bölgesindeki translokasyonları belirlemeye yönelik olmalıdır. - Prop FUS(TLS) ( en az 500 kb lık bir bolgeyi S.orange işaretli)VE DDIT3 (CHOP,CHOP-10,GADD153 veya C/EBP zeta bölgeleri kapsayan( en az 600 kn uzunlugunda s.yesil isaretli olmalıdır.) ve miksoid liposarcomların tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. - Normal hücre paterni: 2 Orange/red ve 2 green (füzyon ) sinyali , translokasyonda ise 1 green , 1 orange/red ve 1 fuzyon sinyali gözlenmelidir - Problar ile birlikte,deparafinizasyon icin gerekli yardımcı malzemelerde verilmelidir. - İlgili firma probe lar ile birlikte motorize mikroskop, görüntü analiz yazılımı ( z stacking yapabilen ) sogutmalı kamera , otomatik filtre carkı , Etuv, su banyosu, Denatürasyon/hibridizasyon cihazı laboratuvarımıza kuracaktır. - Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. - Ayrıca ürünleri teklif eden firmanın FISH problarının sağlanması ve servisinin verilmesi ile ilgili ISO 13485 ve FISH hizmetlerinin sunulması ile ilgili ISO27001 belgesi olmalıdır. Firma bu belgeleri ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır. 44- USP6 B/A FISH PROBE - Prop 17. Kromozom uzerindeki pkolunda bulunan 13.2 genindeki yeniden düzenlemeleri göstermelidir. - Probe, en az 600 kb S.Orange (APRB2,MINK1,KIF1C Bölgelerini içermelidir) ve en az 500 kb(rabep1 ve nlrp1 bölgelerini icermelidir) uzunluğundas.yeşil işaretli iki bölgeden oluşmalıdır. - Prob FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı olmalı, tekliflerle birlikte FDA onayını gösteren belgeler de ibraz edilmelidir. - Probun herhangi bir teknik nedenle çalışmaması durumunda; firma, 3 gün içerisinde sorunu gidereceğini yada probu yenisi ile değiştireceğini, bu süre içerisinde değiştirilemiyorsa sorun çözülünceye kadar söz konusu analizlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı bir Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nde ücretsiz olarak çalıştırılacağını taahhüt etmelidir. İlgili genetik merkezin ruhsatının bir kopyası taahhüt ile birlikte verilmelidir. - Problar ile birlikte,deparafinizasyon icin gerekli yardımcı malzemelerde verilmelidir. - İlgili firma probe lar ile birlikte motorize mikroskop, görüntü analiz yazılımı ( z stacking yapabilen ) sogutmalı kamera , otomatik filtre carkı , Etuv, su banyosu, Denatürasyon/hibridizasyon cihazı laboratuvarımıza kuracaktır. - Prop yalancı pozitifliği engellemek amacıyla Cot1 DNA içermelidir. - Ayrıca ürünleri teklif eden firmanın FISH problarının sağlanması ve servisinin verilmesi ile ilgili ISO 13485 ve FISH hizmetlerinin sunulması ile ilgili ISO27001 belgesi olmalıdır. Firma bu belgeleri ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.

MOLEKÜLER PATOLOJİ (KİT) TEKNİK ŞARTNAMELERİ ZORUNLU ÖZELLİKLER Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakan’lığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. 1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 2. Bu şartnamede yer alan tüm kalemler için test sayısı klinik örnek üzerinden hesaplanmalıdır. Tüm kontrolleri ve standartları çalışabilmek için gerekli sayıda kit teslim edilmelidir. 3. Test sayıları hesaplanırken hastane otomasyonunda mevcut sayılar dikkate alınacaktır. Test çalışması sırasında kalibrasyon, kontrol, yalancı pozitiflik v.b. nedenlerden dolayı tüketilen testler firma tarafından karşılanacaktır. 4. Numune alınması, test çalışması ve hastaya sonuç verilmesi için gerekli olan tüm sarf ve kırtasiye malzemeleri toplam ihale tutarından payına düşen kadarı firma tarafından karşılanacaktır. 5. Test çalışması için hastane demirbaşına kayıtlı cihazlar kullanılması durumunda firma bu cihazların aksaksız çalışması için gerekli bakımlarını yapmak zorundadır. 6. Kit karşılığı cihaz temininde bulunacak firma, test yoğunluğuna göre hastaya sonuç verme süresini en aza indirmek adına uygun cihazı veya cihazları temin etmelidir. EGFR GENİ MUTASYON KİTİ (REAL –TİME) GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 1) Bu şartname ile istenen kitler TITUBB kaydına sahip olmalıdır. Teklif edilen kitler, teklif edilen cihaza tam uyumlu olmalıdır. 2) Bu teknik şartnamede kitlere veya kalemlere teklif verenlere sistem kurma şartı getirilmektedir. Sistem kurma konusunda firmalar aşağıdaki şartları yerine getirmelidirler: a) Cihazların çalışması için gerekli olan alt yapı ve tüm sistemler teklifte belirtilmeli ve laboratuvarın onayı ile firma tarafından ücretsiz olarak kurulmalıdır. b) Cihazlarla ilgili eğitim, firmanın eğitim sertifikalı yetkili görevlileri tarafından verilecektir. Eğitim sırasında harcanan kit, sarf malzemeleri firma tarafından sağlanacaktır. c) Cihazlar, ilk siparişi takiben en 45 (kırk beş) iş günü günü içerisinde laboratuvara çalışır şekilde kurulmuş olmalıdır. d) Kitler, siparişi takiben 30 (otuz) iş günü içerisinde teslim edilmelidir. e)Teklif edilen sistemler, her türlü işçilik, imalat, transport hatalarına ve alt yapıdan kaynaklanan hatalara karşı ayrıca doğal afet, yangın, su basması vb. gibi durumlarda firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır. f) Cihazda kullanılacak tüm solüsyonlar kitlerin kullanıldığı süre boyunca firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır ve sipariş edilen kit miktarına yetecek kadar solüsyon malzemesi aynı zamanda teslim edilecektir. g) Sözleşme süresi 12 aydır. Cihazlar kurulduktan sonra 16 ay kurumumuzda kalacaktır. Malzeme teslimatı sözleşme süresince sipariş verildikçe olacaktır. Bu süreler içeresinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir. 3) Bu teknik şartname ile yüklenici firmalardan kuracakları cihazlarla ilgili teknik bakım istenmektedir. Teknik bakım konusunda aşağıdaki şartlar geçerlidir: a) Firmalar teklifleri ile birlikte; ilgili cihaza teknik bakım verebileceğine dair üretici firma hizmet yetkinlik belgesini, teknik bakım verecek elemanların listesi ile bu elemanların teknik bakım adresi, cep ve iş telefonları, faks ve çağrı numaralarını, bu elemanların şirket bünyesinde olduğunu gösteren belgeyi (üretici firma/ distribütör firma/ teklif veren firma), bu elemanlara ait üretici firmanın verdiği eğitim belgesini vermelidirler. b) Teknik bakıma cihaza ait her türlü parça ve sarf malzemesi dâhildir ve ücretsiz sağlanacaktır. c) Teknik bakım ve onarım işleri, günde 24 saat, haftada 7 gün ve tüm bayram ve resmi tatil günlerinde verilmelidir. d) Teknik bakım, sözleşme dönemi bitene ve kitler tükeninceye dek ücretsiz olarak devam edecektir. e) Sistemleri ilgilendiren bir arızanın bildiriminden itibaren 24 saat içerisinde müdahale edilmesi gereklidir. Müdahale edilmez ise gün başına, o sistemde çalışılan testlerin toplam ihale bedelinin % 0,05 'si kadar ceza uygulanır. Arıza bildiriminden itibaren, müdahale edildikten sonra 48 saat içerisinde arıza giderilmelidir. Aksi takdirde, gün başına o sistemde çalışılan testlerin toplam ihale bedelinin % 0,05 'i kadar ceza uygulanır. f) 30 iş günü içinde giderilemeyen arızalarda aynı özelliklerde yeni bir cihaz kurulur. Kurulmadığı takdirde ihale yükümlülükleri yerine getirilmemiş sayılır. g) Arıza bildirim zamanı, firmanın görevlendirmiş olduğu ve laboratuvarda bulunan teknik elemanlarına durumun iletilmesi ile başlar. Firma elemanlarına ulaşılamadığında laboratuvarda bir tutanak tutulur ve süreç başlamış olur. h) Periyodik bakımların takibi firmanın sorumluluğundadır. Gecikme olduğunda cihazın çalışmasına yönelik bir sorun olmasa da 3-f maddesi uygulanır. ı) Teklif edilen sistemlerde sonuç vermeyi engelleyen arızanın 1 ayda en az 5 kez tekrarlaması durumunda, arızalı sistem, laboratuvar sorumlusunun onayıyla en az aynı özelliklerde yeni bir sistemle değiştirilecektir. 4-1) Teklifi veren firma tarafından kitlerle birlikte “Özel Yükümlülükler” başlığı altında şartnamesi bulunan 1 (bir) adet Real Time PCR Sistemi laboratuvara kurulacaktır. 4-2) Testlerin çalışılmasında kullanılmak üzere firma aşağıda belirtilen cihazlar/ekipmanları laboratuvara kurmalıdır: a. 1 adet soğutmalı santrifüj, b. 1 adet ısıtıcı blok, c. 1 adet florometrik DNA/RNA miktarı ölçüm cihazı, d. 1 takım pipet seti, 4-3) Teklif edilen testler, teklif edilen cihaza uyumlu olmalıdır. 4-4) Sistemin kurulumu ve bakımı firmanın cihazlara özel üreticiden sertifikalı teknik personeli tarafından yapılmalıdır. 5) Laboratuvar, kitlerin teslim alınmadan önceki transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dâhil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Kullanım sırasında fark edilecek olan bu tür sorunlarda; laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 30 iş günü içerisinde firma kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri, öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür. 6) Kitlere veya kalemlerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, ambalaj, raf ömrü ve saklama derecesi açıkça belirtilmelidir. 7) Tüm malzemeler, orijinal ambalajında, açılmamış olacaktır. Etiketler üzerinde yapılan silinti ve kazıntı ret nedenidir. 8) Yıl içerisinde, kullanım sırasında teknik arıza, bakım-onarım gibi nedenlerden dolayı yapılan kit harcamaları laboratuvar tarafından belirtilecek ve söz konusu miktarlar firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir, bu durum sözleşme dönemi bittikten sonra da devam edecektir. 9) Kitler ile beraber, yeteri kadar DNA izolasyon kiti, pipet ucu, plateler ve eppendorf tüpler firma tarafından sağlanmalıdır. II. ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLER 45- EGFR GENİ MUTASYON KİTİ (REAL –TİME) TEKNİK ŞARTNAMESİ - Kit Real Time PCR tabanlı olmalıdır. - Kit 3-25 ng DNA ile çalışabilmelidir.- - Kit ile çalışmalar en fazla 3 saat içinde sonuç alınmalıdır. - Kit %1 lik hassasiyetle çalışmalıdır. - Kit en az 29 mutasyon bakabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. - Kit UBB kaydına sahip olmalı ve bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. - Teklif veren firma kitin Türkiye distribütörü olması gerekmektedir. - Kitin çalışacağı uygun numune taze doku ya da FFPE doku olmalıdır. - Kit en fazla 20 testlik ambalajlarda olmalıdır. - Teklif veren firma ihale öncesinde demonstrasyon çalışması yapmalı ve kit ile ilgili uygun belgesini ihale dosyasına eklemelidir. - Kit ile c.1799T>A, c.1799_1800 TG>AT, c.1798_1799 GT>AA, c.1798_1799 GT>AG, c.1799T>C mutasyonlarına bakılabilmelidir. - Kit UBB kaydına sahip olmalı ve bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. - Teklif veren firma kitin Türkiye distribütörü olması gerekmektedir. - Kitin çalışacağı uygun numune taze doku ya da FFPE doku olmalıdır. - Kit 20-50 testlik ambalajlarda olmalıdır. - Teklif veren firma ihale öncesinde demonstrasyon çalışması yapmalı ve kit ile ilgili uygun belgesini ihale dosyasına eklemelidir. REAL TİME PCR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Sistem, Masa üstü tipte olmalı ve çok yer kaplamamalıdır. - Herhangi bir kalibrasyon kitine veya işlemine ihtiyaç duymamalıdır. - İstenildiği zaman bilgisayarlı istenildiği zaman bilgisayar sisteminden bağımsız olarak çalışılabilmelidir. - Real-Time PCR verilerini ve grafiklerini kendi renkli LCD dokunmatik ekranında görüntülemelidir. - Renkli LCD dokunmatik ekranı sayesinde tüm protokoller kolayca sisteme girilebilmelidir. - Cihazda USB girişi olmalı ve bu USB girişi sayesinde Bilgisayara veri taşımak mümkün olmalıdır. - Protokoller USB de saklanabilmeli, şifrelenebilmeli ve cihazdan başka bir cihaza da transferi mümkün olmalıdır. - Sonuç değerlendirmek için verileri USB ve LAN–Ağ sistemi ile almak mümkün olmalıdır. - Sistem, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile mutlak kantitasyon veya rölatif kantitasyon işlemlerini aynı anda yapabilen bir cihaz olmalıdır. - Sistem, en az % 99.7’lik bir güvenilirlik seviyesi ile 5,000 ve 10,000 genomik kopyanın ayrılabilirliğini doğrulamalıdır. - 30 ul’lik hacimde 10 kopyaya kadar doğru güvenilir sonuç vermelidir. - Cihazın PCR amplifikasyon işlemini yapan ünitesi, termal doğruluğu saat başladıktan 3 dakika sonra +/- 0.25°C ile ölçülen ve homojen ısı dağılımı için peltier temelli bir blok içeren thermalcycler olmalıdır. - Isı sabitliği saat başladıktan 30 saniye sonra +/- 0.50 °C ile ölçülebilmelidir. - Sistem sahip olduğu yazılım sayesinde örnek için sıcaklığı ölçebilmeli ve buna göre blok sıcaklığın ayarlayabilmelidir. - Sistemin Blok ısınma ve soğuma hızı en az 4.6°C/sn olmalıdır. - Sistemin örneğe uyguladığı ısınma hızı Standart sistemde +/- 1.6 °C/sn, fast sistemde +/- 2.2 °C/sn’den az olmamalıdır. - Sistem 4-100 °C sıcaklık aralığında ayarlanabilmelidir. - En fazla 5°C derecelik farklarla bloğun bir ucundan diğerine toplamda 25°C fark olacak şekilde gradient olarak ayarlanabilmelidir. - Sistemde yer alan blok, 96 kuyucuklu reaksiyon plate sistemine uygun olmalıdır. - Peltier tabanlı bir ısınma soğutma sistemine sahip olmalıdır. - Sistemde Exitasyon için Blue LED ışık kaynağı kullanılmalı bu sayede uzun süre lamba ömrü sağlanmış olmalıdır. - Emisyon için en az 4 filtre sistemi kullanılmalı ve bu filtreler ile SYBR® Green I, FAM™, VIC®, JOE®, NED™, TAMRA™, ROX™ boyaları ile çalışmak mümkün olmalıdır. Ayrıca sistem Photodiode tekniğini kullanarak tek tek bütün fluorasans ışımaları sayabilecek kapasitede olmalıdır. - Sistem ile istenildiğinde standart istenildiğinde Fast protokol çalışmak mümkün olmalıdır. - 40 siklusluk Standart çalışmada bir prosedür 2 saatten, Fast çalışmada 40 dak. dan daha az sürede olacak şekilde sonuçlanmalıdır. - Tüm plate kuyularından tüm filtrelerde veri toplayabilmelidir. İstenildiğinde çalışma sonrası plate setup yapılabilmedir. - Sistemin PCR amplifikasyon işlemini yapan termal ünitesi ‘PCR Performance Guarantee’ sertifikasına sahip olmalıdır. - Lineer dinamik aralığı en az 9 log olmalıdır. - Sistemin 10 µl- 30 µl arasında çalışma hacmi olmalıdır. Böylece kullanılan sarf malzeme ve real-time reaktiflerinden kar edilebilmelidir. - Sistem yazılımı, her bir örneğin veya tüm örneklerin polimeraz zincir reaksiyonu amlifikasyonunu, gerçek zamanlı ve grafik olarak izlenmeye imkan sağlamalıdır. - Sistemle; SNP Genotyping, Gene Expression Analysis, MicroRNA Expression, Protein Expression, Translocation Analysis, Gene Detection, Viral Load Analysis, Patogen Quantitation, Methylation analizlerini yapmak mümkün olmalı ve bu analizler için gerekli tüm ekipman ve yazılımlar ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Bu yazılımlar Standard Curve (absolute quantitation), Relative Standard Curve, Comparative Ct (ΔΔCt) (relative quantitation), Genotyping and Presence⁄Absence, Melt Curve Analysis (as a standalone application), şeklinde olmalıdır. - Kantitasyon hesaplamaları kinetik olarak yapılabilmeli ve kantitasyonda eksternal standart kullanılmalıdır. - Sistem, doğru ve tekrarlanabilirliği yüksek hesaplamalar yapabilmek için pasif (internal) referans olarak ROX veya kalibre edilmiş herhangi bir boya kullanmalıdır. - Sistem istenirse yalnızca termalcycler olarak da kullanılabilmelidir. - Sistem ile birlikte, primer tasarım yazılımı da (Primer Express) ve rölatif kantitasyonlar için RQ programı sağlanmalıdır. Rölatif kantitasyon gen ekspresyon programı ile 10 tane 96’lık plate’in aralıksız analiz dataları gözlenebilmelidir. - Sistemde, farklı boya ile işaretlenmiş farklı prob kullanılarak, hedef diziler için çoklu (multiplex) PCR yapılabilmeli ve tek boyalı olmayan (multicolor) amplifikasyonlar için MGB (minor groove binder) ve TAQMAN probları kullanılabilmelidir. - Sistem ile birlikte verilecek tüm yazılımlar lisanslı olmalıdır. - Cihaz ile uyumlu çalışan optimize edilmiş hazır kitler bulunmalıdır. Bu kitlerin listesi de sunulmalıdır. - Sistem kurulduktan sonra laboratuvar personeline gereken kullanıcı eğitimi en az 3 (üç) gün süreyle sağlamalıdır. - Sistemin CE ve ISO belgeleri bulunmlıdır. - Sistem, üretici firma tarafından 2 (İKİ) yıl boyunca olabilecek arızalara karşı garanti altında olmalıdır. Bu garanti hem sağlayıcı hem de üretici firmalar tarafından sunulmalıdır. - Sistem, garanti süresi ardından firma tarafından ücreti karşılığında 8 (sekiz) yıl süresince servis hizmeti ve yedek parça sağlama garantisi altında olmalıdır. - Cihazı kuracak olan firmanın “Yetkili Satış Temsilcisi” belgesi sunması gereklidir. 46-K-RAS GENİ MUTASYON KITI ( PYRO SEKANS) TEKNIK ÖZELLIKLERI 1) KRAS testi ile insan KRAS geninin kodon 12, kodon 13 ve kodon 61’deki mutasyonları tespit edebilmelidir. 2) Yöntem dizi analizine dayalı pyrosequencing metodu olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonlar da tespit edilebilmelidir. 3) PCR primerleri, sekans primerleri, mutant ve wild type kontroller kit içerisinde bulunmalıdır. 4) Mutant ve normal tip kontroller içerisinde genomik DNA’dan ayrımı sağlayabilmek için kodon 15 ve kodon 59’a ait sekanslar da bulunmalıdır. 5) Kit ve cihaz invitro diagnostik (CE/IVD) kullanım amaçlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı’ından onaylı UBB kodları bulunmalıdır. 6) Kitin diagnostik hassasiyeti %100, diagnostik özgüllüğü %100 olmalıdır ve bu durum yapılan çalışma sonuçları ile birlikte kitin kullanım klavuzunda yer almalıdır. 7) K-RAS testi özellikle parafinli dokulardan izole edilen DNA ile çalışmak üzere valide edilmiş olmalıdır. 8) Test ile birlikte yeterli sayıda parafinli dokudan DNA izolasyon kiti (FFPE doku) ücretsiz olarak teslim edilmelidir. 9) Testi çalışmak için gerekli olan sekans cihazı ve aksesuarları, analiz programı ücretsiz olarak kurulmalı ve sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir. 10) Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, aynca “cycle sequencing” işlemine gerek kalmamahdır. 11) Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu aym anda yapılmalı, eklenen her bir baz eş zamanlı olarak gorüntülenebilmelidir. 12) Baz degişimlerinin tanımlanmasında rutin olarak dizi analizinin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde kolay ve kısa sürede sonuç alınmalıdır. 13) Sistem operasyon için özel oda sıcaklığına gerek duymamalı,18-28 derece aralıkta çalışabilmelidir 14) PCR reaksiyonundan sonra, cihaza yüklenmeden önce örneklerin hazırlanması 15-20 dakika kadar kısa sürmelidir 15) Aynı anda paralel olarak 24 örnek calışılabilmelidir. Analiz süresi dizinin uzunluğuna göre 10-100 dakikada tamamlanabilmelidir. 16) Örneklerin her birisinin deteksiyonunun ayn anda yapılabilmesi için her bir kuyucuğun altında CCD çipi olmah, cihazda toplam 24 adet CCD çipi bulunmalıdır. 17) Cihaza yüklenmeden önce setup basamağı ve yürütmeden sonra analiz basamakları, analiz proğramı yüklenmiş ayrı bir bilgisayarda yapılabilmelidir. 18) Analizlerin validasyonu icin okunan dizi üzerinde internal negatif ve referans kontroller bulunmalıdır. 19) Sistemin kullanımı için gerekli tüm eğitimler firma tarafindan saglanmalıdır.20. Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmah veya Türkiye'de tek yetkili distribütör tarafindan yetkilendirilmiş olmahdır. 47- B-RAF MUTASYON KITI ( PYROSEKANS) TEKNIK ÖZELLIKLERI 1) BRAF testi ile insan BRAF geninin kodon 600 (ekzon 15) ve kodon 464-469 (ekzon 11) mutasyonlarının kantitatif ölçümü yapılabilmelidir. 2) Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonlar da tespit edilebilmelidir. 3) PCR primerleri ve sekans primerleri kit içerisinde bulunmalıdır. 4) Sekans cihazı invitro diagnostik (CE/IVD) kullanım amaçlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı’ından onaylı UBB kodları bulunmalıdır. 5)Testi çalışmak için gerekli olan sekans cihazı ve aksesuarları, analiz programı ücretsiz olarak kurulmalı ve sarf malzemeleri testlerin çalışıldığı süre boyunca ücretsiz teslim edilmelidir. 6) Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, aynca “cycle sequencing” işlemine gerek kalmamahdır. 7) Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu aym anda yapılmalı, eklenen her bir baz eş zamanlı olarak gorüntülenebilmelidir. 8) Cihaza yüklenmeden önce setup basamağı ve yürütmeden sonra analiz basamakları, analiz proğramı yüklenmiş ayrı bir bilgisayarda yapılabilmelidir. 9) Analizlerin validasyonu icin okunan dizi üzerinde internal negatif ve referans kontroller bulunmalıdır. 10) Baz degişimlerinin tanımlanmasında rutin olarak dizi analizinin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde kolay ve kısa sürede sonuç alınmalıdır. 11) Sistem operasyon için özel oda sıcaklığına gerek duymamalı,18-28 derece aralıkta çalışabilmelidir 12) PCR reaksiyonundan sonra, cihaza yüklenmeden önce örneklerin hazırlanması 15-20 dakika kadar kısa sürmelidir 13) Aynı anda paralel olarak 24 örnek calışılabilmelidir. Analiz süresi dizinin uzunluğuna göre 10-100 dakikada tamamlanabilmelidir. 14) Örneklerin her birisinin deteksiyonunun ayn anda yapılabilmesi için her bir kuyucuğun altında CCD çipi olmah, cihazda toplam 24 adet CCD çipi bulunmalıdır. 15) Cihaza yüklenmeden önce setup basamağı ve yürütmeden sonra analiz basamakları, analiz proğramı yüklenmiş ayrı bir bilgisayarda yapılabilmelidir. 16) Analizlerin validasyonu icin okunan dizi üzerinde internal negatif ve referans kontroller bulunmalıdır. 17) Sistemin kullanımı için gerekli tüm eğitimler firma tarafindan saglanmalıdır. 18)Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmah veya Türkiye'de tek yetkili distribütör tarafindan yetkilendirilmiş olmahdır. 48- N-RAS GENİ MUTASYON KİTİ (PYRO-SEKANS) - Teklif edilecek testler için yöntem dizi analizine dayalı pyrosequencing metodu olmalıdır ve çalışılan bölge içerisindeki bilinmeyen mutasyonlar da tespit edilebilmelidir. - Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, aynca cycle sequencing işlemine gerek kalmamalıdır. - Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu aynı anda yapılmalı, eklenen her bir baz eş zamanlı olarak gorüntülenebilmelidir. - Teklif edilen NRAS kiti ile insan NRAS geninin 12, 13 ve 61. kodonlarında gerçekleşen mutasyonlar tespit edilebilmelidir. - Teklif edilen sistem açık bir sistem olmalıdır ve istenildiği takdirde gerekli sarf malzemelerin temin edilmesi suretiyle laboratuvarın ihtiyaç duyduğu testlerin çalışılabilmesine olanak sağlamalıdır. - Baz değişimlerinin tanımlanmasında rutin olarak dizi analizinin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde kolay ve kısa sürede sonuç alınmalıdır. - Sistem In Vitro Diagnostik calışmalar icin CE-IVD belgesine sahip olmalıdır. - PCR reaksiyonundan sonra, cihaza yüklenmeden önce örneklerin hazırlanması 15-20 dakika kadar kısa sürmelidir. - Cihaza yüklenmeden önce setup basamağı ve yürütmeden sonra analiz basamakları, analiz proğramı yüklenmiş ayrı bir bilgisayarda yapılabilmelidir. - Analizlerin validasyonu icin okunan dizi üzerinde internal negatif ve referans controller bulunmalıdır. - Sistem operasyon için özel oda sıcaklığına gerek duymamalı,18-28 derece aralıkta çalışabilmelidir. Aynı anda paralel olarak 24 örnek calışılabilmelidir. Analiz süresi dizinin uzunluğuna göre 10-100 49- DNA FFPE İZOLASYON KİTİ TEKNİK ÖZELLİK (PYRO SEKANS) 1) Kit ile; formalin ile fikse edilmiş, parafine gömülü doku kesitlerinden DNA izolasyonu yapabilmelidir. 2) Kit silika membran bazlı spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır. 3) Kit icerisinde DNA izolasyonu için gerekli tampon ve spin kolon bulunmalıdır. 4) Gece boyunca inkubasyona gerek kalmadan, optimize lizis koşulları sağlanarak FFPE doku kesitlerinden etkin bir şekilde DNA eldesi sağlanmalıdır. 5) Baslangic materyali olarak , 10µm kalınlıkta taze FFPE doku kesitleri kullanılmalıdır. 6) Kitin içerisinde az miktarda elusyona olanak sağlayan özel bir spin kolon bulunmalıdır. 7) Kit ile yapılan elüsyon miktarı 20-100ul arasında olmalıdır.. 8) Kit içerisinde test miktan kadar spin kolonlar ve protokolun gerektirdigi sayıda 2 ml lik toplama tüpleri bulunmalıdır. 9) Kit icerisinde test miktan kadar bulunan spin kolanlar tek tek steril ambalaj icerisinde olmalıdır. 10) Teklif veren firmalar uretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya Türkiye' de tek yetkili distributoru tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. - dakikada tamamlanabilmelidir. - Örneklerin her birisinin deteksiyonunun ayn anda yapılabilmesi için her bir kuyucuğun altında CCD çipi olmah, cihazda toplam 24 adet CCD çipi bulunmalıdır. - Sistemin kullanımı için gerekli tüm eğitimler firma tarafindan saglanmalıdır.15)Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmah veya Türkiye'de tek yetkili distribütör tarafindan yetkilendirilmiş olmalıdır. 50-C3c (İMMÜNOFLORASAN BOYAMA) 1-Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır. 2-Teklif verilen tüm antikorlara ait orijinal data sheetler ihale esnasında teklifle birlikte teslim edilecektir. 3-Teklif edilecek antikorların IVD-CE belgesi olmalı ve antikorların orijinal ambalajındaki etiketlerde ve data sheetlerde IVD-CE ifadesi bulunmalıdır 4-Teklif edilen ürünler için üretici firmanın adı,adresi,ürün adı ve kodu,ambalaj miktarı,Lot numarası veya üretim tarihi,son kullanım tarihi,varsa tehlike sınırı sembolleri,uluslar arası risk ve güvenlik kodları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır. 5-Daha önce laboratuarımızda kullanılmamış marka ürün teklif eden firmalar ihale öncesi teklif ettikleri ürünlere ait numune getirmelidir. Laboratuarımızda yapılan çalışma sonrası uygunluk aldıkları taktirde ihaleye iştirak edebilirler.6-Teklif veren firma teklif ettiği antikorlara ait en son güncellenmiş kataloğunu teklifiyle birlikte sunacaktır. 7-Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen kullanımda verim alınamayan veya sorun yaşanan ürünler için teklif veren firmadan aplikasyonun en kısa zamanda yapılması beklenecektir. Aplikasyonu yapmayan veya başarısız olan firmadan , ürünü başka bir lot yada kod veya marka ürünle değiştirilmesi beklenecektir. Teslim edilen ürünler için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamazsa idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir. Teslim edilen veya sonuç alınamayan tüm ürünler , sonraki alımlarımızda sorunun çözüldüğü ispatlanıncaya kadar, teknik şartnamedeki belirtilen özellikler taşıyor olması durumunda dahi ihaleye alınmayacaktır. 8- Hatalı sonuçlara neden olan, çalışmayan antikor firma tarafından ücretsiz olarak en kısa zamanda yenisi ile değiştirilmelidir. 9-Son kullanma tarihinden 3 ay önce bildirilmek süretiyle uzun miadlı olan malzemeler ile değiştirilmesi firma tarafından sağlanmalıdır. 51- C4c (İMMÜNOFLORASAN BOYAMA) 1- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır. 2- Teklif verilen tüm antikorlara ait orijinal data sheetler ihale esnasında teklifle birlikte teslim edilecektir. 3- Teklif edilecek antikorların IVD-CE belgesi olmalı ve antikorların orijinal ambalajındaki etiketlerde ve data sheetlerde IVD-CE ifadesi bulunmalıdır 4- Teklif edilen ürünler için üretici firmanın adı, adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınırı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır. 5- Daha önce laboratuarımızda kullanılmamış marka ürün teklif eden firmalar ihale öncesi teklif ettikleri ürünlere ait numune getirmelidir. Laboratuarımızda yapılan çalışma sonrası uygunluk aldıkları taktirde ihaleye iştirak edebilirler. 6- Teklif veren firma teklif ettiği antikorlara ait en son güncellenmiş katalogunu teklifiyle birlikte sunacaktır. 7- Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen kullanımda verim alınamayan veya sorun yaşanan ürünler için teklif veren firmadan aplikasyonun en kısa zamanda yapılması beklenecektir. Aplikasyonu yapmayan veya başarısız olan firmadan, ürünü başka bir lot yada kod veya marka ürünle değiştirilmesi beklenecektir. Teslim edilen ürünler için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır. Maksimum iki değişime rağmen beklenen sonuç alınamazsa idari birimlerden gerekli işlemlerin uygulanması istenecektir. Teslim edilen veya sonuç alınamayan tüm ürünler sonraki alımlarımızda sorunun çözüldüğü ispatlanıncaya kadar, teknik şartnamedeki belirtilen özellikler taşıyor olması durumunda dahi ihaleye alınmayacaktır. 52-WRİGHT’S EOSİN METHYLENE BLUE 1- Histokimyasal çalışmalarına uyumlu olmalıdır. 2-500ml şişelerde olmalıdır. 3- Hazır solüsyonlar, hematolojik tanı prosedürlerinde standart tekniklerden biridir. 4-Oda sıcaklığında saklanmalı, Ph6-7 arası olmalıdır. 5- Buffer tablets 7.2 beraberinde olmalıdır. 5- Mutlak ithal olmalıdır. 53- GİEMSA SOLUSYONU (500ml şişelerde) - Patolojik doku ve sitolojik materyallerini boyama özelliğinde olmalıdır. - Işıktan korumalı ambalajda olmalıdır. - Boya içindeki bileşik tortu, yabancı madde vb. içermemelidir. - CE, TSE belgesi olmalıdır. - Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır. - Ürün son kullanma tarihi en az 12 ay sonra olmalıdır. - Teslim alınmadan önce laborutuarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda:yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir. 54. DEMİR KASET (Küçük) (basemould doku gömme kalıbı) 1.Doku kaseti ile birlikte blok yapma işinde kullanılacaktır. 2.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3.Standart doku kasetine uygunluk göstermelidir. 4.İçten içe 1,5x2 cm ölçülerinde dıştan dışa 4x3cm ölçülerinde olmalıdır. 5.Uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 6.Basemould zemine düzgün oturmalıdır. 55. DEMİR KASET (Küçük) (basemould doku gömme kalıbı) 1.Doku kaseti ile birlikte blok yapma işinde kullanılacaktır. 2.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3.Standart doku kasetine uygunluk göstermelidir. 4.İçten içe 1x1 cm ölçülerinde dıştan dışa 4x3cm ölçülerinde olmalıdır. 5.Uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 6.Basemould zemine düzgün oturmalıdır 56. DEMİR KASET (büyük) (basemould doku gömme kalıbı) 1.Doku kaseti ile birlikte blok yapma işinde kullanılacaktır. 2.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3.Standart doku kasetine uygunluk göstermelidir. 4.İçten içe 3x2 cm ölçülerinde dıştan dışa 4x3cm ölçülerinde olmalıdır. 5.Uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 6.Basemould zemine düzgün oturmalıdır. 57- KARBON FİLTRESİ (Sakura Marka Tisseu Tek Prisma Plus Model lam boyama cihazı için aktif karbon filtresi) 1-Sakura Marka Tesseu Tek Prisma Plus Model Lam Boyama Cihazına uyumlu karbon filtresi. 58- KARBON FİLTRESİ (Shandon varistain gemini boyama cihazı için) 1-Shandon varistain gemini boyama cihazına uyumlu karbon filtresi 59-KARBON FİLTRESİ (Tissve- Tek VİP, 6AI doku takip cihazı için ) 1-Tissve- Tek VİP, 6AI doku takip cihazına uyumlu karbon filtre

60- SIVI BAZLI İNCE TABAKA SOL. JİNEKOLOJİK (CYTYC)

1.Koruyucu solusyon: 20 ml lik plastik ambalajlarda olmalıdır. Oda ısısında saklanabilmelidir. Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, son kullanma tarihi ve lot  numaraları belirtilmelidir. Kapak üzerinde kapak emniyeti bulunmalıdır. Hasta ismi ve protokol numarası yazılabilecek kısım bulunmalıdır. Ambalajlar 15-30 dereceler arasındaki oda ısısında saklanabilmelidir.

2.Jinekolojik Fırça:  Fırça hasta servixindeki (rahim bölgesi) endoservix ve ektoservix kısımlarındaki hücrelerin optimal olarak alınabilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır. Fırçanın sap uzunluğu 16-20 cm aralığında olmalıdır.

3.Atılabilir (Disposable) Silindir Filtre: Thin Prep cihazına uygun olmalıdır. Şeffaf  ve silindir şeklinde olmalıdır

4.Cam lam: Cam lam üzerinde hasta ismi ve protokol numarası yazılabilecek beyaz bir alan olmalıdır. Lam ortasında 20 mm çapında bir çember alan olmalıdır.

61- SIVI BAZLI İNCE TABAKA SOL. NONJİNEKOLOJİK (CYTYC)

1. Hücre Yıkama Solusyonu: Bir elektrolit yıkama solusyonu olmalıdır. 950- 1000     mililitrelik plastik ambalajlarda olmalıdır.

2. Koruyucu Solusyon: 20 ml lik plastik ambalajlarda olmalıdır. Oda ısısında saklanabilmelidir. Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, son kullanma tarihi ve lot  numaraları belirtilmelidir. Kapak üzerinde kapak emniyeti bulunmalıdır. Hasta ismi ve protokol numarası yazılabilecek kısım bulunmalıdır. Ambalajlar 15-30 dereceler arasındaki oda ısısında saklanabilmelidir.

3. Atılabilir(disposable) Silindir Filtre:  Thin Prep cihazına uygun, renkli ve silindir şeklinde olmalıdır.

4.Cam lam: Cam lam üzerinde hasta ismi ve nosu yazılabilecek beyaz bir alan olmalıdır. Lam ortasında 20 mm çapında bir çember alan olmalıdır.

Teklif mektuplarının en geç  22/12/2022  Perşembe günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.