T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 06/05/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin genelinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ | Birim | Miktar | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterilizasyon sargısı (120 x 120 cm) | Adet | 50,000 |  |
| 2 | Sterilizasyon sargısı (160 x 160 cm) | Adet | 30,000 |  |
| 3 | El kurulama havlusu (30x50 cm) | Adet | 30,000 |  |
| 4 | Yıkanabilir reusable ameliyat gömleği | Adet | 2,000 |  |
| 5 | Manuel kullanım için cerrahi alet dezenfektanı | Kg | 1,000 |  |
| 6 | Tepsi örtüsü(50cm*35cm) | Adet | 20,000 |  |
| 7 | Tepsi örtüsü(60cm*40cm) | Adet | 20,000 |  |
| 8 | Etilen oksit için gaz kartuşu | Adet | 300 |  |
| 9 | Etilen oksit sterilizatör için hızlı sonuç veren biyolojik indikatör | Adet | 600 |  |
| 10 | Buhar sterilizatör için hızlı sonuç veren biyolojik indikatör | Adet | 2,500 |  |
| 11 | %30 Hidrojen peroksit solüsyonu | Litre | 500 |  |
| 12 | Buhar sterilizatör için çok parametreli kimyasal indikatör (Class4) | Adet | 50,000 |  |
| 13 | Hidrojen peroksit sterilizatör için kimyasal indikatör | Adet | 3,000 |  |
| 14 | Hidrojen peroksit sterilizatör için biyolojik indikatör | Adet | 1,000 |  |
| 15 | Bovvie-Dick test paketi | Adet | 300 |  |
| 16 | Trans buhar sterilizatör için silikon conta | Takım | 100 |  |
| 17 | Tek kullanımlık ameliyat bohçası (Tur seti) | Adet | 3,000 |  |
| 18 | Tek kullanımlık ameliyat önlüğü | Adet | 10,000 |  |
| 19 | Yıkayıcı dezenfektör kirlilik testi | Adet | 2,000 |  |
| 20 | Buhar sterilizatör için enteg. İndikatör(SINIF5) | Adet | 7,000 |  |
| 21 | Ameliyat bohça takımı | Set | 600 |  |
| 22 | Katı-hafıf tablet temizleyici tablet | Adet | 10 |  |
| 23 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 15 cm) | Metre | 60,000 |  |
| 24 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 30 cm) | Metre | 10,000 |  |
| 25 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 35 cm) | Metre | 10,000 |  |
| 26 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 40 cm) | Metre | 60,000 |  |
| 27 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 25 cm) | Metre | 40,000 |  |
| 28 | Buhar ve etilen oksit sterilizatör için paketleme kağıdı (eni 20 cm) | Metre | 20,000 |  |
| 29 | Hidrojen peroksit sterilizatör için paketleme kağıdı(eni 15 cm) | Metre | 5,000 |  |
| 30 | Hidrojen peroksit sterilizatör için paketleme kağıdı(eni 20 cm) | Metre | 5,000 |  |
| 31 | Hidrojen peroksit sterilizatör için poşet(eni 15cm*40cm) | Adet | 15,000 |  |
| 32 | Hidrojen peroksit sterilizatör için poşet(eni20cm*70cm) | Adet | 10,000 |  |
| 33 | Yıkama dezenfektörler cihazı için yıkama solüsyonu | Litre | 1,000 |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLKLİ KAĞİTLARİNA YAZİLACAK. |  |  |  |
| C | ZAMANİNDA VERİLMEYEN, ACİK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARİ KAPALİ OLMALİ VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZİLİ OLMALİDİR. |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASİ VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZİLMALİDİR. |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATİ RAKAM VE YAZİ İLE YAZİLMALİDİR. |  |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |  |
| L | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |
| O | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan  zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarinin en geç 23/05/2019   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne birakilmasini rica eder.

Şartname MSÜ 1

120 x120 cm Sterilizasyon Sargısı Teknik Şartnamesi

1. Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır.

2. 120 x 120 cm ebadında olmalıdır. Wraplerle birlikte aynı sayıda ve aynı ölçülerde krep kağıt ücretsiz verilmelidir. Bir kat wrap bir kat krep olacak şekilde sıralanmış olmalıdır.

3. Tensil kuvveti 12 pound’dan az olmamalıdır

4. Su geçirmez olmalıdır

5. Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır.

6. Porlar 0.20 mikrometreden daha büyük olmamalıdır. Seçim aşamasında örnekler por genişliği açısından mikroskopik olarak incelenecektir.

7. Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır.

8. Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır.

9. EN-868 standartlarına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından belgelenmiş olmalıdır

10. Firma bu şartnameye uyduğunu bilimsel verilerle sunmalıdır

11. Seçim aşamasında numuneler değerlendirilecektir.

Şartname MSÜ 2

160 x160 cm Sterilizasyon Sargısı Teknik Şartnamesi

1. Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır.

2. 160 x 160 cm ebadında çift kat, kenarı dikişli wrap şeklinde olmalıdır

3. Tensil kuvveti 12 pound’dan az olmamalıdır

4. Su geçirmez olmalıdır

5. Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır.

6. Porlar 0.20 mikrometreden daha büyük olmamalıdır. Seçim aşamasında örnekler por genişliği açısından mikroskopik olarak incelenecektir.

7. Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır.

8. Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır.

9. EN-868 standartlarına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından belgelenmiş olmalıdır

10. Firma bu şartnameye uyduğunu bilimsel verilerle sunmalıdır

11. Seçim aşamasında numuneler değerlendirilecektir.

Şartname MSÜ 3

El Kurulama Havlusu Teknik Şartnamesi

1- 134 derecede otoklavlanabilir kumaş olmalıdır. Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.

2-Beyaz renkli olmalıdır.

3-Su emme özelliği maksimum seviyede olmalıdır.

4-.%100 hidrofil pamuk olmalıdır.

5-En az 30x50 cm ebatında olmalıdır.

6-Dört  kenarı çift dikişli olmalıdır. Yan dikişler yıkamadan sonra çekme ve büzüşmeleri önleyecek şekilde olmalıdır.

7-En az 20 adet havlu numune olarak verilecektir. Denendikten sonra karar verilecektir.

8-Ambalajlı olarak teslim edilecektir.

9- Teslimat tarihi depo tarafından ayrıca belirtilecektir

Şartname MSÜ 4

Yıkanabilir Ameliyat Önlüğü Teknik Şartnamesi

1- Kumaş %99 poliester %1 karbon veya %98 poliester %2 gümüş içerikli olmalıdır. Teslim edilen numuneler bu özellikleri karşılayıp karşılamadığına dair tarafsız bir kuruluşa test ettirilecektir. Kumaşlar bu özelliğini en az 100 yıkama korumalıdır. Kullanım esnasında belirli bir yıkama sonrasında rastgele seçilen bir önlük için aynı test tekrar ettirilecektir.  Testlerin ücreti teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

2- Tüm cerrahi işlemlerde kullanıma uygun en az 65 gr/m2 poliester kumaştan üretilmiş olmalıdır.

3- Ürünler basınçlı buhar ile 134oC’ de steril edilebilmeli, bu işleme dayanıklı olmalı ve bu özelliğini en az 100 sterilizasyon işlemi için koruyabilmelidir.

4- Kumaş antibakteriyel özellikte olmalıdır. Kimyasallar ve kan gibi lekeleri tutmamalıdır. Kanserojen madde içermemelidir.

5- Ürünlerin imal edildiği kumaş, yıkama-sterilizasyon işlemleri esnasında ve sonrasında yapışma, çekme ve sarkma gibi değişimlere uğramamalıdır, boya vermemelidir.

6- Önlükler aşırı sıvı temasının olduğu cerrahi girişimlerde dahi kullanıldığında kan ve vücut sıvılarını geçirmez özelliğe sahip olmalıdır, kolay yırtılmamalıdır.

7- Kumaş kan ve diğer sıvıların temasına rağmen kuru kalabilmelidir. Bu özellik 100 kullanımda korunabilmeli ve yıkamaya dayanıklı olmalıdır. Her önlük kullanımın işlenebileceği yıkama sayısı takip çizelgesi içermelidir.

8- Ürünlerin imal edildiği kumaş antistatik ve terlemeyi engelleyici özellikte olmalıdır.

9- Terlemeyi önleyici özellik kullanıcılar tarafından da değerlendirildikten sonra ürün seçimi yapılacaktır.

10- Önlükler uzun kollu olmalıdır.

11- Önlüklerin kol manşetleri 9-10 cm uzunluğunda pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri sıkmadan kavrayabilen, esnek özellikte ve terletmeyen nitelikte olmalıdır.

12- Önlükler kolay giyilebilmeli, yaka genişliği ayarlanabilmeli ve giyen personelin ön ve arkadan vücudunu kapatarak kontaminasyonu engellemelidir. Arkası steril kalabilecek şekilde kruvaze kapatılabilmeli ve sırt tamamen örtülmüş olmalıdır.

13- Önlükler tek kat olmalıdır; potluk oluşturmaması açısından çift kat olan önlükler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- Bağcıklar 4 yakada 4 bedende olmak üzere 8 adet olmalıdır.

15- Ürünlerin depo içine kadar taşınması ve Üniteye teslimi tedarikçi firma tarafından yapılmalıdır.

16- Üretim ISO 9001 – 13485 normlarında yapılmalı ve CE belgesi olmalıdır.

17- Ürün, Teknik Şartnamenin 1., 2., 4., 6., 7., 8. maddelerini karşılayıp karşılamadığına dair tarafsız bir kuruluşa test ettirilecektir. Testin ücreti teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

18- Teklif dosyası ile birlikte bir adet numune teslim edilmelidir. Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19- En az 10 adet numune test için teslim edilmelidir. Ünitede denenerek kullanıcılarla birlikte karar verilecektir.

Şartname MSÜ 5

Manuel Kullanım İçin Cerrahi Alet Dezenfektanı Teknik Şartnamesi

1.	Ürün aldehit, klor, fenol, amonyum ve enzim içermemelidir.

2.	Ürün % 2 konsantrasyonda hazırlandığında en az 600 mg/ kg (ppm) peroksiasetikasit içermelidir. Firma bu bilgiyi içeren yazıyı teklifle beraber vermelidir.

3.	Ürün tüm cerrahi aletler, plastik malzemeler, diş hekimliği aletleri için ön dezenfeksiyon ve temizleme işleminde, 24 saatlik kullanım süresi için uygun olmalıdır.

4.	Ürün kullanılmış aletler üzerindeki her türlü organik atığın ve diğer kirliliklerin ön temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

5.	Ürün bakterisit, fungusit ve virüsit etkili olmalı, dezenfeksiyon özelliğinin yanında temizlik gücüde çok iyi olmalıdır.

6.	Ürün uluslar arası kabul edilmiş test yöntemleri ile test edildiğine dair mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır. (DGHM(VAH), AFNOR vb. gibi)

7.	Ürün toz formda olmalı, normal şebeke suyu ile hazırlanabilir, hem sıcak hemde soğuk su ile kullanılabilir olmalıdır.

8.	Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve UBB kaydı yapılmış, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.

9.	Ürünün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır.

10.	Tıbbi alet üreticileri tarafından (Karl storz, Aeskulap vb.) onaylı olmalıdır.

11.	Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

12.	Ürün hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.

13.	Ürün kısa sürede 15 dakikada temizlik yapabilmeli ve HBV, HCV ve HIV’ i bu sürede inaktive edebilmelidir, bu çalışmaları ihale dosyasında bulunmalıdır.

14.	Ürün pHsı hafif alkali olmalıdır.

15.	Ürün kullanıcı için güvenli olmalı, her türlü cerrahi aletler için kullanılabilmeli, kalıntı bırakmamalı ve kolay durulanabilmelidir.

17.Yeterli miktarda  numune ünitede denenmek için teslim edilmelidir. Ünitede denendikten sonra karar verilecektir.

Şartname MSÜ 6-7

Tepsi Örtüsü Teknik Şartnamesi

1.	Reliance® 309 veya eşdeğeri teknik özelliklere sahip malzemeden mamul olmalıdır.

2.	Keskin uçlu aletlerin tepsi dışına çıkmasına engel olabilmelidir.

3.	Ağırlığı en az 100 g/m olmalıdır

4.	Setler içinde oluşabilecek nemi absorbe etme yeteneği en üst seviyede olmalıdır.

5.	Bu teknik özellikler teklif dosyasında belgelenmiş olmalıdır. Üretici beyanı kabul edilmeyecektir.

Şartname MSÜ 8

Etilen Oksit Sterilizatör İçin Gaz Kartuşu Teknik Şartnamesi

1.	Kartuşlar tüp şeklinde olmalı, tüpler % 100 etilen oksit gazı ihtiva etmeli ve içindeki etilen oksit gazı net 100 gr. olmalıdır.

2.	Kartuşların ağzı sızdırmaz contalı olmalıdır.

3.	Teslim edilecek kartuşların kullanım sürelerinin bitimine en az 24 ay kalmış olmalıdır.

4.	Cihazın kartuş haznesine düzgün yerleştirilmesi için tüplerin alt yüzeyi düz olmalıdır.

5.	Kartuşun alüminyum kalınlığı DOT 2Q’nun gerekliliklerini karşılamalı ve kartuş kalınlığı 0,42 (+/- 0.01) mm olmalıdır.

6.	Kartuşların üzerinde Türkçe uyarı ve kullanma talimatı olmalıdır.

7.	Her 10 adet Etilen Oksit Gaz Kartuşu ile beraber mevcut Etilen Oksit Gaz Sterilizatörüne uygun 1 (Bir) adet termal yazıcı rulosu verilmelidir.

8.	%100 lük 100 gr’lık etilen oksit gaz kartuşlarında, kartuşa ait dolum tarihi orijinal fabrika baskılı olacak şekilde tüpün üzerinde olmalıdır.

9.	Etilen Oksit Gaz Kartuşundaki gaz miktarı, sterilizatör cihazı kabini içerisinde 730±10 Miligram /litre EO gaz konsantrasyonunu üreme ve enfeksiyon olmaması için sağlamalıdır.

10.	Önerilecek kartuşlar hastanemizdeki mevcut EO Gaz Sterilizatörüne uygun olduğunu taahhüt etmelidir. Aksi durumlarda oluşacak hasarı, bunun sonucunda maddi manevi kayıpları karşılayacağını yazılı belgeyle taahhüt etmelidir

Şartname MSÜ 9

Etilen Oksit Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndikatör Teknik Şartnamesi

1. Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği haklında bilgi vermelidir,

2. %100 Etilen Oksit sterilizatörlerinde kullanılmalıdır.

3. Bacillus atrophaeus (Bacillus subtilis) sporu emdirilmiş kağıt şerit içermelidir.

4. Medya özel cam tüp içinde mor besiyeri ve çift indikatör sistemi içermelidir.

5. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.

6. Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilenden yapılmış olmalıdır.

7. Tüp üzerinde üretim tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmalıdır.

8. Çift indikatör sistemine (floresan ışıma ve enzimatik reaksiyona bağlı renk değişikliği) sahip olmalıdır.

9. Spordan daha uzun süre canlı kalan enzimlere (beta-glukosidase) bağlı gerçekleşen renk değişikliği nedeniyle sonuç 4 saatten daha erken sürede öğrenilebilmelidir.

10. Cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor besiyeri ile temas ettirilmelidir.

11. 37 ± 2ºC’de otomatik okuyuculu inkübatörde 4 saatte sonuç alınmalıdır, doğrulama için ek inkübasyon süresine ihtiyaç olmamalıdır.

12.İnkübatör aktif Bacillus Subtilis tarafından üretilen enzimin “fluorescence” ışımasını okuyabilmelidir.

13.Yetersiz sterilizasyon (aktif Bacillus subtilis varlığı) ve doğru sterilizasyon inkübatörün  farklı renkte yanan ışıkları ile kolayca anlaşılabilmelidir.

14.Pozitif kontrol (etilen oksit sterilizasyona maruz kalmamış indikatör) sonucu en geç bir saat içinde değerlendirilebilmelidir.

15. Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

16. ISO 11138-1, ISO 11138-2 Standartlarına uymalıdır. Bu uygunluk ISO 18472’e uygun üretilmiş resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar teklif verme sırasında sunulmalıdır.

17. Teslim edildiğinde en az 1 yıl miad problemi bulunmamalıdır.

18. Bir adet otomatik okuyuculu ve alarm sistemine sahip, kalibre ve valide edilmiş inkübatör cihazı ücretsiz olarak verilmelidir. Cihazın kalibrasyon raporları ihale dosyasında bulunmalıdır.

Şartname MSÜ 10

Buhar Sterilizatör İçin Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndikatör Teknik Şartnamesi

1.	Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermeli ve biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği en geç 3 saatte kesin olarak öğrenilebilmelidir.

2.	Doğrulama için ek inkübasyona gerek olmamalıdır.

3.	Besiyeri özel cam tüp içinde olmalı ve indikatör sistemi bulunmalıdır.

4.	Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalıdır.

5.	Tüp üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve kimyasal indikatör şeritli etiketi bulunmalıdır

6.	Sterilizasyondan sonra cam tüp inkübatördeki özel kırma yuvasında bastırılarak kırılmalı ve sporlar besiyeri ile temas ettirilmelidir

7.	Valide edilmiş 2 adet orijinal kalibre edilmiş otomatik okuyuculu inkübatör indikatörlerle birlikte teslim edilmelidir. Kalibrasyon raporları ihale dosyasında bulunmalıdır. Otomatik okuyucu, içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüplerini otomatik olarak algılamalı ve okumaya başlamalıdır.

8.	Yetersiz sterilizasyon (aktif Geobacillus stearothermophilus varlığı) ve yeterli sterilizasyon inkübatörün farklı renkte yanan ışıkları ile kolayca anlaşılmalıdır.

9.	Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

10.	ISO 11138-1, ISO 11138-3 Standartlarına uygunluğu bulunmalıdır.

11.	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Şartname MSÜ 11

%30 HİDROJEN PEROKSİT SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Ambalajı en az 1 litre en çok 10’ar litrelik şişelerde olacaktır.

2.	Güvenlik formu ekte sunulacaktır.

3.	%30 Hidrojen peroksit içermeli, bunun dışında herhangi bir kimyasal içermemelidir.

4.	Sulandırılarak %3 hidrojen peroksit solüsyonu olarak kullanılabilmelidir.

5.	Sulandırıldığında lümenli paslanmaz çelik aletlerin lümen temizliğinde kullanılabilmelidir.

Şartname MSÜ 12

Buhar Sterilizatör İçin Kimyasal İndikatör Teknik Şartnamesi

1.	Tüm 134 ºC ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilmelidir.

2.	Çok parametreli olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarlı olmalı, ısı, nem ve zaman hakkında detaylı bilgi verebilmelidir,

3.	Yoruma dayalı bilgi vermeli, yetersiz sterilizasyonda problemin nereden kaynaklandığını gösterebilmelidir,

4.	İndikatörler lamine kaplı olmalı, mürekkebin dağılmasını önlemelidir,

5.	Sterilizasyon sonrasında renk değişimi belirgin olmalıdır. 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt olarak saklanabilmelidir,

6.	Paketin üzerinde son kullanma tarihi olmalı ve normal oda koşullarında saklanabilmelidir,

7.	ISO 11140-1, standartlarına uygun olmalı, Class 4 sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır. Bu uygunluk rezistometre raporları ile ispatlanmış olmalı. Ayrıntılı rezistometre raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.

8.	Teslim edildiğinde en az 1 yıl süre ile miat problemi olmamalıdır.

9.	Teklif sırasında 10 adet numune bırakılmalıdır.

Şartname MSÜ 13

Hidrojen Peroksit Sterilizatörü Kimyasal İndikatör Teknik Şartnamesi

1-Hidrojen Peroksit plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.

2-Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörü 10 mm kalınlığında polistirenden mamül ve beyaz opak bir strip olmalıdır.

3-Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörünün kimyasal formülü ve reaksiyon mekanizması belgelenebilmelidir.

4-ISO 11140 Sınıf 4’e uygunluğu belgelenmelidir.

5-Ünitede kullanılan cihazlarda denendikten sonra uygunluk verilecektir

Şartname MSÜ 14

Hidrojen Peroksit Sterilizasyonu İçin Hızlı Biyolojik İndikatör Teknik Şartnamesi

1.	Kalite standartları gereği, ürünün ve sterilizasyon işleminin güvenirliği açısından indikatör ve inkübatör cihazı orjinal ve aynı marka olmalıdır. İnkübatör cihazı otomatik çalışmalı, indikatörü otomatik algılamalı, kullanıcı müdahalesine imkan vermeyecek şekilde fabrika ayarları ile ısı ve programları hazır bulunmalıdır.

2.	STERRAD 100S ve STERRAD NX sistemlerinde kullanılabilir olduğu belgelenmelidir. Üretici beyanı yeterli değildir. Bağımsız test kuruluşu tarafından belgelenmelidir.

3.	Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu kesin ve net olarak en geç 4 saat içinde gösterebilmelidir.

4.	Pozitif sonuç 1 (bir) saten kısa sürede alınabilmelidir.

5.	Biyolojik indikatör Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermelidir.

6.	Otomatik okuyucu aktif G.stearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır.

7.	Biyolojik indikatör Geobacillus stearothermophilus sporlarını içeren bir spor taşıyıcıyı ve çoğalmayı destekleme kabiliyeti gerekliliklerini karşılayan bakteriyolojik besiyeri içeren bir besiyeri ampulü içermelidir.

8.	Biyolojik indikatör kapağının üstünde bir işlem indikatörü yer almalıdır.

9.	Biyolojik indikatörler indikatörün ortam koşullarından etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

10.	Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır.

11.	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

12.	Biyolojik indikatör EN ISO 11138-1:2006 standartlarına uygun olmalıdır.

13.	İndikatörden elde edilen pozitif ya da negatif sonuç görsel (yazılı veya farklı renkte yanan +/- semboller) olarak şüpheye imkan vermeyecek şekilde anlaşılabilmelidir.

14.	Her bir kuyu içindeki biyolojik indikatörün sonuç için kalan süresi otomatik okuyucu ekranı üzerinden veya birlikte verilecek bilgisayar üzerinden takip edilebilmelidir.

15.	Okuyucu indikatörün doğru yerleştirildiğini, besiyeri ampulünün kırılmış olduğunu, spor ile temas ettiğini kontrol ederek okumayı başlatmalı, bu işlemlerde hata tespit ettiğinde sesli, görsel alarm ve hata kodu vermeli, hata giderilene kadar okumayı başlatmamalıdır.

16.	Otomatik okuyucu tek başına kullanılabileceği gibi internet ve intranet ağ yapıları üzerinden takip edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.

Otomatik okuyucu sonuçları kaydetmeli ve sistemin yazılımı vasıtasıyla dijital ortama aktarılabilmelidir

Şartname MSÜ 15

Bowie-Dick Test Paketi Teknik Şartnamesi

1. Test Paketi 300  5 gr ağırlığında ve 400  5  adet kağıttan oluşmalıdır.

2. İndikatör kağıdının arka yüzünde tarih ve sonuç yazma bölümü bulunmalıdır.

3. İndikatör kağıdındaki mürekkep malzemeye bulaşmamalıdır.

4. İndikatörün çizgileri arasındaki mesafe 0,5 cm olmalı, kolay yorumlanabilmelidir.

5. 132 ºC – 134 ºC ön vakumlu tip otoklavlarda 3,5 dk içinde homojen renk değişimi gerçekleşmelidir.

6. İşlem sonrası renk değişikliği kolay anlaşılabilir olmalıdır.

7. Mürekkebi kurşun içermemelidir.

8. Paket üzerindeki etiket vakum sonucu meydana gelen genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalı, paket açılmamalıdır.

9. Test sonucundaki renk değişikliği sabit kalmalı, indikatör kayıt için saklanabilmelidir.

10. Test paketi üzerinde maruziyeti gösteren indikatör bulunmalıdır.

11. İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren gösterge tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir.

12. Paketin üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

13. Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi bulunmalıdır.

14. EN 11140’a göre sınıf 2 Standartlarına uygunluğu bulunmalıdır. Bu uygunluk ISO 18472’e uygun üretilmiş resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar teklif verme sırasında sunulmalıdır.

15. Teslim edildiğinde en az bir yıl boyunca miat problemi olmamalıdır.

16. En az 2 adet numune teslim edilmesi gerekmektedir. Ünitedeki cihazlarda denendikten sonra karar verilecektir.

Şartname MSÜ 16

Buhar Sterilizatör için Slikon Conta Teknik Şartnamesi

1.	Silikon özelliği olmalı, ısı ve basınca dayanıklı olmalıdır.

2.	50 SHORE kalitesinde olmalıdır.

3.	Yekpare döküm olmalı, sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır.

4.	Contalar buhar otoklav cihazlarında kullanıma uygun üretilmiş olmalıdır.

5.	Contalar ünitemizde bulunan otoklav cihazlarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir. Ünitede 1 adet Trans marka(825 Lt.) ,1 adet Trans marka(900Lt.) otoklav mevcuttur.

6.Her conta için bir adet aşağıda teknik özellikleri belirtilen termal printer kağıdı   bedelsiz olarak verilecektir.

Termal Printer Kağıdı Teknik Özellikleri

1.	Termal ve rulo olmalı, mürekkebe ihtiyaç duymadan ısı ile yazılabilmelidir.

2.	Ünitemizde bulunan buhar otoklav cihazlarına uyumlu olmalıdır.

Eni 56 mm (+-2mm), uzunluğu  25 m (+-5m) olmalıdır

Şartname MSÜ 17-18

Tek Kullanımlık Ameliyat Bohçası Teknik Şartnamesi

1.	Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup,  tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

2.	Hasta üst örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz malzemeler kullanılmalı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan üst katı medikal non woven malzemeden mamul olmalı, alt katı sızdırmaz PE-PP olmalıdır. Üst katının fazla emici olması uzun ameliyatlar için avantaj sağlayacağından tercih sebebidir.

3.	Örtü üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olacaktır ( yarı şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez). Örtülerin rengi gözü yormayacak bir renk olmalıdır.

4.	Örtülerde kullanılacak cilt bantları ve cerrahi filmleri non alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır (istendiğinde üretici firma tarafından teknik doküman verilebilmelidir). Bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 3 er cm ve tüm bant boyunca da 1 cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır.

5.	Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde kolaylaştırıcı etiketler bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak ‘ Z ‘ katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır.

6.	Seti oluşturan parçalar 150 x 200 +/- 5 cm boyutlarında, Alet Masa Örtüsü ile bohçalanmalıdır. Alet Masa örtüsü bir katı emici non woven diğer katı tamamen geçirimsiz en az 70 mikron kalınlığında  medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır.

7.	Set bir yüzü medikal kağıt, diğer yüzü medikal filmden oluşan ambalajlarda verilmelidir. Ambalaj üzerinde sterilizasyon işlemine tabii tutulduğunu gösterir indikatörler bulunmalıdır. Ambalajlar kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından “ V “ şeklinde kapatılmış olmalıdır.

8.	Set etiketi üzerinde üretim bilgisi (lot/batch, üretim numaraları vb.) sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi Ay-Yıl olarak belirtilmelidir. Etiket üzerine üretici firma adres ve telefon numaraları yazılı olmalıdır.

9.	Set ETO veya gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

10.	Üretici firma ISO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite işaretini taşımalı ve bu işaretle ilgili sertifikanın kopyası ihale evrakları ile verilmelidir.

11.	Seti teslim edecek olan firma setler teslim edildikten sonra 15 gün süre ile tek tek ameliyatlara girerek kullanıcılara örtülerin nasıl örtüleceği konusunda eğitim vereceğini belge ile taahhüt etmelidir.  Ayrıca eğitimi verecek olan kişinin bu konudaki yeterliliği ve özgeçmişi ihale dosyasında bulunmalıdır.

12.	Ürünler EN 13795’e göre üretilmiş olup, bu standartta yer alan hususlara uygun olmalıdır.

13.	Steril kullanıma hazır örtülerin; ıslak olarak mikrobiyel penetrasyona karşı direnç ölçümü EN ISO 22610-10’a  göre, kuru olarak mikrobiyel penetrasyona karşı direnç ölçümü EN ISO 22612’ye göre, tiftiklenme partikül bırakma testi ISO 9073-10’a göre, sıvı geçişine direnç ölçümü EN 20811’e göre, kuru ve ıslak koşulda patlama dayanım testi EN ISO 13938-1’e göre, kuru ve ıslak koşulda uygulanan yırtılma gerilme dayanım testi EN 29073-3’e göre yapılmış olmalıdır. Bu testler ürünün ameliyathane içerisinde enfeskiyon açısından oluşturabilecek riskleri ve faydaları ortaya koyacağından vazgeçilemez bir özelliktir. Söz konusu testler, kullanıma hazır ürünü kapsayacak özellikte olmalıdır.

14.	Aşağıda tüm setlerin içeriği ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. İçerik ölçülerinde +-5 cm değişikler olabilir.

TUR SETİ

1 Adet Alet Masa Örtüsü 	150x200 cm

1 Adet Tur Örtüsü		175x240 cm

1 Adet OP-Tape		10x55 cm

Tur Örtüsü üzerinde çevresi cilt bantlı 6 cm (+/-1cm) çaplı abdominal delik bulunmalıdır. Örtü üzerinde bulunan rektal tuşe kılıfı neopropen malzemeden mamul olup lateks içermemelidir. (kondom benzeri ince malzemeler kabul edilmeyecektir). Tur Örtüsü üzerinde bulunan sıvı toplama torbası içerisinde sıvıları ve dokuları süzecek yapıda ince filtre bulunmalıdır. Sıvı toplama torbasının ucunda bulunan tıpaya aspiratör bağlanarak sıvılar aspire edilebilmelidir. Tur örtüsündeki birleşim yerleri ertime yöntemi ile yapılmış olup cilt bandı ile yapılan birleştirmeler kabul edilmeyecektir. Uygulama esnasında steriliteyi bozabilecek katlama yapılan ürünlere uygunluk verilmeyecektir. Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdır, kumaş yaması yapılan örtüler kabul edilmeyecektir.

Tek Kullanımlık Önlük Seti ve Tekli Önlük Teknik Şartnamesi

1.Önlüklerde kullanılan malzeme, EN13795-3’e göre (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) standart operasyonlarda kritik bölgelerde kullanılmak üzere belirlenen kriterleri karşılayacak özellikte olmalı ve bu özellik firmanın vereceği belge ile doğrulanmalıdır.

2.Cerrahi önlükler, SMMS tekniği ile üretilmiş olup, mavi polipropilen nonwoven malzemeden oluşmalıdır.

3.Önlüklerin Mikrobiyal temizlik değeri 1,25 (± 0,05) ( Log10 CFU/dm2)  değerinde olmalıdır.

4.Önlüklerin Lif-Partikül bırakma değeri  1,75 (± 0,05) ( Log10 CFU/dm2)  den fazla olmamalıdır.

5.Önlüklerin havlanma & linting (tiftiklenme) değeri 1,95 (± 0,05) (Log10 hav sayımı) den fazla olmamalıdır.

6.Önlüklerde takviye materyalinin Sıvı Geçişine Dayanım Değeri, 100 (Cm H2O) değerinden büyük olmalıdır.

7.Önlüklerin takviye materyalinin Islak ve Kuru Yırtılma Dayanımı 150 (kPa) (± 0,05) den az olmamalıdır.

8.Önlükler, Giysi Tekstillerinin Yanmazlık Standardına (Standard for Flammability of Clothing Textiles, CPSC 16 CFR Part 1610 ) Sınıf 1 (Class 1) seviyesinde uyumlu olmalıdır.

9.Önlükler kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıları emmeden itecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir.

10.Önlük üzerinde bulunan birleşim yerleri ultrasonic dikiş yöntemi ile birleştirilmiş olup üzerinde iğne dikişi bulunmamalıdır.

11.Önlük kuşakları kopmamaları için gövdeye dikiş ile tutturulmuş olacaktır ve kontaminasyon riski oluşmaması için bu birleşim yerleri önlük materyali ile dikişsiz kapatılmış olacaktır.

12.Önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs ) kısımlarında, kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi polyester nonwoven malzemeden oluşan takviye malzemesi bulunmalıdır. Takviye önlüğün iç tarafında olmalıdır.

13.Paket etiketi üzerinde üretim bilgisi (lot/batch, üretim numaraları vb.) sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi Ay-Yıl olarak belirtilmelidir. Etiket üzerine üretici firma adres ve telefon numaraları yazılı olmalıdır.

14.Paket ETO veya gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

15.Üretici firma ISO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite işaretini taşımalı ve bu işaretle ilgili sertifikanın kopyası ihale evrakları ile verilmelidir.

16.Seçim aşamasında örnekler kullanıcılarla birlikte değerlendirilecektir. Ameliyathanede kullanılacaktır.

17.a.Önlük setinin içinde ;

5 adet Takviyeli L Beden Önlük

5 Adet 30x45 (+/- 5 cm) cm El kurulama havlusu olmalıdır.

b.Tek paket olacak önlüklerde ise 1 adet Takviyeli L Beden Önlük ve 1 adet 30x45(+- 5cm) El kurulama havlusu olmalıdır.

Şartname MSÜ 19

Yıkayıcı Dezenfektör Kirlilik Testi Teknik Şartnamesi

1.	Yıkayıcı-Dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.

2.	Aynı zamanda 20°C veya 65°C’de frekansı 42 kHz’e eşit veya daha yüksek olan ultrasonik yıkama makinelerinin rutin kontrolünde de kullanılabilmelidir.

3.	Kirlilik Testi, üzerinde sentetik test kiri bulunan tek kullanımlık polimer indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği tutaçtan oluşacaktır.

4.	İndikatör, tutaça uygun ebatlarda polimer substrat üzerine emdirilmiş olmalıdır.

5.	Sentetik test kiri, insan kan ve dokusunu temsil edecektir.

6.	İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış tutaç paslanmaz çelikten olacaktır.

7.	EN ISO 15883-5:2005(E) Yıkayıcı Dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekleri yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.

8.	Markası, LOT numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.

9.	İşlem öncesi tutaça yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.

10.	Test sonucunu yorumlamak için indikatörlerle birlikte renk değişim tablosu verilecektir.

Şartname MSÜ 20

Buhar Sterilizatör için Entegratör İndikatör Teknik Şartnamesi

1.	Otoklavın her bir döngüsü için tek test yeterli olmalıdır.

2.	134 oC ön vakumlu buhar otoklavlarında yük kontrolünde kullanılmalıdır.

3.	Belirlenmiş değerleri (Stated value) ISO 11138’de biyolojik indikatörler için verilen performans gerekliliklerine eşdeğer ya da daha fazla olacak şekilde üretilmiş olmalıdır. İndikatörün aktivasyonu ISO 11138’de biyolojik indikatörler için belirtilen D ve Z değerleri ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.

4.	Entegratörün ISO 11138’de adı geçen belirlenmiş değerlere uygunluğunu ispatlayan rezistometre raporları teklif verme aşamasında sunulmalıdır.

5.	Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan alüminyum folyodan yapılmış olmalıdır.

6.	Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir.

7.	İndikatör işlem sonrası rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.

8.	Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir.

9.	İndikatörün kullanılabileceği sterilizasyon çevrimleri, ürün lot numarası ve son kullanma tarihi her strip üzerinde bulunmalıdır.

10.	Üretici firma sterilizasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek faktörleri açık bir biçimde belirtmelidir.

11.	ISO 11140-1 Class 5 Standartlarına uygun olmalıdır.

12. Normal oda şartlarında (15-30 0C, % 35-60 nem) (<50% Relatif-Bağıl-Nem)   saklanabilmelidir.

Şartname MSÜ 21

Ameliyat Bohça Takımı (Yeşil kumaş) Teknik Şartnamesi

1.   Ameliyat bohça takımında bulunan malzemeler aşağıdaki ebat ve miktarlarda  olmalıdır.

•	Tek katlı				 		250*225 cm 	5	Adet

•	Orta boy (tek katlı) kompres				150*150cm	1	Adet

•	Mayo torbası(bir tarafı çift katlı, bir tarafı tek katlı)	75*125 cm	1	Adet

•	Bohça kılıfı(çift katlı)					200*200 cm	2	Adet

•	Çift katlı kompres					250*225 cm	1	Adet

2.  İplik Sıklığı

Atkı: 20 tel/cm

Çözgü: 40 tel/cm

3.  İplik Numarası: No 20/ 1

4.  Doku Tipi:1/1 bez ayağı

5.  Metrekare Ağırlığı: 195 g/m2

6.  Kopma Mukavemeti :

•	Atkı: 27 kg./ f

•	Çözgü: 70 kg. /f

7.	Kumaş Eni : 150 cm.(kenarlar hariç)

8.	Lif Cinsi : %100 pamuk

9.	Yıkama Haslığı(Renk Haslığı) : (Ticari ve Ev Tipi Yıkama İçin)

•	Akmada : 4/5

•	Solmada : 4/5

10.	Ter Haslığı:

•	Asidik: 4

•	Baz : 4

11.	Sürtme	 Haslıkları:

•	Kuru : 4

•	Yaş : ¾

12.	 PH : min 6

13.	Boncuklanma Dayanımı :4

14.	Işık Haslığı : 5

15.	Elyaf Olmaya Madde Miktarı : %1,5 (max)

16.	Boyut Stabilitesi :

*Çözgü yönünde :%7+-2

*Atkı yönünde:%2+-1

17.Katılımcı firma :ISO 9001-2000 kalite belgeli olmalıdır.

18.Taahhüt   edilen kumaşın şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu belirten

kopma, sıklık,gramaj,yıkama ve çekme testleri yaptırılmalı ve bu test raporu dosyaya

eklenmelidir.

19.Ameliyat bohça takımları birer takım olarak ambalajlı şekilde teslim edilecektir.

20. Malzeme teslimi 3 parça olarak yapılacaktır

Şartname MSÜ 22

Yıkama Makinelerinde Kullanılmak Üzere Katı Hafif Alkali Temizleyici Ürün Teknik Şartnamesi

1.	Ürün; hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, MIC aletlerinin, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik aletlerin hafif alkali temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2.	Ürün; sodyum hidroksit yanında aşınma inhibitörleri de içermelidir.

3.	Ürün; kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.

4.	Konsantre ürününün PH değeri yaklaşık 12-13 arasında olmalıdır, kullanıma hazır solüsyon için PH 10-11 arasında olamlıdır.

5.	Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için rutin kullanımda 3-6 ML/L oranında, prion inaktivasyonu için 10 Ml/L oranında her türlü kullanıma uygun olmalıdır.

6.	Sterilizasyon süreçlerini etkilememesi için ürünün aletten su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren Biyouyumluluk (ISO 10993) raporu ihale dosyasında bulunmalıdır.

7.	Ürün, farklı marka ve model yıkama makinalarında dozajlamadispenseri ile kullanılabilir olmalıdır.

8.	Ürün; katı formda 4 kg.lık ambalajlarda olmalıdır. Katı formu sıvı hale dönüştürüp yıkama makinelerine sevk edecek otomatik dispenser firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.

9.	Katı deterjanı sıvı forma dönüştürecek cihaz kullanıcı hatalarını önlemek amaçlı uyarıcı sistemler içermelidir. (dispensere hatalı ürün yerleştirilmesinde alarm vermeli, ürün eksildiği yada bittiği zaman kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarmalıdır.)

10.	Ürünlerin kullanımı süresince dispenserin bakımı ve ayarlanması firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

Şartname MSÜ 23-24-25-26-27-28

Buhar ve Etilen Oksit Sterilizatör İçin Paketleme Kağıdı Teknik Şartnamesi

1.	Rulolar Etilen Oksit ve Buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, her iki sisteme ait farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalıdır.

2.	Ruloların filmi en az 3 katmanlı olmalı ( min. 50 mikron ), dayanıklı ve esnek olmalı, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.

3.	Ürün ISO 13485 ve CE belgeli olmalı, EN 11607’ye uygunluk sertifikası bulunmalıdır. Belgelerde üretici beyanı yeterli değildir. Sertifika kopyaları ihale dosyasında bulunmalıdır.

4.	Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmeli, rulo kapatıldığında çok katlı filmin rengi koyulaşarak kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtılma ve çatlama tespiti sağlamalıdır.

5.	Vakum sistemli otoklavlarda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

6.	En az 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır. Medikal kağıt EN 11607’ye uygun olmalıdır.

7.	Etilen Oksit Gaz ve Buhar indikatörleri kağıt ve film arasında, kapama bölgesinin altında ve kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.

8.Ekli rulolar kabul edilmeyecektir.

Şartname MSÜ 29-30

Hidrojen Peroksit Cihazı Paketleme Rulosu Teknik Şartnamesi

1-Hidrojen peroksit paketleme rulosunun uzunluğu en az 70 m  olmalıdır.

2-Hidrojen peroksit paketleme rulosunun geçirgen tarafı %100 yüksek yoğunluklu polietilenden 4057B kalite DuPont tyvek, şeffaf kısmı ise polyester ve polietilen filmden oluşmalıdır.

3-Hidrojen peroksit paketleme rulosu su geçirmemelidir. Suya karşı gücü 120 cm’den büyük olmalıdır.

4- Hidrojen peroksit paketleme rulosunun kopma faktörü (EN-868-5’e göre “breaking factor”) 20 Newton/15mm’den az olmamalıdır.

5-Hidrojen peroksit paketleme rulosunun ağırlığı 70 gr/m2 ‘den az olmamalıdır.

6- Hidrojen peroksit paketleme rulosunun yapışma gücü (EN-868-5’e göre “seal strenght”) 1,5/15mm’den az olmamalıdır.

7- Log Reduction Value 5’den küçük olmamalıdır.

8-Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenebilmelidir.

9-Ürün ünitedeki plazma sterilizatöre uyumlu olmalı ve cihaz tam kapasite doldurulduğunda bile alarma sebep olmamalıdır. Bu nedenle seçim aşamasında cihazı tam kapasite dolduracak miktarda 40-45 cm ende en az 5 metre paketleme rulosu deneme için üniteye teslim edilecektir.

Şartname MSÜ 31-32

Hidrojen Peroksit Sterilizatör için Sterilizasyon Poşeti Teknik Şartnamesi

1.	Kapatılmış ambalaj açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.

2.	Tyvek Poşet sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren Hidrojen peroksit  indikatörü bulunmalıdır. İndikatörün işlem öncesi ve sonrası dönüşüm renkleri birbirinden farklı olmalıdır.

3.	Tyvek sterilizasyon poşetlerinin indikatörleri su bazlı olmalıdır.

4.	Tyvek poşetin kağıt kısmı %100 yüksek yoğunluklu polietilen 1059B- 1073B dupond tyvek kağıt, folyo kısmı ise şeffaf polyester ve polietilenden oluşan lamine film olmalıdır.

5.	Lamine film delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.

6.	Film kalınlığı minimum 55 ±5 mikron olmalıdır.

7.	Tyvek poşetin gaz geçirgenliği olmalı, bakteriyel bariyer özellik taşımalıdır.

8.	Medikal Tyvek Kağıt minimum 60 gr/m2 olmalıdır.

9.	Tyvek poşetlerin üzerlerinde belirtilen ebatlar dahilinde olmalıdır.

10.	Poşetin üç kenarı kapalı bir kenarı ısıyla kapatılmak üzere açık olmalıdır. Ürünün her üç kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deforme olmamalıdır.

11.	 Tyvek poşet sterilizasyon işlemi esnasında açılmamalı, patlamamalıdır.

12.	 Tyvek poşetin açma yönü belirtilmiş olmalı ve açma yerinde parmak deliği bulunmalıdır.

13.	 Tyvek poşet işlem görmüş üründe açma sırasında kağıt yada film yüzeyde soyulma yırtılma deformasyon olmamalı, partikül oluşmamalıdır.

14.	 Tüm baskılar kağıt yüzeyde ve asıl sterilizasyon bölgesinin dışında olmalıdır.

15.	 Tyvek poşetin kenar kaynakları minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.

16. Tyvek poşetin kenar kaynak direnci minimum 2 Newton/15 mm. olmalıdır.

17. Pigment migrasyonunu önlemek için, bütün baskılar poşetin kullanım alanının dışında olmalıdır.

18. Üretici firma ISO 9001, ISO 13485  ürün EN 868-5 sertifikalı ve CE belgeli olmalıdır.

19. Ürünün sahip olduğu standartlar gereği marka, ebat ve lot numarası ve standart numarası gibi bilgiler rulo üzerinde fabrikasyon olarak basılı olmalıdır.

20.  Tyvek poşet sterilizasyon işlemi esnasında steril malzemeye yapışmamalıdır.

23. Tyvek poşetler TSE ürün belgeli olmalıdır.

24. Tyvek poşetler belirtilen ölçülerde 3 tarafı kapatılmış, 4.kenar ise açık olmalıdır.

25. Her kalem üründen birer adet numune teslim edilmelidir.

Şartname MSÜ 33

Yıkama Dezenfektör Cihazlar İçin Yıkama Solüsyonu

1. Alkali Solüsyon;  hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarda kullanılan camların alkalik temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde  kullanıma uygun olmalıdır.

1.a) Solüsyon alkaliler yanında silikatlar ve aşınma inhibitörleri de içermelidir.

1.b) Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.

1.c) Solüsyon cerrahi alet ve diğerleri için otomatik yıkama makinelerinde 93°C de termik olarak veya 60°C kimyasal olarak  dezenfekte edilebilen tıbbi cihazların ve aksesuarların ön temizliğinde kullanılmalıdır.

1.d )Solüsyon alkali olmalıdır.(pH>=8)

1.e) Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için 3-5 mL/ L  oranında, her türlü   kullanıma uygun olmalıdır.

1.f) Şebeke suyu kullanımında kireçlenmeyi önleyici özellikte olmalıdır.

1.g) Alkali deterjanı veren firma talep edilen miktarın yarısı kadar aşağıdaki özelliklere sahip nötralizan solüsyonu vermelidir.

2. Nötralizasyon  Solüsyonu, hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, konteynerlerin  ve ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarlarda kullanılan cam malzemenin alkalik temizlenmesinden sonra nötralizasyonu için otomatik yıkama  makinelerinde  kullanıma uygun olmalıdır.

2.a) Solüsyon, alkalik temizlemeden sonra fosforik asit nötralizasyonu ile kireç ve diğer asitte çözünebilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanılmalı ve pas çözücü olmalıdır.

2.b). Solüsyon  >%30 Fosforik asit çözeltisi içermelidir.

2.c). PH değeri 1 olmalıdır.

2.d) .Dozaj pompası olan tüm tıbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon  makinelerinde, 40°-60°C de 1-3 mL/ L konsantrasyonda ve her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.

2.e). Ürün manuel kullanımda, aside dayanıklı paslanmaz çelik cihazların temel temizliği için 10-15 dakika süreyle 40°-60°C de %5-10 konsantrasyonda daldırma çözeltisi olarak kullanılabilmelidir.

3. Yukarıda belirtilen her iki ürün birlikte teklif edilmeli ve aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır:

3. a) Solüsyonlar CE Belgesine sahip olmalı, Direktif 93/42/EEC’ye göre      Tıbbi Ürün olmalıdır

3.b) İhale öncesi ilgili birimlerden gerektiğinde kir testleri ile uygunluk almalıdır.

3.c) Solüsyonlar 5 L lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış

olmalıdır.

3.d) Her iki ürün için de Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır