T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 02/07/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Merkez Laboratuvarında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ

Hastane Müdür Yrd. V.

2019–2021 YILI ERÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ

GÜLSER-DR. MUSTAFA GÜNDOĞDU EĞİTİM HİZMET LAB. KİT, KİT KARŞILIĞI CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI İHALE LİSTESİ

I-BİYOKİMYA LABORATUVARI

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-1 Rutin Biyokimya, Acil Laboratuvarı, Hormon, Belirteç ve Seroloji Testleri | 1 | 901500 | 150.03.02.99.01.09.001 | Glukoz | 1.000.000 | 1.60 | 1.600.000 |
|  | 2 | 903990 | 150.03.02.99.05.01.020 | Trigliserid | 250.000 | 1.92 | 480.000 |
|  | 3 | 902110 | 150.03.02.99.05.01.069 | Kolesterol | 250.000 | 1.76 | 440.000 |
|  | 4 | 901580 | 150.03.02.99.05.01.011 | HDL-kolesterol (direkt) | 250.000 | 2.56 | 640.000 |
|  | 5 | 902290 | 150.03.02.99.05.02.132 | LDL-kolesterol (direkt) | 10.000 | 4.01 | 40.100 |
|  | 6 | 901940 | 150.03.02.99.05.01.004 | BUN | 1.400.000 | 1.76 | 2.464.000 |
|  | 7 | 902210 | 150.03.02.99.05.01.008 | Kreatinin | 1.500.000 | 1.76 | 2.640.000 |
|  | 8 | 904120 | 150.03.02.99.05.01.021 | Ürik asit | 800.000 | 1.76 | 1.408.000 |
|  | 9 | 901910 | 150.03.02.99.05.05.025 | Kalsiyum | 1.100.000 | 1.76 | 1.936.000 |
|  | 10 | 901260 | 150.03.02.99.05.01.014 | Fosfor | 750.000 | 1.60 | 1.200.000 |
|  | 11 | 902420 | 150.03.02.99.05.01.016 | Magnezyum | 650.000 | 4.17 | 2.710.500 |
|  | 12 | 903670 | 150.03.02.99.05.01.029 | Sodyum | 1.200.000 | 1.76 | 2.112.000 |
|  | 13 | 903130 | 150.03.02.05.27.01.001 | Potasyum | 1.100.000 | 1.76 | 1.936.000 |
|  | 14 | 902090 | 150.03.02.99.05.01.026 | Klorür | 750.000 | 1.60 | 1.200.000 |
|  | 15 | 900690 | 150.03.02.99.05.01.031 | Total bilirubin | 750.000 | 1.60 | 1.200.000 |
|  | 16 | 900690 | 150.03.02.99.05.01.012 | Direkt bilirubin | 700.000 | 1.60 | 1.120.000 |
|  | 17 | 900370 | 150.03.02.99.04.04.006 | Amilaz | 180.000 | 2.24 | 403.200 |
|  | 18 | 902320 | 150.03.02.99.05.01.049 | Lipaz | 150.000 | 3.36 | 504.000 |
|  | 19 | 901390 | 150.03.03.01.09.24.016 | GGT | 600.000 | 1.76 | 1.056.000 |
|  | 20 | 902260 | 150.03.02.99.05.01.015 | LDH | 700.000 | 1.60 | 1.120.000 |
|  | 21 | 902190 | 150.03.02.99.05.01.006 | CK | 190.000 | 2.24 | 425.600 |
|  | 22 | 900880 | 150.03.02.99.05.01.007 | CK-MB | 140.000 | 8.01 | 1.121.400 |
|  | 23 | 900580 | 150.03.02.99.05.01.039 | AST | 1.200.000 | 1.60 | 1.920.000 |
|  | 24 | 900200 | 150.03.02.99.05.01.002 | ALT | 1.250.000 | 1.76 | 2.200.000 |
|  | 25 | 900340 | 150.03.02.99.05.01.030 | Alkalen fosfataz | 750.000 | 1.76 | 1.320.000 |
|  | 26 | 903240 | 150.03.02.99.05.01.019 | Total protein | 800.000 | 1.76 | 1.408.000 |
|  | 27 | 900210 | 150.03.02.99.04.04.01 | Albümin | 850.000 | 1.60 | 1.360.000 |
|  | 28 | 901020 | 150.03.02.99.05.01.009 | Demir (serum) | 160.000 | 1.76 | 281.600 |
|  | 29 | 901040 | 150.03.02.99.05.01.010 | Demir bağlama kapasitesi | 160.000 | 1.76 | 281.600 |
|  | 30 | 903140 | 150.03.02.99.05.01.028 | Prealbümin | 20.000 | 13.30 | 266.000 |
|  | 31 | 902550 | 150.03.02.99.05.01.018 | Mikroprotein | 150.000 | 8.17 | 1.225.500 |
|  | 32 | 902540 | 150.03.02.99.04.04.010 | Mikroalbümin | 30.000 | 9.61 | 288.300 |
|  | 33 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.027 | Lityum | 4.000 | 9.61 | 38.440 |
|  | 34 | 903290 | 150.03.02.99.05.01.070 | Psödokolin esteraz | 1.000 | 8.17 | 8.170 |
|  | 35 | 900540 | 150.03.02.99.05.01.071 | Asit fosfataz | 1.700 | 8.17 | 13.889 |
|  | 36 | 903230 | 150.03.02.99.05.01.072 | Prostatik asit fosfataz | 500 | 13,62 | 6.810 |
|  | 37 | 900410 | 150.03.02.99.05.11.032 | Amonyak | 6.000 | 8.17 | 49.020 |
|  | 38 | 901460 | 150.03.02.99.05.10.015 | Hemoglobin A1C (HbA1C) (ön işlemsiz direkt yöntem) | 70.000 | 6.41 | 448.700 |
|  | 39 | 901270 | 150.03.02.99.01.05.001 | Fruktozamin | 1.000 | 6.89 | 6.890 |
|  | 40 | 903630 | 150.03.02.99.05.01.077 | Sistatin C | 2.000 | 13.62 | 27.240 |

| Kısım BİK-1 Rutin Biyokimya, Acil Laboratuvarı, Hormon. Belirteç ve Seroloji Testleri | 41 | 900570 | 150.03.02.99.05.02.193 | ASO (türbidimetrik) | 20.000 | 4.01 | 80.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42 | 900900 | 150.03.02.99.05.02.194 | CRP (türbidimetrik) | 550.000 | 4.01 | 2.205.500 |
|  | 43 | 903380 | 150.03.02.99.05.02.195 | RF (türbidimetrik) | 40.000 | 4.01 | 160.400 |
|  | 44 | 900681 | 150.03.02.99.05.01.147 | Bikarbonat | 22.000 | 2.72 | 59.840 |
|  | 45 | 903470 | 150.03.02.99.05.04.068 | Serbest T3 | 290.000 | 7.21 | 2.090.900 |
|  | 46 | 903480 | 150.03.02.99.05.04.070 | Serbest T4 | 320.000 | 7.21 | 2.307.200 |
|  | 47 | 904030 | 150.03.02.99.05.04.051 | TSH | 350.000 | 7.21 | 2.523.500 |
|  | 48 | 900480 | 150.03.02.99.05.04.004 | Anti-TPO | 27.000 | 13.62 | 367.740 |
|  | 49 | 900480 | 150.03.02.99.05.04.003 | Anti-TG | 25.000 | 13.62 | 340.500 |
|  | 50 | 902980 | 150.03.02.99.05.04.041 | PTH-intakt | 75.000 | 11.21 | 840.750 |
|  | 51 | 901220 | 150.03.02.99.05.04.019 | Ferritin | 220.000 | 8.01 | 1.762.200 |
|  | 52 | 901240 | 150.03.02.99.02.01.004 | Folik asit | 240.000 | 10.41 | 2.498.400 |
|  | 53 | 904150 | 150.03.02.99.02.03.001 | Vitamin-B12 | 300.000 | 8.01 | 2.403.000 |
|  | 54 | 903210 | 150.03.02.99.05.04.039 | Prolaktin | 30.000 | 11.21 | 336.300 |
|  | 55 | 901280 | 150.03.02.99.05.04.022 | FSH | 34.000 | 9.61 | 326.740 |
|  | 56 | 902410 | 150.03.02.99.05.04.032 | LH | 33.000 | 9.61 | 317.130 |
|  | 57 | 903180 | 150.03.02.99.05.04.038 | Progesteron | 10.000 | 11.21 | 112.100 |
|  | 58 | 901160 | 150.03.02.99.05.04.018 | Estradiol | 30.000 | 9.61 | 288.300 |
|  | 59 | 903930 | 150.03.02.99.05.04.050 | Total testosteron | 25.000 | 8.01 | 200.250 |
|  | 60 | 901570 | 150.03.02.99.05.04.013 | Total hCG | 35.000 | 5.61 | 196.350 |
|  | 61 | 902170 | 150.03.02.99.05.04.031 | Kortizol (bkz: şartname) | 32.500 | 10.41 | 338.325 |
|  | 62 | 903460 | 150.03.02.99.05.04.031 | Serbest kortizol-idrar | 500 | 6.25 | 3.125 |
|  | 63 | 901840 | 150.03.02.99.05.04.029 | İnsülin | 17.000 | 8.17 | 138.890 |
|  | 64 | 900750 | 150.03.02.99.05.04.005 | C-Peptid | 3.200 | 13.30 | 42.560 |
|  | 65 | 900250 | 150.03.02.99.05.10.049 | α-Fetoprotein (AFP) | 52.000 | 10.41 | 541.320 |
|  | 66 | 902030 | 150.03.02.99.05.04.011 | CEA | 58.000 | 11.21 | 650.180 |
|  | 67 | 900820 | 150.03.02.99.05.04.009 | CA 15–3 | 40.000 | 12.82 | 512.800 |
|  | 68 | 900830 | 150.03.02.99.05.04.058 | CA 19–9 | 47.000 | 12.82 | 602.540 |
|  | 69 | 900810 | 150.03.02.99.05.04.007 | CA–125 | 33.000 | 12.82 | 423.060 |
|  | 70 | 900840 | 150.03.02.99.05.04.008 | CA 72-4 | 100 | 13.30 | 1.330 |
|  | 71 | 903220 | 150.03.02.99.05.04.040 | Total PSA | 28.000 | 10.41 | 291.480 |
|  | 72 | 903280 | 150.03.02.99.05.04.021 | Serbest veya kompleks PSA | 14.000 | 16.34 | 228.760 |
|  | 73 | 903160 | 150.03.02.99.05.04.115 | pro-BNP | 17.000 | 48.06 | 817.020 |
|  | 74 | 904040 | 150.03.02.99.05.10.263 | Anti-TSH reseptör | 7.000 | 20.51 | 143.570 |
|  | 75 | 902760 | 150.03.02.99.05.04.035 | NSE (Nöron-Spesifik Enolaz) | 3.200 | 20.51 | 65.632 |
|  | 76 | 901000 | 150.03.02.99.05.04.014 | DHEA-sülfat | 8.500 | 13.30 | 113.050 |
|  | 77 | 903410 | 150.03.02.99.05.04.045 | SHBG | 2.750 | 20.51 | 56.403 |
|  | 78 | 904010 | 150.03.02.99.05.01.032 | Troponin I (veya T) | 90.000 | 14.42 | 1.297.800 |
|  | 79 | 902570 | 150.03.02.99.05.01.083 | Miyoglobin | 1.200 | 16.34 | 19.608 |
|  | 80 | 902240 | 150.03.02.99.05.01.007 | CK-MB kütle | 3.500 | 16.34 | 57.190 |
|  | 81 | 900650 | 150.03.02.99.05.01.037 | -hCG veya total HCG | 1.500 | 10.41 | 15.615 |
|  | 82 | 903170 | 150.03.02.99.05.01.044 | Prokalsitonin | 70.000 | 40.85 | 2.859.500 |

| Kısım BİK-1 Rutin Biyokimya, Acil Laboratuvarı, Hormon, Belirteç ve Seroloji Testleri | 83 | 907450 | 150.03.02.99.05.02.044 | HBsAg (kemiluminesans veya benzeri) | 184.000 | 12.02 | 2.211.680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 907420 | 150.03.02.99.05.02.043 | HBeAg (kemiluminesans veya benzeri) | 52.000 | 12.02 | 625.040 |
|  | 85 | 906560 | 150.03.02.99.05.02.013 | Anti HBc | 76.000 | 12.82 | 974.320 |
|  | 86 | 906580 | 150.03.02.99.05.02.014 | Anti HBc IgM | 74.000 | 12.82 | 948.680 |
|  | 87 | 906600 | 150.03.02.99.05.02.015 | Anti HBe | 41.000 | 12.82 | 525.620 |
|  | 88 | 906620 | 150.03.02.99.05.02.016 | Anti HBs | 174.000 | 12.82 | 2.230.680 |
|  | 89 | 906640 | 150.03.02.99.05.02.141 | Anti HCV | 174.000 | 16.02 | 2.787.480 |
|  | 90 | 906670 | 150.03.03.01.09.01.001 | Anti HIV (kemiluminesans veya benzeri) | 164.000 | 12.02 | 1.971.280 |
|  | 91 | 906360 | 150.03.02.99.05.02.009 | Anti CMV IgG | 15.000 | 12.82 | 192.300 |
|  | 92 | 906370 | 150.03.02.99.05.02.010 | Anti CMV IgM | 15.000 | 12.82 | 192.300 |
|  | 93 | 906820 | 150.03.02.99.05.02.037 | Anti Rubella IgG | 9.000 | 12.02 | 108.180 |
|  | 94 | 906840 | 150.03.02.99.05.02.038 | Anti Rubella IgM | 9.000 | 12.02 | 108.180 |
|  | 95 | 906510 | 150.03.02.99.05.02.011 | Anti HAV | 35.000 | 12.82 | 448.700 |
|  | 96 | 906530 | 150.03.02.99.05.02.012 | Anti HAV IgM | 32.000 | 12.82 | 410.240 |
|  | 97 | 901710 | 150.03.02.99.06.02.007 | İmmünoglobulin D | 1.080 | 15.06 | 16.265 |
|  | 98 | 907631 | 150.03.02.99.06.02.002 | İmmünoglobulin G | 20.500 | 4.01 | 82.205 |
|  | 99 | 907621 | 150.03.02.99.06.02.001 | İmmünoglobulin A | 23.500 | 4.01 | 94.235 |
|  | 100 | 907641 | 150.03.02.99.06.02.003 | İmmünoglobulin M | 20.500 | 4.01 | 82.205 |
|  | 101 | 903890 | 150.03.02.99.06.02.004 | İmmünoglobulin E | 20.500 | 14.42 | 295.610 |
|  | 102 | 900780 | 150.03.02.99.06.03.006 | Kompleman C3 | 12.000 | 13.30 | 159.600 |
|  | 103 | 900790 | 150.03.02.99.06.03.007 | Kompleman C4 | 12.000 | 13.30 | 159.600 |
|  | 104 | 901550 | 150.03.02.99.06.03.004 | Haptoglobin | 3.000 | 13.30 | 39.900 |
|  | 105 | 901970 | 150.03.02.99.06.03.005 | Kappa | 7.500 | 20.51 | 153.825 |
|  | 106 | 902270 | 150.03.02.99.05.10.051 | Lambda | 7.500 | 20.51 | 153.825 |
|  | 107 | 900620 | 150.03.02.99.06.02.006 | Beta-2-mikroglobulin | 7.000 | 15.06 | 105.420 |
|  | 108 | 900760 | 150.03.02.99.06.03.012 | C1 Esteraz inhibitörü | 1.000 | 13.30 | 13.300 |
|  | 109 | 907790 | 150.03.02.99.05.01.115 | IgG1 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  |  | 907790 | 150.03.02.99.05.01.116 | IgG2 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  |  | 907790 | 150.03.02.99.05.01.117 | IgG3 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  |  | 907790 | 150.03.02.99.05.01.118 | IgG4 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  | 110 | 903520 | 150.03.02.99.06.04.018 | Seruloplazmin | 1.700 | 3.20 | 5.440 |
|  | 111 | 900310 | 150.03.02.13.29.05.001 | Alfa–1 antitripsin | 1.200 | 13.30 | 15.960 |
|  | 112 | 903950 | 150.03.02.99.06.04.019 | Transferrin | 1.500 | 13.62 | 20.430 |
|  | 113 | 901970 | 150.03.04.02.22.01.143 | Kappa hafif zincir serbest | 7.500 | 20.51 | 153.825 |
|  | 114 | 902270 | 150.03.04.02.22.01.142 | Lambda hafif zincir serbest | 7.500 | 20.51 | 153.825 |
|  | 115 | 903490 | 150.03.02.99.05.04.044 | Serbest testosteron | 4.000 | 13.62 | 54.480 |
|  | 116 | 900120 | 150.03.02.99.05.01.076 | 17(Hidroksiprogesteron | 6.500 | 13.30 | 86.450 |
|  | 117 | 900100 | 150.03.02.99.05.04.054 | 11(Deoksikortizol | 1.800 | 13.30 | 23.940 |
|  | 118 | 900230 | 150.03.02.99.05.04.001 | Aldosteron | 3.000 | 24.03 | 72.090 |
|  | 119 | 903330 | 150.03.02.99.05.04.037 | Plazma Renin Aktivitesi (PRA) | 3.000 | 20.51 | 61.530 |
|  | 120 | 903550 | 150.03.02.99.05.01.081 | Serum Amiloid A (SAA) | 2.000 | 19.06 | 38.120 |
|  | 121 | 906960 | 150.03.02.99.05.02.392 | Anti GAD antikoru | 500 | 27.23 | 13.615 |
|  | Toplam | 83.969.935 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-2 Diğer Hormon Testleri | 1 | 903830 | 150.03.02.99.05.04.046 | Tiroglobulin | 17.000 | 13.62 | 231.540 |
|  | 2 | 901170 | 150.03.02.99.05.04.020 | Free estriol | 2.500 | 9.61 | 24.025 |
|  | 3 | 903440 | 150.03.02.99.05.02.136 | Serbest -hCG | 4.500 | 13.62 | 61.290 |
|  | 4 | 902950 | 150.03.02.99.05.04.036 | PAPP-A | 2.000 | 20.51 | 41.020 |
|  | 5 | 900180 | 150.03.02.99.05.04.056 | ACTH | 16.000 | 16.34 | 261.440 |
|  | 6 | 900740 | 150.03.03.01.09.09.001 | Growth hormon (GH) | 18.000 | 13.62 | 245.160 |
|  | 7 | 903680 | 150.03.02.99.05.04.027 | IGF1 (Somatomedin C) | 14.000 | 27.23 | 381.220 |
|  | 8 | 901850 | 150.03.02.99.05.04.078 | IGF-BP3 | 3.500 | 20.51 | 71.785 |
|  | 9 | 901900 | 150.03.02.99.05.04.030 | Kalsitonin | 7.000 | 20.51 | 143.570 |
|  | 10 | 904470 | 150.03.02.99.05. 01.141 | Eritropoietin | 4.500 | 35.40 | 159.300 |
|  | 11 | 907101 | 150.03.02.99.05.03.012 | Anti-CCP | 19.000 | 20.51 | 389.690 |
|  | 12 | 900020 | 150.03.02.99.05.03.002 | Androstendion | 7.000 | 13.30 | 93.100 |
|  | Toplam | 2.103.140 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-3 Tarama Testi | 1 | 901830 | 150.03.02.99.05.10.164 | İnhibin A | 2.000 | 33.96 | 67.920 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-4 İlaç Düzeyi Testleri | 1 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.062 | Fenitoin | 300 | 16.02 | 4.806 |
|  | 2 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.038 | Fenobarbital | 200 | 16.02 | 3.204 |
|  | 3 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.063 | Karbamazepin | 2.500 | 16.02 | 40.050 |
|  | 4 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.059 | Valproik asit | 8.000 | 16.02 | 128.160 |
|  | 5 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.073 | Digoksin | 1.000 | 16.02 | 16.020 |
|  | 6 | 901790 | 150.03.02.99.05.05.031 | Vankomisin | 1.400 | 16.02 | 22.428 |
|  | 7 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.086 | Teofilin | 100 | 16.02 | 1.602 |
|  | 8 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.066 | Siklosporin (ön işlemli) | 7.000 | 16.02 | 112.140 |
|  | 9 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.075 | Takrolimus (ön işlemli) | 7.000 | 16.02 | 112.140 |
|  | 10 | 901790 | 150.03.02.99.05.02.133 | Asetilsalisilik asit | 100 | 16.02 | 1.602 |
|  | 11 | 901790 | 150.03.02.99.05.01.076 | Metotreksat | 1.600 | 16.02 | 25.632 |
|  | 12 | 901790 | 150.03.02.99.05.13.412 | Parasetamol | 100 | 16.02 | 1.602 |
|  | 13 | 901201 | 150.03.02.99.05.13.413 | Everolimus | 600 | 56.07 | 33.642 |
|  | Toplam | 503.028 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-5 Kan Gazı Testleri | 1 | 901920 | 150.03.03.01.09.10.004 | Kan gazları analizi | 500.000 | 8.17 | 4.085.000 |
| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| Kısım BİK-6 Tam otomatik idrar testi | 1 | 901780 | 150.03.03.01.09.15.004 | İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi) | 400.000 | 8.01 | 3.204.000 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-7 Dışkıda gizli kan | 1 | 901070 | 150.03.02.99.05.02.134 | Dışkıda Hb (monoklonal) Kaset test | 25.000 | 13.62 | 340.500 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-8 İdrar sitrat-oksalat | 1 | 903660 | 150.03.02.99.05.01.078 | İdrar sitrat kiti | 1.000 | 20.51 | 20.510 |
|  | 2 | 902790 | 150.03.02.99.05.01.079 | İdrar oksalat kiti | 1.000 | 24.51 | 24.510 |
|  | Toplam | 45.020 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-9 Eritrosit enzimleri | 1 | 3.107 | 150.03.03.01.09.24.005 | Pirüvat kinaz kiti | 570 | 5.45 | 3.107 |
|  | 2 | 5.856 | 150.03.02.99.05.08.058 | Glukoz-6-P-dehidrogenaz kiti | 850 | 6.89 | 5.856 |
|  | Toplam | 8.963 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-10 D vitamini | 1 | 900130 | 150.03.02.99.02.13.001 | 25-OH D3 vitamini | 120.000 | 32.25 | 3.870.000 |

II- BİYOKİMYA – HEMATOLOJİ LABORATUVARI (ORTAK)

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | TEST | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-HEM-1 Tam Kan Sayımı Testleri | 1 | 901620 | 150.03.03.01.09.10.002 | CBC+DİFF | 1.300.000 | 4.81 | 6.253.000 |
|  | 2 | 905360 | 150.03.03.01.09.10.003 | Retikülosit sayımı | 27.000 | 13.62 | 367.740 |
|  | 3 | 903020 | 150.03.03.01.09.10.001 | Yayma/Boyama | 125.000 | 1.60 | 200.000 |
|  | Toplam | 6.820.740 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | TEST | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım BİK-HEM-2 ESR (Eritrosit sedimantasyon hızı) | 1 | 903400 | 150.03.02.99.05.08.050 | Eritrosit sedimantasyon hızı | 300.000 | 2.72 | 816.000 |
| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| Kısım BİK-HEM-3 Tam Otomatik Koagülometre Testleri | 1 | 905320 | 150.03.02.99.05.08.052 | PT | 380.000 | 9.61 | 3.651.800 |
|  | 2 | 904290 | 150.03.02.99.05.08.011 | aPTT | 370.000 | 8.65 | 3.200.500 |
|  | 3 | 905440 | 150.03.02.99.05.08.002 | TT | 45.000 | 9.61 | 432.450 |
|  | 4 | 904610 | 150.03.02.99.05.08.006 | Fibrinojen | 50.000 | 9.61 | 480.500 |
|  | 5 | 904350 | 150.03.02.99.05.08.009 | AT III | 45.000 | 19.06 | 857.700 |
|  | 6 | 904400 | 150.03.02.99.05.08.007 | D-Dimer | 75.000 | 35.40 | 2.655.000 |
|  | 7 | 905260 | 150.03.02.99.04.04.011 | Protein-C | 5.500 | 61.20 | 336.600 |
|  | 8 | 905280 | 150.03.02.99.04.04.012 | Protein-S | 5.500 | 61.20 | 336.600 |
|  | 9 | 904280 | 150.03.02.99.05.08.071 | APC-R | 4.000 | 40.85 | 163.400 |
|  | 10 | 904530 | 150.03.02.99.05.13.080 | Faktörler (II – XIII) | 9.000 | 32.68 | 294.120 |
|  | 11 | 905570 | 150.03.03.01.09.24.011 | VWF (Antijenik miktar) | 2.500 | 33.96 | 84.900 |
|  | 12 | 905000 | 150.03.03.01.09.24.037 | Lupus Antikoagülan (Tarama + Doğrulama) | 11.000 | 32.68 | 359.480 |
|  | 13 | 905580 | 150.03.02.99.05.08.018 | VWF Ristocetin kofaktör (Ricof) veya VWF aktivite belirleme | 2.500 | 54.31 | 135.775 |
|  | 14 | 904340 | 150.03.02.99.05.08.048 | Anti Faktör Xa | 500 | 40.85 | 20.425 |
|  | 15 | 905240 | 150.03.02.99.05.03.188 | Plazminojen | 500 | 27.23 | 13.615 |
|  | 16 | 904250 | 150.03.02.99.05.19.120 | Alfa-2 Antiplazmin | 100 | 16.34 | 1.634 |
|  | 17 | 905150 | 150.03.02.99.05.19.121 | PAI-1 (Plazminojen Akt. İnhibitörü) | 100 | 27.23 | 2.723 |
|  | Toplam | 13.027.222 |

III- HEMATOLOJİ LABORATUVARI

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım HEM-1 Kanama Zamanı-Trombosit Fonksiyon Testleri | 1 | 904890 | 150.03.02.99.05.08.020 | Kollajen – Epinefrin | 4.000 | 57.03 | 228.120 |
|  | 2 | 904880 | 150.03.02.99.05.08.003 | Kollajen – ADP | 4.000 | 57.03 | 228.120 |
|  | Toplam | 456.240 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım HEM-2 Kapiller elektroforez ile Hb varyantları | 1 | 904690 | 150.03.03.01.09.24.006 | Hemoglobin varyantları | 2.000 | 61.20 | 122.400 |

IV-İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test Sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım İMMÜN-1 | 1 | 903560 | 150.03.03.01.09.24.047 | Serum immün elektroforez kiti | 3.000 | 81.54 | 244.620 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test Sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım İMMÜN-2 | 1 | 901710 | 150.03.02.99.06.02.007 | Immünoglobulin D | 1.080 | 15.06 | 16.265 |
|  | 2 | 907630 | 150.03.02.99.06.02.002 | İmmünoglobulin G | 20.500 | 8.01 | 164.205 |
|  | 3 | 907620 | 150.03.02.99.06.02.001 | İmmünoglobulin A | 23.500 | 8.01 | 188.235 |
|  | 4 | 907640 | 150.03.02.99.06.02.003 | İmmünoglobulin M | 20.500 | 8.01 | 164.205 |
|  | 5 | 903890 | 150.03.02.99.06.02.004 | İmmünoglobulin E | 20.500 | 14.42 | 295.610 |
|  | 6 | 900780 | 150.03.02.99.06.03.006 | Kompleman C3 | 12.000 | 13.30 | 159.600 |
|  | 7 | 900790 | 150.03.02.99.06.03.007 | Kompleman C4 | 12.000 | 13.30 | 159.600 |
|  | 8 | 901550 | 150.03.02.99.06.03.004 | Haptoglobin | 3.000 | 13.30 | 39.900 |
|  | 9 | 901970 | 150.03.02.99.06.03.005 | Kappa | 7.500 | 20.51 | 153.825 |
|  | 10 | 902270 | 150.03.02.99.05.10.051 | Lambda | 7.500 | 20.51 | 153.825 |
|  | 11 | 900620 | 150.03.02.99.06.02.006 | Beta2-Mikroglobulin | 7.000 | 15.06 | 105.420 |
|  | 12 | 900760 | 150.03.02.99.06.03.012 | C1 Esteraz İnhibitörü | 1.000 | 13.30 | 13.300 |
|  | 13 | 907790 | 150.03.02.99.05.01.115 | IgG1 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  | 14 | 907790 | 150.03.02.99.05.01.116 | IgG2 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  | 15 | 907790 | 150.03.02.99.05.01.117 | IgG3 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  | 16 | 907790 | 150.03.02.99.05.01.118 | IgG4 | 1.800 | 88.27 | 158.886 |
|  | 17 | 903530 | 150.03.02.99.06.04.018 | Seruloplazmin | 1.700 | 9.61 | 16.337 |
|  | 18 | 900310 | 150.03.02.13.29.05.001 | Alfa–1 Antitripsin | 1.200 | 13.30 | 15.960 |
|  | 19 | 903950 | 150.03.02.99.06.04.019 | Transferrin | 150 | 13.62 | 2.043 |
|  | 20 | 901970 | 150.03.04.02.22.01.143 | Kappa Hafif Zincir Serbest | 1.800 | 20.51 | 36.918 |
|  | 21 | 902270 | 150.03.04.02.22.01.142 | Lambda Hafif Zincir Serbest | 1.800 | 20.51 | 36.918 |
|  | 22 | 903550 | 150.03.02.99.05.01.081 | Serum Amiloid A (SAA) | 2.000 | 19.06 | 38.120 |
|  | Toplam | 2.395.830 |

V-METABOLİZMA LABORATUVARI

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım METAB-1 | 1 | 904140 | 150.03.02.99.02.12.001 | A vitamini | 500 | 27.23 | 13.615 |
|  | 2 | 904170 | 150.03.02.99.02.12.001 | E vitamini | 500 | 33.96 | 16.980 |
|  | 3 | 901680 | 150.03.02.99.05.11.021 | Homosistein | 3.500 | 32.04 | 112.140 |
|  | 4 | 900130 | 150.03.02.99.02.13.001 | 25-OH D3 vitamini | 120.000 | 32.25 | 3.870.000 |
|  | Toplam | 4.012.735 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım METAB-2 | 1 | 900380 | 150.03.02.99.05.11.020 | Amino asit Analiz Kiti (en az 24 amino asit) | 9.000 | 84.48 (3.52x24) | 760.320 |
|  | 2 | 902020/ 901950 | 150.03.02.99.05.11.048 | Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tarama Kiti | 6.500 | 69.37 38.13+31.24 | 450.905 |
|  | 3 | 900380 | 150.03.02.99.05.11.029 | Amino asit Analiz Kiti (3’lü test: Phe,Tyr,Trp) | 5.500 | 10.56 (3.52x3) | 58.080 |
|  | 4 | 902040 | 150.03.02.99.05.11.042 | Metanefrin/normetanefrin | 2.500 | 32.68 | 81.700 |
|  | Toplam | 1.351.005 |

VI-SEROLOJİ LABORATUVARI

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-1 | 1 | 907240 | 150.03.02.99.05.02.018 | ANTI HDV (ELISA) | 23.000 | 13.62 | 313.260 |
|  | 2 | 907230 | 150.03.02.99.05.02.019 | ANTI HDV IgM (ELISA) | 15.000 | 13.62 | 204.300 |
|  | 3 | 906650 | 150.03.02.99.05.02.021 | ANTI HEV (ELISA) | 22.000 | 8.01 | 176.220 |
|  | Toplam | 693.780 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-2 | 1 | 907220 | 150.03.02.99.05.02.008 | CMV AVİDİTE (ELISA) | 5.000 | 25.95 | 129.750 |
|  | 2 | 908000 | 150.03.02.99.05.02.103 | RUBELLA AVİDİTE (ELISA) | 3.000 | 24.51 | 73.530 |
|  | 3 | 907520 | 150.03.02.99.05.02.023 | ANTI HSV Tip I IgG (ELISA) | 8.000 | 19.06 | 152.480 |
|  | 4 | 907530 | 150.03.02.99.05.02.024 | ANTI HSV Tip I IgM (ELISA) | 8.000 | 19.06 | 152.480 |
|  | 5 | 907560 | 150.03.02.99.05.02.025 | ANTI HSV Tip II IgG (ELISA) | 8.000 | 19.06 | 152.480 |
|  | 6 | 907570 | 150.03.02.99.05.02.026 | ANTI HSV Tip II IgM (ELISA) | 8.000 | 19.06 | 152.480 |
|  | 7 | 907860 | 150.03.02.99.05.02.031 | Anti Mycoplasma pneumoniae IgG, ELISA | 450 | 8.01 | 3.605 |
|  | 8 | 907870 | 150.03.02.99.05.02.032 | Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, ELISA | 800 | 8.01 | 6.408 |
|  | 9 | 907770 | 150.03.02.99.05.03.008 | Anti Legionella pneumophila IgG, ELISA | 200 | 9.13 | 1.826 |
|  | 10 | 907780 | 150.03.02.99.05.03.009 | Anti Legionella pneumophila IgM, ELISA | 200 | 9.13 | 1.826 |
|  | 11 | 907130 | 150.03.02.99.05.02.004 | Anti Chlamydia pneumonia IgG, ELISA | 300 | 19.06 | 5.718 |
|  | 12 | 907140 | 150.03.02.99.05.02.005 | Anti Chlamydia pneumonia IgM, ELISA | 300 | 19.06 | 5.718 |
|  | 13 | 907160 | 150.03.02.99.05.02.006 | Anti Chlamydia trachomatis IgG | 250 | 19.06 | 4.765 |
|  | 14 | 907170 | 150.03.02.99.05.02.007 | Anti Chlamydia trachomatis IgM, ELISA | 250 | 19.06 | 4.765 |
|  | 15 | 907050 | 150.03.02.99.05.02.002 | Anti Borrelia burgdorferi IgG (Lyme) (ELISA) | 4.500 | 13.62 | 61.290 |
|  | 16 | 907060 | 150.03.03.01.09.24.040 | Anti Borrelia burgdorferi IgM (Lyme) (ELISA) | 4.500 | 13.62 | 61.290 |
|  | 17 | 907510 | 150.03.02.99.05.02.020 | Anti Helicobacter pylori IgG, ELISA | 800 | 5.61 | 4.488 |
|  | 18 | 907290 | 150.03.02.99.05.02.040 | EBV EBNA IgG ( kantitatif) ELISA | 3.000 | 15.06 | 45.180 |
|  | 19 | 907280 | 150.03.02.99.05.02.039 | EBV EA (ELISA) | 3.000 | 15.06 | 45.180 |
|  | 20 | 907310 | 150.03.02.99.05.02.041 | EBV VCA IgG (Kantitatif) ELISA | 10.000 | 15.06 | 150.600 |
|  | 21 | 907320 | 150.03.02.99.05.02.042 | EBV VCA IgM, ELISA) | 11.000 | 15.06 | 165.660 |
|  | 22 | 907300 | 150.03.02.99.05.02.049 | EBV avidite (ELISA) | 2.200 | 15.06 | 33.132 |
|  | 23 | 912680 | 150.03.02.99.05.03.010 | Anti Adenovirus IgG (ELISA) | 6.000 | 41.65 | 249.900 |
|  | 24 | 912690 | 150.03.02.99.05.03.011 | Anti Adenovirus IgM (ELISA) | 6.000 | 41.65 | 249.900 |
|  | 25 | 907900 | 150.03.02.99.05.02.033 | Anti Parvovirus B 19 IgG (ELISA) | 6.000 | 19.06 | 114.360 |
|  | 26 | 907910 | 150.03.02.99.05.02.034 | Anti Parvovirus B 19 IgM (ELISA) | 6.500 | 19.06 | 123.890 |
|  | 27 | 907710 | 150.03.02.99.05.02.029 | Anti Kızamık IgG (ELISA) | 7.000 | 8.01 | 56.070 |
|  | 28 | 907720 | 150.03.02.99.05.02.030 | Anti Kızamık IgM (ELISA) | 2.000 | 9.61 | 19.220 |
|  | 29 | 907690 | 150.03.02.99.05.02.027 | Anti Kabakulak IgG (ELISA) | 5.000 | 8.01 | 40.050 |
|  | 30 | 907700 | 150.03.02.99.05.02.028 | Anti Kabakulak IgM (ELISA) | 1.500 | 8.01 | 12.015 |
|  | 31 | 908100 | 150.03.03.01.09.24.041 | Anti Varicella zoster IgG (ELISA) | 12.000 | 16.34 | 196.080 |
|  | 32 | 908110 | 150.03.03.01.09.24.042 | Anti Varicella zoster IgM (ELISA) | 7.000 | 16.34 | 114.380 |
|  | 33 | 906450 | 150.03.02.99.05.03.014 | Anti Fosfatidilserin IgG (kantitatif) ELISA | 9.000 | 24.51 | 220.590 |
|  | 34 | 906460 | 150.03.02.99.05.03.015 | Anti Fosfatidilserin IgM (kantitatif) ELISA | 7.000 | 24.51 | 171.570 |
|  | 35 | 906440 | 150.03.02.99.05.02.080 | Anti Fosfatidilserin IgA (kantitatif) ELISA | 5.000 | 24.51 | 122.550 |
|  | 36 | 906730 | 150.03.02.99.05.03.002 | ACA IgG (kantitatif) ELISA | 13.000 | 18.42 | 239.460 |
|  | 37 | 906740 | 150.03.02.99.05.03.001 | ACA IgM (kantitatif) ELISA | 13.000 | 18.42 | 239.460 |
|  | 38 | 906720 | 150.03.02.99.05.03.019 | SLA/LP IgG (kantitatif) ELISA | 6.000 | 15.06 | 90.360 |
|  | 39 | 900460 | 150.03.02.99.05.03.016 | Anti GBM antikoru (kantitatif) ELISA | 1.200 | 19.06 | 22.872 |
|  | 40 | 900420 | 150.03.02.99.05.06.050 | Anti beta–2 glikoprotein 1 IgA | 9.000 | 24.51 | 220.590 |
|  | 41 | 900430 | 150.03.02.99.05.06.049 | Anti beta–2 glikoprotein 1 IgG | 9.000 | 24.51 | 220.590 |
|  | 42 | 900440 | 150.03.02.99.05.06.048 | Anti beta–2 glikoprotein 1 IgM | 9.000 | 24.51 | 220.590 |
|  | Toplam | 4.359.148 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-3 | 1 | 906410 | 150.03.03.01.09.24.049 | Anti Ds DNA (IFA) | 26.000 | 13.62 | 354.120 |
|  | 2 | 906780 906760 906420 | 150.03.03.01.09.24.038 | Hep–2 hücreli ANA +AMA+ASMA (IFA) | 7.000 | 51.91 | 363.370 |
|  | 3 | 906780 | 150.03.03.01.09.24.021 | Hep–2 hücreli ANA (IFA) | 35.000 | 13.62 | 476.700 |
|  | 4 | 906980 906990 907000 907010 907020 907030 | 150.03.03.01.09.24.039 | ANA Profil (immunoblot) | 15.000 | 144.18 | 2.162.700 |
|  | 5 | 907950 | 150.03.02.99.05.06.034 | ANCA (IFA) | 18.000 | 24.51 | 441.180 |
|  | 6 | 906430 | 150.03.02.99.05.03.013 | Anti Endomisyum antikor (IFA) | 30.000 | 20.51 | 615.300 |
|  | Toplam | 4.413.370 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-4 | 1 | 906410 | 150.03.03.01.09.24.043 | Anti ds DNA(kantitatif)(ELISA) | 26.000 | 13.62 | 354.120 |
|  | 2 | 906760 | 150.03.02.99.05.03.005 | AMA-2 (kantitatif) (ELISA) | 1.000 | 17.78 | 17.780 |
|  | 3 | 907950 | 150.03.02.99.05.03.006 | ANCA PR3 (ELISA) | 2.500 | 24.51 | 61.275 |
|  | 4 | 907880 | 150.03.03.01.09.01.002 | ANCA MPO (ELISA) | 2.500 | 19.06 | 47.650 |
|  | 5 | 906770 907950 907880 | 150.03.02.99.05.03.007 | ANCA PROFİL (ELISA) | 10.000 | 76.26 | 762.600 |
|  | 6 | 906500 | 150.03.02.99.05.03.004 | AGA IgG (kantitatif) (ELISA) | 13.000 | 16.34 | 212.420 |
|  | 7 | 906490 | 150.03.02.99.05.03.003 | AGA IgA (kantitatif)(ELISA) | 13.000 | 16.34 | 212.420 |
|  | 8 | 906430 | 150.03.02.99.05.03.021 | Anti Endomisyum IgA kantitatif | 4.000 | 20.51 | 82.040 |
|  | 9 | 907810 | 150.03.02.99.05.03.017 | Anti LKM–1 (kantitatif)ELISA | 100 | 19.06 | 1.906 |
|  | 10 | 908711 | 150.03.02.99.05.06.095 | Anti fosfolipaz A 2 reseptör IgG (ELISA) | 3.000 | 210.79 | 632.370 |
|  | Toplam | 2.384.581 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-5 | 1 | 907490 | 150.03.02.99.05.02.085 | Helicobacter pylori dışkıda antijen | 20.000 | 24.51 | 490.200 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-6 | 1 | 907750 | 150.03.02.99.05.02.128 | VDRL (Kaset Test) | 7.500 | 5.45 | 40.875 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-7 | 1 | 907980 | 150.03.02.99.05.02.048 | Rotavirus-Enterik Adenovirus Antijeni (Dışkı) | 10.500 | 27.23 | 285.915 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-8 | 1 | 903890 | 150.03.02.99.05.02.047 | Total IgE | 3.000 | 14.42 | 43.260 |
|  | 2 | 903720 | 150.03.02.99.05.02.045 | Spesifik IgE (alerjenleri) | 5.000 | 27.23 | 136.150 |
|  | 3 | 903720 | 150.03.02.99.05.02.046 | Spesifik IgE (panelleri) | 4.500 | 33.96 | 152.820 |
|  | Toplam | 332.230 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-9 | 1 | 907190 | 150.03.02.99.05.02.079 | Clostridium difficile (Toxin A/B) (Dışkıda) | 14.000 | 27.23 | 381.220 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-10 | 1 | 906290 | 150.03.04.99.01.01.003 | VDRL (Nontreponemal antikor rapid plasma reagin) | 5.000 | 5.45 | 27.250 |
|  | 2 | 908090 | 150.03.02.99.05.02.122 | Treponema pallidum hemaglütinasyon test (TPHA) | 500 | 16.34 | 8.170 |
|  | Toplam | 35.420 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-11 | 1 | 704550 | 150.03.02.99.05.02.110 | ASA (IFA) | 100 | 16.34 | 1.634 |
|  | 2 | 906790 | 150.03.02.99.05.06.031 | Anti Pariyetal Antikor (APA) (IFA) | 300 | 20.51 | 6.153 |
|  | 3 | 906320 | 150.03.02.99.05.06.030 | Anti -Pankreas (adacık) Hücre Antikor (ICA) (IFA) | 1.300 | 24.51 | 31.863 |
|  | 4 | 906320 | 150.03.02.99.05.06.029 | Anti-Saccharomyces cerevisiae (Crohn’s) (IFA) | 1.300 | 24.51 | 31.863 |
|  | 5 | 906880 | 150.03.02.99.05.06.033 | Anti-Ekzokrin Pankreas (Crohn’s) (IFA) | 200 | 15.06 | 3.012 |
|  | 6 | 906870 | 150.03.02.99.05.06.032 | Anti-İntestinal Goblet Hücresi (Ü.colit) (IFA) | 100 | 24.51 | 2.451 |
|  | Toplam | 76.976 |

| Kısım Adı | Sıra No | SUT Kodu | TMY Kodu | KİT | Test sayısı | İşlem Puanı | Toplam puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısım SER-12 | 1 | 908040 | 150.03.02.99.05.03.189 | RSV (DFA) | 2.000 | 16.34 | 32.680 |
|  | 2 | 907660 | 150.03.02.99.05.03.031 | INFLUENZA A (DFA) (ANTİJEN) | 2.000 | 24.51 | 49.020 |
|  | 3 | 907660 | 150.03.02.99.05.03.028 | INFLUENZA B(DFA) (ANTİJEN) | 2.000 | 24.51 | 49.020 |
|  | 4 | 907890 | 150.03.02.99.05.03.191 | PARAİNFLUENZA GRUP (DFA) ANTİJEN | 1.000 | 24.51 | 24.510 |
|  | 5 | 906330 | 150.03.02.99.05.03.027 | ADENOVİRUS (DFA) ANTİJEN | 1.000 | 24.51 | 24.510 |
|  | Toplam | 179.740 |

2019–2021 YILI ERÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ

GÜLSER-DR. MUSTAFA GÜNDOĞDU EĞİTİM HİZMET LAB. KİT, KİT KARŞILIĞI CİHAZ

VE SARF MALZEME ALIMI İHALESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMELER

Bu teknik şartname; Merkezi Laboratuvarın 2019-2021 yılları test ihtiyacını karşılamak üzere puan karşılığı analiz sistemlerinin kurulum şartlarını kapsamaktadır. Satın alınacak testlerin SUT puanları, test sayısı ve toplam puanları, “İhale Listesi”nde belirtilmiştir.

I-BİYOKİMYA LABORATUVARI

1-Bu teknik şartname, “Genel ve Özel Yükümlülükler” den oluşmaktadır.

2-Bu teknik şartnamede, aşağıda sunulan kısım ve malzemeler yer almaktadır:

| • Kısım BİK-1 (Sıra No:1–121) | • Kısım BİK-5 (Sıra No:1) | • Kısım BİK-9 (Sıra No:1–2) |
| --- | --- | --- |
| • Kısım BİK-2 (Sıra No:1–12) | • Kısım BİK-6 (Sıra No:1) |  |
| • Kısım BİK-3 (Sıra No:1) | • Kısım BİK-7 (Sıra No:1) | • Kısım BİK-10 (Sıra No:1) |
| •Kısım BİK-4 (Sıra No:1–13) | • Kısım BİK-8 (Sıra No:1–2) |  |

3-Teklif veren firmalar, genel yükümlülükleri aynen kabul ederler.

4-Teklif veren firmalar, genel ve özel yükümlülüklere bire bir cevap vermek zorundadırlar.

5-İhale listesinde gruplandırılan kalemlerin tümü birlikte değerlendirilecek; bu kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir.

6-İhale listesinde Kısım BİK-1(Sıra no: 1–121) ve/veya Kısım BİK-2 (Sıra no: 1–12) başlığı altında yer alan testleri üstlenen yüklenici firma(lar); her “Kısım” için, testlerin tamamının çalışılmasını kabullenmiş olacaktır.

7-Yüklenici firma, ihale listesinde Kısım BİK-1 (Sıra no:1-121) başlığı altında yer alan testler (klinik kimya ve immünoassay testleri) için entegre sistem kurulmasını sağlamakla yükümlüdür (entegre sistemi olmayan firmalar, preanalitik sistem kurabilirler). Şöyle ki, tek kan örneğinden istenilen tüm biyokimya ve hormon testleri birlikte çalışılabilmelidir. Yüklenici firma(lar), Kısım BİK-1’deki bazı testleri (Sıra no: 70 ve 115–121), CLIA, radioimmunoassay (RIA), ELISA (enzyme linked immunosorbent assay), nefolometri ya da başka bir yöntemle “Dış Laboratuvar (dış lab)”da çalıştırılabilirler.

8-Klinik kimya kitleri, kurulacak cihazın orijinal kiti olmalıdır. Ancak yüklenici firmanın orijinal kiti olmadığı durumlarda (bunu orijinal kataloğu ile belgelemesi gereklidir); maksimum beş test için (tüm validasyon çalışmaları yapılmış olmalı ve kitlerin insertinde ilgili cihazlar için özel üretildiği açıkça yazılmalıdır), laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği kalitede farklı marka kit teklif edebilir. Ayrıca bu kitlerin liste numaraları yine ilgili sistemin orijinal biyokimya ürün kataloğunda yazılmalıdır.

9-İhaleyi alan firma/firmalar, kendi bünyesinde yer alan, sertifikalı eğitim almış, Kayseri sınırları içinde ikamet eden, klinik kimya-immünokimya sistemleri için teknik servis elemanı bulundurmalıdır. Söz konusu teknik servis elemanı 24 saat hizmet verecektir.

10-Kurulacak cihazlara ait “cihaz teknik dokümanları, kalite ve laboratuvar ruhsatlandırılması ve denetlenmesinde kullanılan her türlü bilgi ve dokümanlar”, laboratuvar yetkilisinin isteği doğrultusunda, her cihaz için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Dosya ve dijital bilgi olarak cihaz kurulumu sırasında laboratuvar yetkilisine teslim edilecektir.

11-Dış kalite kontrol çalışmasının değerlendirilmesi amacıyla, düzenli olarak her üç ayda bir olmak üzere, distribütör firma aplikasyon ve gerekirse teknik servis elemanı hazır bulundurmalıdır. Bu periyotların düzenli yapılabilmesi için, bir ay öncesinden firmadan randevu talep edilecektir.

I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1-Bu şartname ile istenen kitler ve beraberinde kullanılan cihazlar, in vitro diagnostik özellikte olmalıdır.

2-Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayileri, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na kayıtlı olduklarını belgelemek zorundadır. Kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar tarafından teklif edilen tıbbi malzemelerin, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, teklif mektuplarında yazılı olmalıdır. Ancak, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na kayıt zorunluluğu olmayan kit ve cihazlar, CE uyumlu veya geçerli CE/ FDA belgesine sahip olmalıdır.

3-Bu teknik şartname ile kitlere veya kalemlere teklif veren firmalara, “sistem kurma” şartı getirilmektedir. Sistem kurma konusunda, firmalar aşağıdaki şartları yerine getirmelidirler:

a-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

b-Cihazların çalışır durumda olması için gerekli alt yapı ve sistemler, teklifte belirtilmeli; laboratuvar sorumlusunun onayı ile firma tarafından ücretsiz olarak kurulmalıdır.

c-Yüklenici firma, laboratuvarda oluşabilecek iklimsel değişiklikler (sıcaklık, nem, vb) nedeniyle, cihazların optimum düzeyde çalışmasını sağlayacak kapasitede, ücretsiz klima donanımı sağlamalıdır.

d-Sistem ve cihazlara ek olarak; laboratuvara her cihaz için “reverse osmoz” prensibi ile çalışan ve cihazların 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlayacak kapasitede kaliteli saf su sistemi (su deposu) kurulmalıdır.

# e-Cihazlarda kullanılacak kit, kontrol, kalibratör ve diğer sarfların saklanması için yüklenici firma(lar) tarafından, rutin biyokimya ve acil testler için iki (2) adet ve immünokimya testleri için iki (2) adet dikey cam kapaklı vitrin tipi kilitlenebilen, hiç kullanılmamış toplam dört (4) buzdolabı ücretsiz sağlanmalıdır. Buzdolapları +2/+8ºC arasında soğutmalı, karlanma ve buzlanma yapmamalı, en az beş raflı ve çift kapılı olmalı, dijital göstergeli, iç hacmi geniş ve yüksekliği en az 180 cm olmalıdır. Buzdolapları ihale sonunda kurumumuza demirbaş olarak kaydedilecek, geri verilmeyecektir. Her buzdolabı için, “harici, hafızalı, tercihen sesli alarmı olan, üretim ve kalibrasyon sertifikası yakın tarihli buzdolabı termometresi” verilmelidir. Buzdolapları ve termometreler laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı ürünler olmalıdır ve ihale bitiminde geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

f-Klinik kimya, hormon ve tümör belirteçleri, acil laboratuvarı testleri, ilaç düzeyleri, tam otomatik idrar ve kan gazları testlerinin çalışıldığı cihazlar, laboratuvar otomasyon sistemine çift yönlü bağlanacaktır. Bağlantıların kurulması ile ilgili yükümlülükler firmaya aittir. Yüklenici firma, cihazların Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ile bağlantısını karşılayacaktır. LBS bağlantısının TCP/IP protokolü ile yapılıp yapılamayacağını kontrol edecek; bağlantı yapılamıyorsa, com port (rs232) ağ bağdaştırıcısı (ethernet) dönüştürücü ile TCP/IP protokolü üzerinden veri gönderimi sağlanacaktır. Bu şekilde de bağlantı sağlanamadığında, Biyokimya Laboratuvarlarına, kısımların teknik şartnamesinde belirtilen sayılarda, hiç kullanılmamış bilgisayarlar, ücretsiz olarak temin edilecek ve bu bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuz demirbaşına kaydedilecektir.

Bilgisayarlar için istenen minimum özellikler aşağıda verilmiştir:

| ( En az Core i5 7.nesil ve üzeri işlemci | (Dâhili veya harici ekran kartı ve LED Monitör 22 |
| --- | --- |
| ( En az 8GB RAM | ( En az 2 seri port |
| ( En az 500 GB 7200 hard disk, Sata2 | ( Türkçe Windows 10 proişletim sistemi, Türkçe klavye, optik mouse |

İhale kesinleştikten sonra, ilk siparişi takiben en geç otuz takvim günü içerisinde, LBS’ye bağlantı için gerekli yazılım programı çalışır durumda teslim edilecektir. LBS bağlantı sistemi, hastanede var olan otomasyon sistemine entegre olabilmelidir ve bu konuda hastanenin Bilgi İşlem Merkezi sorumlularının kararı geçerlidir.

LBS bağlantısını sağlayan bilgisayarın software yedeği laboratuvarda bulunmalıdır. Cihazlardan alınan sonuçlar, hasta adı-soyadı, dosya No, ID No verilerini de içerecek şekilde en az bir ay süre ile bilgisayar ortamında saklanabilmelidir. Ayrıca arıza durumları için aynı özelikte ikinci bir bilgisayar da yedek olarak verilmelidir.

g-Hasta sonuç çıktılarını alabilecek sistemi olmayan cihazlar için, laser 600 dpi printer ayrıca verilmelidir. Kağıt, kartuş, vb. her çeşit sarf malzemesi, firma tarafından sağlanacaktır.

h-Cihazlar, sözleşmeyi takiben, 30 takvim günü içinde çalışır şekilde laboratuvara kurulmuş olmalıdır.

ı-Kitler, siparişi takiben 30 takvim günü içinde teslim edilmelidir.

i-Kit kullanımı devam ettiği sürece, cihazda kullanılacak tüm çözeltiler, internal kontrol, kalibratör ve dilüentler, örnek kapları, gode, küvet, printer kağıtları ve diğer tüm sarf malzemeleri, firma tarafından sağlanacak ve sipariş edilen kit miktarına yetecek kadar sarf malzemesi, eş zamanlı teslim edilecektir.

j-Yüklenici firma(lar), önerilen sistem ve cihazlar için, cihaz kullanım ve servis el kitapçıklarının orijinallerini ve kullanıcıya yönelik olarak hazırlanmış Türkçe rehberlerini vermelidir. Bu rehberde çalışma prensibi, çalışma basamakları (kalibrasyon, kontrollerin çalışılması, örneklerin çalışılması, hasta girişi, sonuçların rapor biçiminde basılması, vb) açık ve anlaşılır bir dille yer almalıdır.

k-Cihazlarla ilgili eğitim, firmanın eğitim sertifikalı yetkili görevlileri tarafından verilecektir. Eğitim sırasında harcanan kit, sarf malzemeleri firma tarafından sağlanacaktır. Eğitim planı, hastane rutin hizmetini aksatmayacak şekilde, laboratuvar sorumluları denetiminde yapılacaktır. Bu nedenle eğitim çalışmaları, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılabilir. Laboratuvar sorumlularının uygun gördüğü belirli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır.

l-Teklif edilen sistemler, her türlü işçilik, imalat, transport hataları ve alt yapı kaynaklı hatalara karşı; ayrıca doğal afet, yangın, su basması, vb. gibi durumlarda, firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır.

m-Firmalar, klinik kimya, hormon ve tümör belirteçleri, kan gazları, ilaç düzeyleri, idrar analizi ve kardiyak belirteçler için, laboratuvar yönetiminin uygun bulduğu bir eksternal kalite kontrol programına, cihazların laboratuvarda çalışmaya devam ettiği sürece, ücretsiz üyelik sağlamakla yükümlüdürler. Cihaz(lar)ın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik belgesi sunulmalıdır.

n-Yüklenici firmalar, cihaz ve bağlantılı ünitelerinin kimlik kartlarını laboratuvar sorumlusuna sunacaklardır. Söz konusu kimlik kartında; cihazın adı, modeli, seri numarası, üretim yılı ve periyodik bakım tarihleri belirtilecektir.

o-Sözleşme süresi 24 aydır. Laboratuvara kurulan cihazlar, 30 ay kurumumuzda kalacaktır. Malzeme teslimi, sözleşme süresince önceden belirlenen sipariş takvimine göre olacaktır. Bu süre içinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir.

4-Bu teknik şartname ile yüklenici firmalardan cihazlarla ilgili teknik bakım istenmektedir. Teknik bakım konusunda aşağıdaki şartlar geçerlidir:

a-Klinik kimya-immunoassay sistem ve cihazlarının bakımı ve sürekli kontrolü için; bir “sistem/cihaz başı teknik eleman” cihazların laboratuvarda çalışmaya devam ettiği sürece, laboratuvar sorumlusunun denetiminde, laboratuvarda bulunacaktır. Arıza durumunda, olaya müdahale edebilecektir. Söz konusu elemanı 24 saat hizmet verecektir.

b-Firmalar teklifleri ile birlikte; ilgili cihaza teknik bakım verebileceğine dair üretici firma hizmet yetkinlik belgesini, teknik bakım verecek elemanların listesi ile bu elemanların teknik bakım adresi, cep ve iş telefonları, faks ve çağrı numaralarını, bu elemanların şirket bünyesinde olduğunu gösteren belgeyi (üretici firma/distribütör firma/teklif veren firma), bu elemanlara ait üretici firmanın verdiği eğitim belgesini vermelidirler.

c-Teknik bakıma, cihaza ait her türlü parça ve sarf malzemesi dahildir ve ücretsiz sağlanacaktır.

d-Teknik bakım hizmeti, günde 24 saat, haftada 7 gün, tüm bayram ve resmi tatil günlerinde verilecek; sözleşme süresi boyunca ve kitler tükeninceye kadar, ücretsiz olarak devam edecektir.

e-Sistemleri ilgilendiren bir arıza, bildiriminden itibaren 24 saat içinde giderilmelidir. Aksi takdirde, gün başına toplam ihale bedelinin % 0.05 'i kadar ceza uygulanır.

f-Arıza bildirim süreci, firmanın görevlendirdiği laboratuvarda bulunan teknik elemanlara durumun iletilmesiyle başlar. Firma elemanlarına ulaşılamadığında, laboratuvarda tutulan tutanakla süreç başlamış olur.

g-İki takvim günü içinde giderilemeyen arızalarda, aynı özelliklerde yeni bir cihaz kurulur. Kurulmadığı takdirde, ihale yükümlülükleri yerine getirilmemiş sayılır.

h-Cihazların periyodik bakımlarının takibi, firmanın sorumluluğundadır. Gecikme olduğunda cihazın çalışmasına yönelik bir sorun olmasa da, 4-g maddesi uygulanır.

ı-Teklif edilen sistemlerde veya mülkiyetimizdeki sistemlerde, sonuç vermeyi engelleyen arızanın ayda en fazla 5 kez tekrarlaması durumunda; arızalı sistem, laboratuvar sorumlusunun onayıyla en az aynı özelliklerde yeni bir sistemle değiştirilecektir.

5-Yıl içerisinde, üretici firma tarafından kitlerde herhangi bir değişiklik yapılırsa veya kullanıma ilişkin bir değişiklik ortaya çıkarsa; bu durum, firma tarafından yazılı olarak bildirilecek ve laboratuvarın onayına sunulacaktır. Bu değişiklikler, ek bir eğitim ya da maliyet gerektirdiği takdirde, firma tarafından karşılanacaktır.

6-Kitlerin hacmi, stabilitesi ve ambalajındaki test miktarı, bir tablo halinde teklifte belirtilmelidir.

7-Kit ve malzemelerin orijinal prospektüsleri ve çalışma prosedürleri, teklifle birlikte verilmelidir.

8-Tüm malzemeler, orijinal ambalajında ve açılmamış olmalı; kitlerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, ambalaj, üretildiği ülke, raf ömrü ve saklama koşulu bilgileri açıkça belirtilmelidir.

9-Etiketler üzerinde yapılan silinti ve kazıntı, reddetme nedeni olacaktır.

10-Firmalar her kalem için maksimum raf ömrü olan kitleri önermeli ve teslimat öncesi miyadlar bildirilerek laboratuvarın onayı alınmalıdır. Raf ömrünün tamamlanmasına iki ay kalan kitler, 15 gün önceden haber verilerek ilgili firma tarafından uzun miyadlı olanlarla ücretsiz olarak değiştirilecektir.

11-Merkezi Laboratuvar, kitlerin teslimatından önceki transport, kötü koşullarda saklama, kit içeriğinde fiziksel hasar gibi, oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; Merkezi Laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takiben, kitler 15 gün içinde firma tarafından ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilecektir. Benzer şekilde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda, ilgili firma tüm eksiklikleri, öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.

12-Yıl içerisinde, çalışma sırasında uygun sonuç vermeyen kitlerle, kullanım sırasında teknik arıza, bakım-onarım gibi nedenlerden dolayı yapılan kit harcamaları, laboratuvar tarafından belirtilecek ve söz konusu miktarlar firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Bu durum sözleşme dönemi bittikten sonra da devam edecektir.

13-Kontrol serumları ve kalibratörler, mümkün olduğunca aynı lot numarası ile teslim edilmelidir. Günlük çalışmada, en az bir kez kalibrasyon yapılacağı ve her çalışma için en az iki düzeyli kontrol serumu kullanılacağı esas alınarak; gereken miktarda kontrol ve kalibratör, firma tarafından temin edilecektir. Kalibratör ve/veya kontrol eksikliği nedeniyle test çalışılamadığında; bu durum, arıza nedeni sayılacak ve 4-g maddesi uygulanacaktır.

14-Eğitim, kit aplikasyonu ve cihaz tamiratı sırasında harcanan kitler, cihazın rutin kullanımı sırasında, kullanıcı hatası dışında oluşan ve tutanaklarla tespit edilen kit kayıpları, internal ve eksternal kalite kontrol ve kalibrasyonlarda kullanılan kit miktarları, firma tarafından karşılanacaktır.

15-Kan alma tüplerinin, sonuçları olumsuz yönde etkilememesi için; yüklenici firma, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği tip/markada, aşağıda verilen özellik ve sayıda tüp ve iğne sağlamalıdır. Yüklenici firma bu tüplere uygun, yeterli sayıda tüp sehpası (rack) da temin etmelidir.

-Jel bazlı 8 mL (16x100 mm) hacimli 1.500.000 adet kan alma tüpü,

-Jel bazlı 5 mL (13x100 mm)  hacimli 500.000 adet kan alma tüpü,

-Glukoz tolerans testi için, fluorid/oksalat içeren 4 mL (13x75mm) hacimli 20.000 adet tüp,

-Jel bazlı10.000 adet ve kahve renkli 5.000 adet pediatrik tüp,

-Amonyak ve HbA1c testleri için, EDTA içeren 2 mL hacimli 50.000 adet tüp,

-10.000 adet eser element tüpü,

-Erişkin acil için 50.000 adet aspirasyon tekniği ile kan alma tüpü ve bu tüplerle uyumlu 50.000 adet luerlock adaptör temin edilmelidir.

-Yukarıda istenen tüplerle UYUMLU, 700.000 adet koruma kapaklı kan alma iğnesi ve bu iğnelerle UYUMLU 200.000 adet holder temin edilmelidir.

Yüklenici firmalar temin ettikleri kan alma tüplerinin doğru kullanımı ile ilgili laboratuvar sorumlusunun belirlediği sayıda, sürede ve yerde, hastane personeline eğitim verilmesini sağlayacaktır.

16-Cihazlarla birlikte beş adet 1–10 mL multipipet, üç adet 20–200 (L ve iki adet 100–1000 (L kapasiteli ayarlanabilir otomatik pipet, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği kalitede, yeni tarihli kalibrasyon sertifikası ile beraber verilecektir. İhale uzadığında, kalibrasyonlar yenilenecek; arıza durumunda pipetler yenilenecektir. Pipetlere uygun yeterli miktarda pipet uçları temin edilecektir. Bölümlere verilen pipet ve pipet uçları ihale bitiminde bölümlerde kalacaktır.

17-Serum ayırmada kullanılmak üzere, laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü özellik ve markada, hiç kullanılmamış, dört adet en az 48 tüp kapasiteli, masa üstü açılır rotor, soğutmalı santrifüj, laboratuvara kurulacaktır. Santrifüjleme sırasında denge sorunun giderilmesi için bir adet terazi temin edilecektir.

18-Analizörlerin saatteki test kapasitesi genellikle katalog bazında değerlendirildiğinden, rutin işlerin aksamaması için gerektiğinde yüklenici firma ek cihaz veya cihazları kurmayı taahhüt edecektir.

19-Yüklenici firma klinik kimya ve immünoassay kitlerinin muhazafa edilmesi için dış ortam koşullarına uygun ve laboratuvar ile bağlantılı; net 15 m2 alanına sahip, içte net yükseklik 2.5 m, sıcaklık göstergeli, panel kalınlıkları 12 cm ve tavan panelinin yağıştan etkilenmemesi için sundurma yapılan soğuk hava deposu kabini kurmalıdır. Ayrıca istekli firmalar aynı ölçülerde Merkezi Laboratuvar estetiğine uygun soğutma özelliği olmayan ilave bir deponun kurulmasını da sağlamalıdır.

20-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)/LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan) test sayısı esastır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler için, hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak hesaplanan testin hizmet puanına göre; ilgili Kısım’a ait test hizmet puanları toplanarak aylık olarak ilgili Kısım toplam hizmet puanı belirlenecektir. Bu toplam puan ihalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden faturalama yapılacaktır. Bu durum, tüm testler için geçerlidir. Aylık fatura sayımları her ayın son günü saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

21-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar sorumlusu teklif veren firmalardan yazılı olarak cihaz demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22-Yüklenici firma, Merkezi Laboratuvara gelen numune tüplerinin hızlı bir şekilde tasniflenebilmesi için tasarlanmış, “bir” adet “tüp tasnif sistemi” kurmalıdır. Laboratuvar sorumlusunun uygun bulacağı tüp tasnif sistemi, en az 12 çekmeceli (her çekmecede tüp kapasitesi 250 tüp), tüp hazne kapasitesi 800 tüp olmalıdır.

II-ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLER

İhale listesinde Kısım BİK-1, Kısım BİK-2 ve Kısım BİK-3 başlığı altında yer alan testler, piyasadaki mevcut klinik kimya, immünoassay/hormon analizörlerinin test paneli dikkate alınarak gruplandırılmıştır:

| Kısımlar | Test kodları |
| --- | --- |
| (Kısım BİK-1 | Sıra no: 1–121 |
| (Kısım BİK-2 | Sıra no: 1–12 |
| (Kısım BİK-3 | Sıra no: 1 |

Firmalar, bu gruplamalarda yer alan tüm testleri kapsayacak şekilde teklif vermelidir. Kısım 1 testleri için; firmaların teklif edecekleri sistemlerde, klinik kimya ve immunoassay analizörler, entegre sisteme uygun olmalıdır. Firmalar, Kısım BİK-1, Kısım BİK-2 veya Kısım BİK-3 testleri için, ayrı ayrı ya da hepsine birden teklif verebilir. Bu kısımların içinde yer alan kalemlere ayrı ayrı teklif verilemeyecektir. Teklif veren firmalar, önerdiği cihaz panelinde olmayan testler için, dış lab teklif edebilir. Dış lab teklifinde bulunulan testlerin, cihazın panelinde bulunmadığı, teklif veren firma(lar) tarafından belgelenmelidir.

Kısım BİK-1  (Sıra no: 1–44)

RUTİN BİYOKİMYA ve ACİL LABORATUVARI TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Biyokimya Birimine toplam test hızı, ISE hariç, en az 5400 fotometrik test/saat olan, aynı özellikte, aynı marka ve aynı kiti kullanan en az üç, en fazla altı adet otoanalizör önerilmelidir. Gerektiğinde, bu sistemlere başka modüller eklenebilmelidir. Modüler Biyokimya ve immünoassay cihazlarının panelinde yer almayan testler için ISE hariç, sırasıyla en az 800 test/saat ve en az 400 test/saat özelliğinde cihazlar kurulmalıdır.

2-Acil biyokimya otoanalizörünün toplam hızı, ISE hariç, en az 500 fotometrik test/saat olmalıdır.

3-Cihazlar; örneğin yerleştirilmesinden sonuçların alınmasına kadar olan tüm işlemleri, kullanıcının müdahalesini gerektirmeden, otomatik olarak yapmalıdır. Sistem, "Random Access" (çoktan rastgele seçimli) olarak analiz yapmalı; her örnek ve reaktif, bağımsız olarak pipetlenmelidir.

4-Sistem, “endpoint, kinetik, türbidimetrik, immünotürbidimetrik, tek/çok nokta kalibrasyon” yöntemlerinin hepsini, bir yazılıma gerek olmadan çalışabilme olanağı sağlamalıdır.

5-Otoanalizör sistemlerinde, acil örnek yüklenerek acil çalışma yapılabilmelidir. Rutin çalışmaya müdahale edilmeksizin, sisteme acil örnek yerleştirilebilmeli ve öncelikli çalışması sağlanmalıdır.

6-Otoanalizör sisteminde, programlama ve işlemler için verilen tüm komutlar, bir klavye ve ekran ile sağlanmalı; sistemle ilgili tüm mesajlar ve yapılan tüm çalışmalar, ekran üzerinden kullanıcıya bildirilmeli ve ekranda görülen tüm mesajlar, sistemin yazıcısı ile rapor halinde alınabilmelidir. Cihazın tüm program verileri ve tüm analiz sonuçları, ekrandan izlenebilmelidir.

7-Sistemde, önerilen kitlerin hangi cihazlarda çalışılacağı belirtilmelidir.

8-Cihazlar; serum, plazma, idrar, hemolizat, BOS ve diğer vücut sıvısı örnekleri ile çalışabilmelidir. Örneklerin cihaza verilmeden önce herhangi bir dilüsyon veya ön işleme tabi tutulmasına gerek olmamalıdır. HDL- ve LDL-kolesterol (Sıra no: 4 ve 5), çöktürmesiz yöntemlerle çalışılmalıdır.

9-Konsantrasyonu yüksek numuneler, gerektiğinde cihazlarda otomatik olarak seyreltilebilmelidir.

10-Örnekler için barkod okuma özelliği olmalı; cihazlara sürekli olarak örnek yüklenebilmesi için cihazlarda otomatik örnek yükleyici (Rack sistemi) bulunmalıdır. Otoanalizör sistemi, analiz süresince cihazın durdurulmasına gerek kalmadan hasta programlanmasına ve yüklenmesine devam etmelidir.

11-Cihazların reaktif ünitesi, soğutuculu olmalıdır.

12-Reaktifler barkodlu olmalı ve barkod okutulduğunda reaktifle ilgili özellikler değerlendirilmelidir.

13-Reaktif tepsisinde bulunan reaktiflerden çalışılabilecek test sayısı, ekranda gösterilmeli; sistem, reaktif azaldığında uyarı vermelidir.

14-Cihaz, kalibrasyon eğrilerini otomatik çizebilmeli ve kalibrasyona ait tüm veriler kalibrasyon sayfasında saklanmalıdır.

15-Cihazın kendi iç kalite kontrol programları (individual QC, cumulative QC) olmalı ve kalite kontrol sonuçlarını hafızasında saklamalı; istenildiğinde yazılı liste ve grafik olarak sonuçlar alınabilmelidir.

16-Otoanalizör sistemi, kendiliğinden veya yanlış kullanımdan meydana gelebilecek hatalar için, kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarmalıdır.

17-Yüklenici firma; preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerin değerlendirilmesini ve otomatik onay işlemini(istenen algoritmalar doğrultusunda)gerçekleştirecek bir ara yazılım programını kurmalıdır. Bu ara yazılım LBS ile uyumlu olmalıdır. Bu konu ile ilgili yazılı dokümanları (CLSI–Auto 10-A, C56) temin etmelidir.

18-Rutin Biyokimya ve acil cihazlarında fiyat dışı unsur kullanılacaktır.

RUTİN BİYOKİMYA ve ACİL LAB TESTLERİ İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR RAPORU

4734 sayılı KİK kanununun 40. Maddesi ve resmi gazetenin 27996 sayılı mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre fiyat dışı unsur uygulaması yapılacaktır.

Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla, Tablo 1’de verilen üstün teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır. Cihazlarda mevcut olan bu özellikler firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Tablo 1: Fiyat Dışı Unsur Olarak Değerlendirilecek Teknik Özellikler

| No | ÖZELLİKLER | Nispi Ağırlık |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cihazda parametreye özgü serum indeks programının bulunması ve bu özelliğin otomatik onay programında kullanılması | % 1 |
| 2 | Rutin biyokimya ve hormon cihazlarında manuel hataları ortadan kaldırmak için, güncel kalibratör ve kontrol lot değerlerinin elektronik ortamdan sisteme yüklenebilmesi. | % 1 |
| 3 | Kullanıcılara numunelerin laboratuvara kabulünden sonuç çıkana kadar hangi ünitede olduğunu göstermesi, tanımlanmış sonuç çıkış süresini aşması ve sürenin aşılmasına yaklaşılması halinde kullanıcıyı uyarma özelliğine sahip olması, sistem sonuç süresinin (Turn-Around Time; TAT) anlık takibinin yapılmasını sağlayan sistemlere sahip olması | %1 |
| 4 | Saatteki santrifüj hızı en az 900 olan bulk modüllü, ve kapak açma özelliği olan bir off-line preanalitik sistemi sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kurulabilmesi | %4 |
| 5 | İnternal kalite sonuçlarının değerlendirileceği bir yazılım programı (Ör: Westgard danışman programı gibi) sağlanmalıdır. | %1 |

Fiyat Dışı Unsurun Gerekçesi

- Hemoliz, ikter ve lipemi gibi numuneye özgü interferansların test sonuçlarına hangi düzeyde etki ettiğini yansıtacaktır.

- Bu özellik sayesinde manuel işleme dayalı hatalar azaltılmış olacaktır.

- Hasta sonuç çıkış hedeflerinin değerlendirilmesini sağlayacak ve sonuçların gecikmesini önleyecektir.

- Hasta kabulünün otomatik yapılması ve santrifüj işleminin daha hızlı ve kaliteli yapılması ve sonuçların erken çıkmasına katkı yapması ve tüp kapaklarını otomatik açtığı için çalışanın güvenliğini sağlamada önemli bir avantajdır.

- Kontrol sonuçlarının doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi sağlar.

Yukarıda belirtilen teknik üstünlük, puanlama sistemi ile fiyata direkt olarak yansıtılacak ve satın alma komisyonu düzeltilmiş fiyatları hesaplayarak kararını verecektir. Değerlendirme firmaların vermiş olduğu toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Düzenlemede uygulanacak fiyat dışı unsurun hesaplanma şekli; belirtilen nispi ağırlığın bir (1) tam sayısından çıkartılarak teklif edilen rakamla çarpılması şeklinde olacaktır. (Örneğin %2 nispi ağırlığı karşılayan firma için, çarpım katsayısı: 1.0(0.02=0.98 olacaktır).

Örnek:

A firmasının teklif ettiği tek parça cihaz, 1.000.000 TL ve

B firmasının teklif ettiği birleşik veya modüler cihaz,1.020.000 TL olduğunda;

A firmasının teklifi: 1.000,000 x 1=1.000.000 TL ve

B firmasının teklifi: 1.020,000 x 0.98= 999,600 TL olacak ve B firmasının teklifi

(1.020,000 TL), ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

Kısım BİK-1 (Sıra no: 45–121); Kısım BİK-2 (Sıra no: 1–12)

İMMÜNOKİMYA CİHAZLARINDA ÇALIŞILAN TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Rutin immünokimya otoanalizörlerinin toplam test hızı, en az 1350 test/saat olacak şekilde; en az altı, en çok dokuz adet otoanalizör ya da modüler sistem önerilmelidir. Teklif edilecek cihazların üç adedi Seroloji Laboratuvarında kurulacaktır. Bu laboratuvara kurulan cihazlar, rutin işlemlerin gün sonunda tamamlanmasını sağlamaz ise; Seroloji Lab’a bir adet daha cihaz kurulması istenebilir.

2-Acil immünokimya otoanalizörü için, rutin immünokimya otoanalizörlerin orijinal kitini kullanan en az 150 test hızında bir adet biyokimya otoanalizörü ile modüler ya da entegre (aynı numune tüpünden, hem hormon hem de acil immünokimya testlerini çalışabilecek, tek numune girişi ve çıkışı, tek kontrol merkezi özelliği bulunan) bir sistem önerilmelidir.

3-İmmünokimya sistemleri, kemiluminesans/elektrokemilüminesans yöntemi ile ölçüm yapmalıdır.

4-Sistem, gerektiğinde başka modüllerin eklenmesine uygun olmalıdır.

5-Sistem, tam otomatik, "Random Access" olmalıdır.

6-Sisteme sürekli olarak örnek yüklenebilmelidir.

7-Aynı anda çalışılabilen parametre sayısı ve ilk sonucun çıkma süresi tekliflerde belirtilmelidir. Testlerin inkübasyon süresi en çok 20 dakika olmalı; kardiyak testler için ilk sonucun çıkma süresi 30 dakikayı geçmemelidir.

8-Acil immünokimya cihazı arızalandığında; acil testlerin laboratuvardaki diğer immünokimya cihazlarında iki saat içinde çalışılacağı garanti edilmelidir.

9-Cihazlara acil örnek yüklenerek acil çalışma yapılabilmelidir. Rutin çalışma sırasında acil numune geldiğinde, rutin çalışmaya müdahale edilmeksizin, sisteme acil örnek yerleştirilebilmeli ve önce çalışılması sağlanmalıdır.

10-Sistemde, önerilen kitlerin hangi cihazlarda çalışılacağı belirtilmelidir.

11-Örnek ve reaktif kontaminasyonunun minimuma indirildiği sistemler önerilmelidir.

12-Örnekler için barkod okuma özelliği olmalıdır.

13-Cihaz üzerinde reaktifler için soğutucu bölüm olmalıdır.

14-Reaktifler barkodlu olmalı ve barkod okutulduğunda reaktifle ilgili özellikler değerlendirilmelidir.

15-Reaktif tepsisinde bulunan reaktiflerden çalışılabilecek test sayısı ekranda gösterilmeli; sistem, reaktif azaldığında uyarı vermelidir.

16-Konsantrasyonu yüksek çıkan numuneler, gerektiğinde cihazlarda otomatik seyreltilebilmelidir.

17-Kalibrasyon stabilitesi uzun olmalıdır.

18-Sistemin kendi iç kalite kontrol programları (individual QC, cumulative QC) olmalı ve kalite kontrol sonuçlarını hafızasında saklamalı; istenildiğinde yazılı liste ve grafik olarak sonuçlar alınabilmelidir.

19-Beta-hCG veya total hCG testi için, dilüsyonsuz okuma limiti, en az 1.000 mIU/mL ve üzeri olmalıdır.

20-Yüklenici firma, serum (Sıra no: 61)’un yanı sıra, tükürük (400 test) ve idrar (500 test; Sıra no: 62) örneklerinde de kortizol testinin ölçülebilmesini (akredite dış lab veya uygun bir cihaz kurulması gibi) sağlamakla yükümlüdür.

21-Kısım BİK-2 (Sıra no: 1–12) için; kemilüminesans veya elektrokemilüminesans yöntemi ile çalışan, "Random Access", stat özellikleri olan en az 150 test/saat çalışma kapasitesinde, kit ve cihaz aynı marka olmak üzere teklif verebilirler. Kendi test menüsündeki en fazla üç eksik testi bulunan firmalar, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği bir dış lab’da bu testlerin çalışılmasını sağlamalıdırlar.

22-Kısım BİK-2 (Sıra no: 1–12) için teklif veren firmalar, mesai günlerinde (Pazartesi (Cuma), her sabah en geç saat 10.00’da, testlerin kalibrasyon ve kontrolleri yapılmış ve hasta örneklerini yüklemeye hazır hale getirilmiş olarak, cihazı laboratuvar personeline teslim edecek şekilde bir düzen kurmakla yükümlüdürler. Bu uygulamadan sorumlu elemanın, sürekli cihaz başında bulunması gerekmemektedir.

23-Down Paneli (üçlü test) için kullanılacak beta-hCG veya total hCG testi için, hasta sonuçlarında sayısal değer elde edilinceye kadar yapılan dilüsyonlar, firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

24-Down Paneli (ikili, üçlü ve dörtlü test) için risk hesaplama programı, firma tarafından ücretsiz verilmelidir. Tarama programı ile ilgili kullanım kılavuzu, ihale dosyasında bulunmalıdır.

Prenatal Tarama Programında Bulunması Gereken Özellikler

1-Trizomi 21, Trizomi 18 ve nöral tüp defekti (NTD) riskini hesaplayan bir program olmalıdır.

2-Aynı program, hem 1. trimester ve hem de 2. trimesterde sonuç verebilmelidir.

3-Gebelik yaşının hesaplanmasında ultrason bilgileri, son adet tarihi gibi parametreleri kullanabilmeli ve seçilen parametreye göre, gebelik yaşı ve riskini hesaplayabilmelidir.

4-İkiz gebelik ve IVF (in vitro fertilizasyon) gebeliklerde de risk hesaplayabilmelidir.

5-Fetüsün ense kalınlığı (nuchal translucency; NT) ölçümü yapılmışsa; 1.trimester+NT; 2.trimester+NT veya 1.trimester+2. trimester+NT kombinasyonlarına göre de risk hesaplaması yapabilmelidir.

6-Sonuçlar, grafik ve değişik formatlarda raporlanabilmeli ve hastane logosu rapora basılabilmelidir.

7-Program üzerinde bulunan risk hesaplama protokollerinden istenilen herhangi biri seçilebilmelidir.

8-Program kullanıldığı sürece, laboratuvar otomatik olarak biriken hasta verileri üzerinden kendi medyan değerlerini oluşturabilmeli ve kendi medyan değerini kullanabilmelidir.

9-Program Türkçe/orijinal dili olarak yüklenmeli ve Türkçe/İngilizce/orijinal dili olarak rapor alınmalıdır.

10-Sigara kullanımı, ırk ve diyabet gibi risk üzerinde etkili faktörler de programda yer almalı ve buna göre düzeltilen MoM (multiples of median; ortalamanın katları) değerleri ile risk hesaplaması yapılmalıdır.

11-Program kullanımı sırasında, tek hasta için tüm veriler ekrana girilebilmeli ve bunlara göre hesaplanan çeşitli riskler, ekranda kullanıcıya yansımalıdır.

12-MoM değerleri ve test birimleri ile ilgili değişiklikler, kullanıcı tarafından yapılabilmelidir.

13- Program kullanımında, girilen hasta kaydı ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.

14- Program Windows tabanı altında çalışmalıdır.

Kısım BİK-1 (Sıra no: 83–96)

İmmünoassay Cihazlarında Çalışılacak Serolojik Testler için Teknik Şartname

1-Firmalar, makro ELISA sistemleri için teklif vereceklerdir.

2-Kullanılan kitler, T.C. Sağlık Bakanlığı Tebliğ No: 2005/1’e uygun olmalıdır. Kitlerin 98/79 CE In vitro Directive doğrultusunda CE belgesi olmalıdır.

3-Testin çalışılması için gerekli solüsyonlar, kitin içinde olmalıdır. Tüm reaktifler kullanıma hazır olmalı, herhangi bir ön hazırlık gerektirmemelidir. Sıvılar açıldıktan sonra, testin son kullanma tarihine kadar kullanılabilmelidir.

4-Kitler dışında çalışma için gerekli sarf malzemeleri, firma tarafından test miktarına yeterli olacak şekilde ücretsiz verilmelidir.

5-Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay veya daha uzun olmalıdır. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti (en az 4 parti halinde) teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 2 ay önce firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca standart, pozitif- ve negatif-kontroller ücretsiz karşılanacaktır.

6-IgG testlerinin sonuçları, kantitatif olarak verilmelidir. Anti HBs sonuçları 10 IU/mL ve/veya üzerini kantitatif olarak saptayabilmelidir.

7-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar sorumlusu teklif veren firmalardan yazılı olarak cihaz demonstrasyon talebinde bulunabilir. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 21”e bakılmalıdır.

8-HBs Ag kiti, subtip ve mutant suşları tespit edebilmelidir. Bu durum, en az bir adet uluslararası orijinal bilimsel yayınla veya üretici firmanın taahhütnamesi ile ispat edilmelidir.

9-HBsAg kitinin hepatit B yüzey antijenini alt saptama sınırı, 0.5 ng/mL olmalı ve daha alt sınırları da saptayabilmelidir.

10-Hepatit B virüsü için çalışılan IgM, IgG antikorları ve antijenleri saptayan ELISA kitleri (HBs Ag, HBe Ag, Anti HBc, Anti HBc IgM, Anti HBe, Anti HBs), aynı marka olmalıdır.

11-Anti HIV kiti en az 4. jenerasyon olmalı, HIV antikor ve antijenlerini tespit edebilmeli, HIV–1, HIV–2, subtip O antijenlerine karşı spesifik antikorları saptayabilmeli ve p24 antijenini gösterebilmelidir. (Anti HIV 1-2/0 veya combo olmalıdır.)

12-Anti HCV kiti, Hepatit C virüs antikorunu saptayabilecek en az 3. veya 4.jenerasyon olmalıdır.

13-İhalede Kısım BİK-1 (Sıra no: 83–96): Hepatit B, Hepatit A serolojik göstergeleri, Anti HIV, Anti HCV testleri ve Anti CMV IgG kantitatif, Anti CMV IgM, Anti Rubella IgG, Anti Rubella IgM kantitatif (ELISA) testlerini kazanan firmalar, laboratuvar yönetiminin uygun bulduğu, uluslararası kabul görmüş bir eksternal kalite kontrol programına, ihale dönemi boyunca, ücretsiz üyelik sağlamakla yükümlüdürler. Cihaz(lar)ın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik belgesi sunulmalıdır.

14-Yüklenici firma, ihale süresince Anti HCV doğrulama testi (RIBA testi; HCV’nin C1,C2, NS3, NS4 ve NS5 antijenlerini içeren) ile Anti HIV doğrulama testini (RIBA testi; HIV–1 için gp120, gp41, p31, p24, p17 ve HIV-2’ye özgül antijenleri içeren) ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür.

15-Yüklenici firma tarafından, gerektiğinde özellik arz eden serum örnekleri için, kalite kontrol testinin yapılması sağlanmalıdır. Şüpheli örnekler, laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı başka bir merkezde ve farklı sistemde, en geç bir gün içinde sonuçlandırılacak şekilde çalıştırılmalıdır.

16-Yüklenici firma, Seroloji Laboratuvarına saf su cihazı kurmalı ve sarf malzemesini temin edip periyodik bakımını yapmalı; cihazın düzgün çalışmadığı durumlarda saf su teminini sağlamalıdır.

17-Yüklenici firma, Seroloji Laboratuvarına 48 tüp kapasiteli masa üstü santrifüjü ücretsiz sağlamalıdır.

18-Yüklenici firma, iki adet (100-1000 μL) otomatik pipeti ücretsiz temin etmelidir. İhale bitiminde pipetler geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

19-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

Kısım BİK-3 (Sıra no:1; İnhibin A)

Teklif veren firma, testin çalışabilmesi için gerekli her türlü alt yapıyı(okuyucu, yıkayıcı, yazıcı) sağlamak zorundadır. Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

Alternatif olarak daha ekonomik bir teklif olması durumunda, bu testler bir dış lab’da çalıştırılabilir.

Kısım BİK-4 (Sıra no: 1–13)

İLAÇ DÜZEYİ TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Teklif edilecek cihaz, fluoresan polarizasyon immunoassay (FPIA), mikropartikül enzim immunoassay (MEIA), enzyme multiplied immunoassay (EMIT), cloned enzyme donor immunoassay (CEDIA) veya kemiluminesans (CL) teknoloji ile çalışmalıdır.

2-Teklif veren firmalar, mevcut olan en gelişmiş sistemlerini laboratuvara kurmak zorundadır. Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

3-Cihaz, acil moduna sahip olup, “Random Access” olarak çalışmalıdır.

4-Cihaz üzerindeki kit dayanıklılığı (on board stability) uzun olan ve az test içeren ambalajlara sahip olan teklifler, özellikle değerlendirilecektir.

5-Siklosporin, takrolimus gibi tam kan örneklerinde çalışılan testler için gerekli mikrosantrifüj (eppendorf tüplere uygun), vorteks gibi ek cihazlar ve çalışmalar için gerekli otomatik multipipetler, pipet ucu ve eppendorf tüpler ve diğer sarf malzemeler ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanacaktır.

6-Panelinde “metotreksat” bulunmayan cihazlar için verilecek tekliflerde; yüklenici firma, metotreksat testinin çalışılmasını (ÖR: uygun kit temini yoluyla) da sağlamalıdır. Metotreksat için teklif edilecek kit, 0.1 µmol/L altındaki değerleri de ölçmelidir.

7-Siklosporin ve takrolimus için, laboratuvar sorumlusunun belirteceği marka ve hacimlerde, 20.000 adet vakumlu EDTA’lı tüp bedelsiz karşılanacaktır. İhalenin uzaması durumunda da, çalışılan test sayısı kadar EDTA’lı tüp temin edilecektir.

8-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

9-Sıra no 13’de yer alan Everolimus testi için, panelinde olmayan cihazlarda, dış lab seçeneği de sunulabilir.

Kısım BİK-5 (Sıra no: 1)

KAN GAZI TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Hastanenin farklı birimlerinde kullanılmak üzere, sekiz (8) adet kan gazı cihazı, hastane yönetiminin belirleyeceği yerlere kurulacaktır.

1-Aynı marka olması gereken cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

2-Cihaz, arteriyel, venöz veya kapiller tam kanda; pH, PCO2, PO2 parametrelerini ölçmeli ve HCO3-, O2 SAT, O2,CT, CT CO2, Be (B), BE (ect) parametrelerini hesaplayabilmelidir.

3-Cihaz, normal mod’ta 200 (L ya da daha az kan örneği ile tüm parametreleri çalışabilmeli;  Örnek verilirken olası kullanıcı hatalarına karşı, cihazda detektör sistemi olmalı, kalibrasyonunu otomatik olarak yapmalıdır.

4-Cihazın ölçüm odacığı, pıhtı ve hava kabarcığı gibi sorunları gösterecek şekilde, şeffaf olmalıdır.

5-Cihazın kullanımı kolay olup, kullanıcıyı bilgilendirmeli ve tüm işlevleri ekranda göstermelidir.

6-Hasta raporlarının alınacağı dâhili bir yazıcıya sahip olmalıdır.

7-Cihazın, kapiller enjektör veya tüpten kan alabilecek probu olmalı; adaptöre gereksinim duyulmamalıdır.

8-İstenen sekiz cihazın beş (5) tanesinde, standart kan gazı parametrelerine ek olarak, laktik asit, iyonize kalsiyum sonucu da verebilmelidir. Ayrıca cihazların üç tanesi karboksihemoglobin ölçme özelliğine de sahip olmalıdır. Co-oximetre ünitesinin interferansını elimine etmek için, ultrasonik hemolizasyon yaparak veya hemolizasyon işlemi olmaksızın, tam kanda spektrofometrik olarak ölçüm yapılabilmelidir.

9-Kurulacak tüm cihazların hastane otomasyon sistemine bağlanması istenecektir. Cihazın otomasyon sistemine bağlanması ve çalışır hale getirilmesinden yüklenici firma sorumludur. Cihazlar, harici barkod okuma düzeneğine (harici barkod okuyucusu bulunmalı) sahip olmalıdır.

10-Laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği iki (2) cihazda, otomatik internal kontrol fonksiyonu olmalıdır. Bu 2 cihazda günde en az bir kez “düşük, yüksek ve normal” değerleri içeren toplam üç düzey kontrol çalışılmalı ve sonuçlar otomatik olarak LBS’ye aktarılmalıdır.

11-Yüklenici firma, tüm cihazların 24 saat aralıksız bakımı ile ilgilenecek teknik servis sağlamalıdır. Bu işle ilgilenecek personel, eğitimli olmalı ve 24 saat hizmet vermelidir.

12-Kurulacak cihazlara uygun 100.000 adet kapiller tüp laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü marka ve özellikte temin edilmelidir.

13-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Cihaz sayacından aylık olarak okunan test sayısı esastır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler için, hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

Kısım BİK-6 (Sıra no: 1)

TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ VE KİTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Merkezi Laboratuvar Biyokimya Birimine, aşağıda teknik şartnamesi verilen, iki adet tam otomatik idrar analizörü kurulacaktır. Her iki cihaz da aynı marka ve model olmalıdır.

2-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

3-Önerilecek sistem idrarın biyokimyasal ve mikroskobik analizini aynı idrar numunesi üzerinden ve eş zamanlı olarak tam otomatik şekilde yapabilmelidir.

4-Otomatik biyokimyasal analizde; glukoz, protein, bilirubin, keton, nitrit, ürobilinojen, kan, lökosit, pH, spesifik gravite ve askorbik asit olmak üzere, en az 10 parametreyi incelemelidir. Askorbik asit içermeyen idrar stribi, askorbik asit interferansını önleyecek bir özelliğe sahip olmalı ve bunu da prospektüsü ile belgelemelidir.

5-Mikroskobik analizde idrarın şekilli elemanlarından; lökosit, eritrosit, kristal, epitel hücreler ve silendir çeşitleri, maya, mukus ve bakteri gibi yapılar, görüntülü olarak analiz edilebilmelidir.

6-Analizör,  5.0 mL’den az idrar örneği ile çalışabilmelidir.

7-Teklif edilen cihaz, halen üretimde olup teklif edilen striple tam uyumlu olmalıdır. Tüm reaktifler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, lot numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.

8-Cihazdan hasta ve test bazında istatistiki bilgiler alınabilmelidir.

9-Cihazın test kapasitesi, fiziksel-kimyasal analiz için, en az 200 test/saat olmalı; bu hız kapasitesi mikroskobik analiz için, en az 70 test/saat olmalıdır.

10-Cihaz idrar numunesini strip üzerine pipetlemeli ve spesifik graviteyi refraktometre ile ölçebilmelidir.

11-Yüklenici firma; günlük kalite kontrolü için, yıl boyunca laboratuvara yeterli miktarda normal-anormal kontrol idrarları temin etmelidir.

12-Firma, kurumumuza laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı bir yıllık dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; örnek sonuçlarını göndermeyi takiben, sonuçların ve dönem sonu değerlendirme raporlarının teminini gerçekleştirmelidir

13-Sisteme aynı anda 50 numune yüklenebilmeli ve sürekli yükleme yapılabilmelidir. İdrar örnekleri, santrifüj gibi herhangi bir ön işlemden geçirilmeden analizöre yüklenebilmelidir.

14-Analizörün acil modu olmalıdır.

15-Cihazların LBS bağlantısı için bilgisayar gerekli ise; özellikleri Genel yükümlülükler Madde 3-f’de belirtilen iki adet bilgisayar, İdrar Laboratuvarına ücretsiz temin edilecektir. Bu bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır. Bu bilgisayarlardan birisi hasta bilgilerinin girişini ve sonuçların rapor olarak basılmasını sağlayacak özel bir programa sahip olmalı ve hasta sonuçlarının elektronik ortamda arşivlenebilmesi için CD yazıcıya sahip olmalıdır. Ayrıca bir adet hızlı lazer yazıcı da verilmelidir.

16-Cihazın, “hastane otomasyon sistemine” uyumu firma tarafından sağlanacaktır. Cihazlar çalışmaya başladığında, sözü edilen uyum işlemleri de tamamlanmış olmalıdır.

17-İhaleyi kazanan firma, arıza, bakım gibi durumlarda, rutin işlerin aksamaması için bir adet strip okuyucu cihazı yedek olarak verecektir.

18-Cihazların kurulacağı laboratuvar, yüklenici firma tarafından cihazların çalışabileceği uygun koşullara getirilecektir. Cihazların çalışabilmesi için gerekli su sistemi, kesintisiz güç kaynağı ve çalışma ortamının soğutulması gibi hizmetler, firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

19-İstekli firma, bu ihale ile alınan malzemelerin ihale bitimine kadar laboratuvarda kalmasını ve bu süre içinde oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis ve yedek parça vermeyi taahhüt etmelidir.

20-Yüklenici firma, cihazı kullanacak personele gerekli eğitimi verecek ve eğitim sırasında kullanılan kit ve malzemeler, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

21-Test sayıları, hastaya verilecek hizmet baz alınarak hesaplanacağından, tüm testler için sarf malzeme miktarının belirlenmesi, rapor edilen test sayısına göre hesaplanacaktır. Hastane otomasyon sisteminden çıkan test sayısı, alınmış olan test sayısından eksik çıktığı takdirde; yüklenici firma eksik test sayısını verecektir. Bu durum, % 20 ve doğrudan alımlar için de geçerli olacaktır.

22-Teslim edilecek kitler, teslim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. Kitler, son kullanma tarihinden 2 ay önce bildirilmek koşuluyla, uzun miyadlı olanlarla değiştirilmelidir.

23-Cihazlarda herhangi bir arıza meydana geldiği takdirde; arıza bildirimini takiben, en geç iki saatte müdahale edilecek ve sorun en geç 48 saat içerisinde çözülecektir.

24-Cihazların aylık, altı aylık ve yıllık bakımlarının zamanında yapılması zorunludur. Teknik servis, hem rutin bakım ve hem de arızaya müdahale durumlarında mutlaka teknik servis raporu tutmalı ve laboratuvar sorumlusuna onaylatmalıdır.

25-Dijital görüntüleme yöntemi ile çalışan cihazlarda, küvetler tek kullanımlık olmalıdır.

26-Santrifujleyerek idrar analizi yapan cihazlarda, şekilli elemanların tanısında boyar madde kullanılmamalıdır.

27-Kurulacak cihazların hem kimyasal ve hem de mikroskobik analiz için, kalibratörü olmalıdır.

28-Kurulacak strip ve mikroskopi cihazları, aynı marka olmalı ve gerektiğinde bu cihazlar ayrı ayrı da çalışabilmelidir.

29-Cihazların kontrol sonuçlarını arşivleyebilmesi için, kurulacak bilgisayar bir CD yazıcıya sahip olmalı ve cihazlar kontrol sonuçlarına ait Lewy-Jenings grafiklerini çizebilmelidir.

30-Flow-sitometri yöntemi ile çalışan cihazlar dikey akış sırasında numunenin flow-cell yüzeyi ile temasını önleyecek özel solüsyonlar (lamine, sheath) kullanmalıdır. Kullanılan bu solusyonların TİTUBB kaydı olmalı ve insertlerinde kullanım amacı belirtilmelidir.

31-Spesifik gravite sonuçlarının manuel değerlendirilmesi için, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği iki adet manuel refraktometre sağlanmalıdır.

32-Çalışan personelin güvenliği için iki adet idrar tüp kapağı açma cihazı verilmelidir.

33-Yüklenici firma, acil ve yoğun bakım ünitelerinden idrar örneğinin laboratuvara hızlı transferi için, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği markada 50.000 adet vakumlu idrar kabı ve 100.000 adet vakumlu idrar tüpünü temin etmelidir.

34-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

Tercih Nedeni Olabilecek Özellikler (fiyatların eşitliği durumunda):

1-Cihazların kullanılmamış olması,

2-Cihazların test hızının, istenilen düzeyin üzerinde olması,

3-Cihazların model ve yazılımının daha ileri düzeyde olması,

4-Striplerde istenilenden daha çok parametre bulunması ve mikroskobik analiz özelliklerinin, daha kolay ve pratik olarak değerlendirilebilmesi.

TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZÖRÜ VE KİTİ İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR RAPORU

4734 sayılı KİK kanununun 40. maddesi ve resmi gazetenin 27996 sayılı mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre; fiyat dışı unsur uygulaması yapılacaktır.

Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla, Tablo 2’de verilen teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır. Cihazlarda mevcut olan bu özellikler, firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Tablo 2: Fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecek teknik özellikler

| No | Özellikler: | Nispi Ağırlık |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskobik değerlendirmede, idrar sedimenti bileşenlerini, aynı mikroskop sahası içinde gösterebilmesi. Gerekçe: Değerlendirmeyi kolaylaştırır ve sonucu hızlandırır. | % 1 |

Kısım 7 (Sıra no: 1)

DIŞKIDA GİZLİ KAN KASET ARAMA KİTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Test tek kullanımlık kaset tipi olmalıdır

2-İnsan hemoglobinine (HbA) spesifik olmalı ve monoklonal antikorlar kullanılmalıdır.

3-Testin miyadı en az bir yıl olmalıdır.

4-Testin doğruluğu çapraz reaksiyona neden olan maddelerden etkilenmemelidir.

5-Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen sıcaklık aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalı ve her biri ayrı ayrı alüminyum ile ambalajlanmış olmalıdır.

6-Test kiti insan gaita numunesinde kalitatif, sadece insana spesifik kan hemoglobinini immunokromatografik yöntemle saptamalıdır.

7-Testin analitik hassasiyeti 10 ng/mL olmalıdır.

8-Test sonuçları 5-10 dakika içinde alınmalıdır.

9-Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak gözle okunabilmelidir.

10-Testkaseti üzerinde hangi testi çalıştığı belli olmalıdır.

11-Her test için numune alma ve numune çözdürme tüpü olmalıdır. Yüklenici firma kayıplara karşı test sayısının %10 fazlası kadar numune alma tüpü vermelidir.

12-Her kit kutusu pozitif kontrol içermelidir.

13-Testlerin çalışılması için her kutuda kaset sayısı kadar tampon çözelti içeren ekstraksiyon tüpleri olmalıdır.

14-Teklif veren firmaların en az 25 adet numuneyi Biyokimya Birimine teslim etmeleri gerekir.

15-Teklif ile birlikte referans listesi verilmelidir.

Kısım BİK-8 (Sıra no: 1; İdrar sitrat-oksalat)

1-İdrarda sitrat ve oksalat ölçümü için gerekli her türlü analiz düzeneği, multipipetler, eppendorf tüp, internal kontrol ve varsa, eksternal kontrol numunesi sağlanmalıdır.

2-Test sayısının hesaplanmasında, prospektüsteki sayı dikkate alınacaktır.

3-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

Kısım BİK-9 (Sıra no: 1; Eritrosit enzim tayini)

Bu grup içinde yer alan testler, ek bir cihaza gerek olmaksızın, Kısım BİK-1 için teklif edilecek cihazlarda çalışılacaktır. Kısım BİK-1 için verilen tüm koşullar, Kısım BİK-9 için de geçerli olacaktır. Teklif edilecek cihazın panelinde yer almayan testler, dış lab üzerinden çalışılacaktır.

1-Antikoagülanlı tam kanda biyokimya cihazı ile eritrositlerde glukoz-6-fofat dehidrogenaz (G6PD) ve pirüvat kinaz enzimlerinin aktivitesi tayin edilebilmelidir.

2-G6PD ve pirüvat kinaz enzimleri için, en az 2 seviye iç kalite kontrolü çalışılabilmelidir.

3-Kitin içeriğinde bulunmayan, ancak testin çalışılmasında, kalite kontrollerinde ve analiz öncesi ya da analiz esnasında kullanılan kalibratör, hemolizat reaktifi ve diğer her türlü sarf malzemeleri bedelsiz olarak temin edilmelidir.

4-Bu testlere teklif veren firmalar biyokimya laboratuvarında kurulu bulunan analizörlere uygun aplikasyonları bulunmalıdır.

5-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. Detaylı bilgi için “I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-Madde 20”ye bakılmalıdır.

Kısım BİK-10 (Sıra no: 1; 25-OH D3 vitamini)

Bu grup içinde yer alan test, ek bir cihaza gerek olmaksızın Kısım BİK-1 (Sıra no: 45-121) için teklif edilecek cihazlarda çalışılacaktır. Kısım BİK-1 için verilen tüm koşullar, Kısım BİK-10 için de geçerli olacaktır.

II-BİYOKİMYA − HEMATOLOJİ LABORATUVARLARI (ortak)

1-Bu teknik şartname, Genel Yükümlülükler ve kısım teknik şartnamelerinden oluşmaktadır.

2-Teklif veren firmalar, genel yükümlülükleri ve kısım teknik şartnamelerini aynen kabul ederler.

3-Teklif veren firmalar, genel ve kısım teknik şartnamelerine bire bir cevap vermek zorundadırlar.

İsteklilerin verdikleri cevaplarla, sistemlerin/cihazların orijinal dokümanları/katalogları/kurumsal web sayfası bilgileri karşılaştırıldığında gözlenebilecek herhangi bir farklılık halinde; orijinal doküman, katalog, kurumsal web sayfası bilgileri “doğru” kabul edilecektir. Hatalı bilgi beyan eden firmalar ihale dışı kalacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

4-Teklif edilen kit ve cihazları Türkiye’de kullanan yerler ve kullanım süreleri hakkında referans listesi verilecektir.

5-Bu teknik şartname; Biyokimya –Hematoloji Laboratuvarları (ortak) ve Hematoloji Laboratuvarı testleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Biyokimya-Hematoloji Laboratuvarları (ortak) bölümünde, Kısım BİK-HEM-1 (Sıra no: 1–3) tam kan sayımı testleri; Kısım BİK-HEM-2 (Sıra no:1) eritrosit sedimantasyon testi ve Kısım BİK-HEM-3 (Sıra no:1–17) tam otomatik koagülometre testleri yer almaktadır.

Hematoloji Laboratuvarı bölümünde, Kısım HEM-1 (Sıra no: 1–2) kanama zamanı–trombosit fonksiyon testleri ve Kısım HEM-2 (Sıra no:1) hemoglobin varyantları testi yer almaktadır.

6-İhale listesinde her kısım, kendi içinde ve o kısmın sıra numaralı tüm kalemleri, birlikte değerlendirilecek; bu kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir.

7-Teklif edilen kitler, kurulacak cihazın orijinal kiti olmalıdır. Teklif edilen kit, cihaz veya sistemin, ulusal ve uluslararası (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE, vb) standartlara uygunluk belgesi olmalı ve teklif dosyasında belgelenmelidir.

8-Yüklenici firma/firmalar, Kısım HEM-2 (Sıra no:1) hemoglobin varyantları dışında, kendi bünyesinde yer alan testler için; sertifikalı eğitim almış ve Kayseri sınırları içinde ikamet eden teknik servis elemanı bulundurmak zorundadır.

9-Kurulacak cihazlara ve verilecek kitlere ait dokümanlar, cihaz teknik dokümanları, kalite ve laboratuvar ruhsatlandırılması ve denetlenmesinde kullanılan her türlü belge ve dokümanlar; laboratuvar sorumlusunun isteği doğrultusunda, her bir cihaz için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Basılı belge ve dijital dosya olarak, cihaz kurulumu sırasında laboratuvar sorumlusuna teslim edilecektir.

10-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kitin Türkçe prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar sorumlusu teklif veren firmalardan yazılı olarak cihaz demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11-Yüklenici firmalar, sorumlu oldukları kısımlar ve testler için, laboratuvar sorumlusunun onayladığı bir “dış kalite kontrol” programına üyeliğini bedelsiz olarak yapmalıdır.

12-Cihazın kullanımı ile ilgili eğitim, firma tarafından laboratuvar sorumlularının uygun gördükleri yer ve sürede ilgili laboratuvarın tüm personeline verilecektir.

13-Teklif edilen kit ve cihaz için; üretici firma Türkiye distribütör belgesi ve distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olmalıdır.

14-Sözleşme süresi 24 aydır. Laboratuvara kurulan cihazlar 30 ay kurumumuzda kalacaktır. Malzeme teslimi, sözleşme süresince önceden belirlenen sipariş takvimine göre olacaktır. Bu süre içinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki tüm yükümlülükleri devam edecektir.

15-Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda, idari şartname hükümleri geçerlidir.

I-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1-Bu şartname ile istenen kitler ve beraberinde kullanılan cihazlar, in vitro diagnostik özellikte olmalıdır.

2-Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayileri, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na kayıtlı olduklarını belgelemek zorundadır.

Kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar tarafından teklif edilen tıbbi malzemelerin, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, teklif mektuplarında yazılı olmalıdır. Ancak, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na kayıt zorunluluğu olmayan kit ve cihazlar, CE uyumlu veya geçerli CE/ FDA belgesine sahip olmalıdır.

3-Firma; üretici firmadan alınan bir belge ile teslim ettiği cihazın yaşını, seri numarasını ve modelini belgelendirmelidir. Üretimden kalkmış cihazlar ihaleye giremez. Firmalar, teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) gösteren üretici firmadan alınmış onaylı bir belge vermek zorundadırlar.

4-Reaktif ve kitlere teklif veren firmalar, tekliflerinde ölçüm yönteminin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecekler; üretici firma başlıklı ve onaylı kit ambalaj listesini gösterir belge vereceklerdir. Laboratuvarın test tüketimine en uygun ambalaj kabul edilecektir.

5-Çalışılacak test sayısı için gerekli her türlü kontrol materyalleri (serum, plazma, tam kan vs) ve kalibratörler firma tarafından ücretsiz ve belirtilen zamanlarda karşılanacaktır. Kontrol materyalleri ve kalibratörler uygun miyad ve miktarda zamanında temin edilemediği takdirde; laboratuvar denetlemelerinde, kalite değerlendirmesinde ve testlerin doğru sonuçlandırılmasında ciddi bir olumsuzluk olacağından; doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır. Bu malzemelerin temin edilmemesi durumunda çalışılan testlerin sonuçlarına güvenilemeyeceğinden; sonuçlar “çalışıldığı halde” raporlanamayacaktır. Kontrol materyalleri ve kalibratörlerin temin edilmediği süre kayıt altına alınacaktır. Bu süre ile söz konusu cihazın aylık ortalama test sayısı üzerinden orantısal olarak bulunan test sayısı kadar test, bir sonraki ayın faturalanan test sayısından bedelsiz olarak düşülecektir.

6-Test reaktifleri, sarf malzeme ve çalışma sırasında kullanılan diğer tüm malzemeler; laboratuvar sorumlusunun belirlediği teslimat takvimi/planı doğrultusunda, laboratuvarın ihtiyaç ve depolama şartları da dikkate alınarak, laboratuvara bedelsiz olarak teslim edilecektir. Reaktifler barkodlu ve orijinal ambalajında olacaktır. Bu malzemelerin teslim süresi azami 15 gündür. Sözleşme süresince alınan reaktifler ve sarf malzemelerin miyadları, teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olacaktır. Reaktifler ve kitler, son kullanma tarihinden bir ay öncesinde, firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, yenileri ile 15 gün içinde değiştirilecektir.

Teslimatın zamanında yapıl(a)maması durumunda, doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir. Yukarıda sözü edilen malzemelerin zamanında teslim edilmemesinden kaynaklanan “sonuç verilemeyen her gün için”; bir önceki ayın günlük ortalama test sayısı dikkate alınarak, aksayan her test maliyeti (Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen değer üzerinden) kadar ceza ödenecektir. Bu ceza sonraki ayın faturalanan test sayısından düşülecektir.

7-Teslim aşamasında tüm kitlerin kontrolü, denenmesi mümkün olmadığından; reaktif ve kitlerin ve ilgili standart/kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda; bu kitler yenileri ile 10 gün içinde değiştirilecektir.

8-Laboratuvara kurulan her cihaz, çift yönlü haberleşecek şekilde, hastane otomasyon sistemine bağlanmalı ve bu şekilde teslim edilmelidir. Otomasyon bağlantısı yapılmamışsa ya da eksik yapılmışsa, cihaz kurulmamış sayılacaktır. Cihazın kurulma tarihi, “otomasyona tam ve eksiksiz bağlandığı gün” olarak kabul edilecektir. Testlere ait iç kalite kontrol materyallerinin (düşük, normal, yüksek) hedef değerlerinin otomasyon sistemine barkod, karekod vb “pratik” bir yolla girilmesi sağlanmalıdır. İstenen bu fonksiyon sağlanmadığı takdirde, otomasyon bağlantısı eksik kabul edilecektir. Cihazların kurulması ve otomasyona bağlanması ile ilgili tüm işlem ve masraflar, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Cihaza eklenen yeni parametreler söz konusu olduğunda ya da cihaz işletim programının güncellenmesi durumunda gerekebilecek ilave otomasyon bağlantı işlemleri ve masrafları da firma tarafından karşılanacaktır.

9-Yüklenici firma, cihazların LBS bağlantısının TCP/IP protokolü ile yapılıp yapılamayacağını kontrol edecektir. Eğer TCP/IP protokolü ile bağlantı yapılamıyor ise com port (rs232) ağ bağdaştırıcısı (ethernet) dönüştürücü ile TCP/IP protokolü üzerinden veri gönderimi sağlanacaktır. Cihaz bu yolla da LBS bağlantısını sağlayamıyorsa, kısımların teknik şartnamesinde belirtilen sayılarda hiç kullanılmamış bilgisayarı, Biyokimya laboratuvarlarına ücretsiz olarak temin edecektir. Bilgisayar verilmesi durumunda, bu bilgisayar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

| (En az Core i5 7.nesil ve üzeri işlemci | (Dâhili veya harici ekran kartı ve LED Monitör 22 |
| --- | --- |
| (En az 8GB RAM | (En az 2 Seri Port |
| (En az 500 GB 7200 hard disk, Sata2 | (Windows10 proişletim sistemi, Türkçe klavye, optik mouse |

10-Her cihaz için ve Kısım BİK-HEM-1etiketleme ve periferik yaymaların kağıtlarını basmada kullanılmak üzere bir adet printer kurulmalı ve gerekli kartuş, A4 kağıdı ve diğer sarf malzemeler; çalışılan test sayısınca firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.

11-Yüklenici firma, ihalede yer alan tüm kısımlar için, elektrik kesintisi ve gerilim dalgalanmalarından doğabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi ve hizmetin aksamaması için; tüm cihaz ve donanımlarını en az bir saat besleyebilecek güç ve akü grubuna sahip kesintisiz güç kaynağı temin etmelidir. Güç kaynaklarının ihale süresince 6 aylık dönemlerde bakımlarının yapılması, takibi, yapılan bakımın belgelenmesi ve bu belgenin laboratuvara verilmesi, yüklenici firmanın sorumluluğundadır. İş ve çalışan güvenliği için, güç kaynaklarının enerji çıkışı ile cihaz ve donanımları arasında kurumun Teknik Bakım ve Onarım Ünitesinin uygun gördüğü şekilde kaçak akım rölesi kurulması zorunludur. Kaçak akım rölesi kurulumunun ve kesintisiz güç kaynağının periyodik bakımların gecikmesinin neden olduğu iş kazaları nedeniyle doğabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk, tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır.

12-Cihazların montajı, çalışması için gerekli elektrik, su gibi alt yapı tesisatı yüklenici firma tarafından bedelsiz sağlanacaktır. Cihazın çalışması için “saf su” gerekiyorsa, Biyokimya ve Hematoloji birimlerine laboratuvar sorumlularının kabul edeceği özelliklerde birer adet “reverse osmoz” prensibiyle çalışan saf su sistemi, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin ve monte edilecektir.

13-Yüklenici firma tarafından, Biyokimya ve Hematoloji birimlerine kurulan tüm cihazlarda çalışılan tüm testler, laboratuvar sorumlularının kabul edeceği uluslararası bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak ayrı ayrı (her cihaz için) üye yapılmalıdır. Bu üyelik, yılda en az 3 parti dış kalite kontrol numunesi içermeli, ihale süresince devam etmelidir. Cihazın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik başlatılmalı ve katılım belgesi sunulmalıdır. Bu üyelik dış kalite kontrol üyeliğinin kesintiye uğramaması için (laboratuvarın dış kalite kontrol üyeliği bulunmayan bir süreç yaşamaması amacıyla) bir sonraki ihalenin sonuçlanmasına kadar devam etmelidir.

Kullanıcı kaynaklı hatalı sonuçları ekarte etmek için, dış kalite kontrol numuneleri/testleri çalışılırken mutlaka distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı hazır bulunmalıdır. Dış kalite kontrol programını sağlayan firmadan, üyelik başlangıcında gelen yıllık gönderim planına uygun olacak şekilde distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı laboratuvarla temasa geçmek zorundadır. Mümkün olduğunda, ayrıca dış kalite kontrol numuneleri laboratuvara ulaştığında, çalışması gereken süreler distribütör firmaya bildirilecek ve bu tarihler arasında distribütör firma aplikasyon (gerekirse teknik servis) elemanının laboratuvarda hazır bulunması istenecektir. Sonuç olarak dış kalite kontrol numuneleri distribütör firma aplikasyon elemanı eşliğinde çalışılacaktır. Ayrıca dış kalite kontrol programı değerlendirme kitapçığı, firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir. Testlerden biri veya birden fazlası için Dış kalite kontrol sonuçlarının, birbirini takip eden iki partide, kabul edilebilir sınırların dışında çıkması durumunda; yüklenici firma uyarılacaktır. Teknik bakım işlemleri veya cihazın değiştirilmesine rağmen, söz konusu uyumsuzluk hala devam ediyorsa; ihale iptali söz konusu olabilecektir. Dış kalite kontrol üyelikleri zamanında yapılmadığında ve sonuçların uygunsuzluğunda (gerek laboratuvar denetimlerinde ve gerek kalite değerlendirmesinde ciddi bir olumsuzluk olacağından) doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir.

14-Çalışılan tüm testlerin çalışma prosedürleri ile ilgili bilgiler Türkçe standart operasyon prosedürü şeklinde teslim edilmelidir. Ayrıca ihale sonuçlandıktan sonra, en geç bir ay içerisinde, tam kan sayımı, yayma-boyama ve koagülasyon testlerinin çalışılmasında uygulanacak uluslararası kabul görmüş preanalitik ve analitik laboratuvar standartlarının belirtildiği yazılı formlar (Uluslararası Klinik Laboratuvar Standartları), orijinal şekli ile ve Türkçe olarak firma tarafından hazırlanıp laboratuvar sorumlularına ücretsiz teslim edilmelidir.

15-Teklif edilen sistemler, her türlü işçilik, imalat, transport ve alt yapıdan kaynaklanan hatalara karşı; ayrıca doğal afet, yangın, su basması gibi durumlarda, firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır. Yüklenici firma, gerektiğinde laboratuvarda oluşabilecek iklimsel değişiklikler (sıcaklık, nem, vb) nedeniyle, cihazların optimum düzeyde çalışmasını sağlayacak kapasitede, ücretsiz klima donanımı sağlamalıdır.

16-Testlerden herhangi birinin, reaktif ya da cihaz kaynaklı problemlerden dolayı çalışılamadığı durumda; yüklenici firma, sorun çözülünceye kadar, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği şekilde, testlerin aksatılmadan ve zamanında çalışılmasını sağlayacaktır. Bu esnada tüm masraflar yüklenici firmaya aittir. Doğacak aksamadan kaynaklanan tüm maddi ve manevi sorumluluk firmaya aittir.

17-Cihazların günlük açma, kapama ve kontrol kanları (normal, düşük ve yüksek olmak üzere üç adet) ve cihaz arızalarında veya teknik servis tarafından yapılan rutin bakımlarda harcanan test sayısı, firma tarafından bedelsiz karşılanacaktır.

18-Kitler soğuk zincirle taşınmalıdır.

19-Yıl içerisinde, üretici firma tarafından kitlerde herhangi bir değişiklik yapılırsa veya kullanıma ilişkin bir değişiklik ortaya çıkarsa; bu durum, firma tarafından yazılı olarak bildirilecek ve laboratuvarın onayına sunulacaktır. Bu değişiklikler, ek eğitim ya da maliyet gerektirdiği takdirde, firma tarafından karşılanacaktır.

20-Cihazların periyodik bakımlarının takibi, firmanın sorumluluğundadır. Gecikme olduğunda cihazın çalışmasına yönelik bir sorun olmasa da, ihale yükümlülükleri yerine getirilmemiş sayılır.

21-Yüklenici firma, kendi bünyesinde yer alan cihazların teknik bakımı (Kısım BİK-HEM 1-3 ve HEM-1) için, sertifikalı eğitim almış, Kayseri sınırları içinde ikamet eden teknik servis elemanı bulundurmak zorundadır. Arıza durumunda;

A-Cihazlardan biri arızalandığında, teknik servis elemanı, bir saat içinde müdahale etmeli; kendisinin çözüm bulamadığı sorunlar, 48 saat içinde distribütör firma teknik servisince çözülmelidir.

B-Cihazlardan en az ikisinin birden arızalanması durumunda, teknik servis elemanı bir saat içerisinde arızaya müdahale etmeli; kendisinin çözüm bulamadığı sorunlar, 24 saat içinde distribütör firma teknik servisince çözülmelidir.

C-“1 ve 2” maddelerindeki arızaların çözülememesi durumunda; arızalı cihaz aynı marka ve model cihaz ile değiştirilecektir. Bu garanti, hem satıcı ve hem de distribütör firma tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Arızalı cihazın bir ay önceki günlük ortalama test sayısı baz alınarak, arızalı kaldığı sürede çalışılacak ortalama test sayısı hesaplanacak; her aksayan test maliyeti (Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen değer üzerinden) kadar ceza ödenecektir.

D-Teknik bakım, cihaza ait her türlü parçayı içermelidir. Firma, teknik bakım programını (cihazlara özel hazırlanmış aylık, altı aylık ve yıllık bakımların program ve dokümanları), sözleşme ile birlikte vermelidir. Tüm cihazların rutin bakım programları ve raporları aylık olarak düzenlenip, sorumlu uzman onayına sunulacaktır. Bu program, eksiksiz uygulanmalıdır. Cihaz bakımı ve bu bakımın raporlanmasına ait hatalardan kaynaklanan maddi ve hukuki sorumluluklar, sözleşme imzalayan firmaya ait olacaktır. Teknik bakım ve onarım hizmeti sürekli ve kesintisiz olup cihaz kurulu olduğu sürece tatil günleri de bu hizmete dahildir. Teknik bakım süresi ihale boyunca ve ihale bitiminden sonra kitler bitene kadar devam edecektir. İhalenin başında ve ikinci yılda bir önceki yıldaki cihazlar kullanılacaksa, ihalenin başlama tarihinde ve ikinci yılın başında, 15 gün içerisinde distribütör firma teknik servis ve aplikasyon elemanları tarafından cihazlara yıllık bakım kiti ile tam bir bakım yapılacaktır.

22-Aylık faturalama işleminin yapılabilmesi için; periyodik cihaz bakım tutanağı (cihazlara özel hazırlanmış aylık, altı aylık ve yıllık bakımların program ve dokümanları) ve birimin belirttiği teslimat planına göre, bölüm sorumlusunun onaylayacağı kit bulundurma tutanağının yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

23-Hastane idaresi kısım toplam ihale puanı üzerinden %20 iş artışı veya azalışı yapabilir. İhale test listesinde belirtilen test sayıları bağlayıcı değildir. Kısım içerisinde kısım toplam puanının geçmemek şartıyla, testler arasında bölümün ihtiyacına göre değişim yapılabilir.

24-Sözleşme imzalandıktan sonra, testlerin SUT birim puanlarının değişmesi halinde; sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli SUT puanları esas alınarak faturalama işlemine devam edilecektir. SUT listesinde olmak kaydı ile (ya da sonradan SUT’a eklenen testler dahil), yüklenici firmanın paneline yeni giren testlerden laboratuvar sorumlusunun talep etmesi durumunda, ihale birim SUT puanı ile SUT puanı çarpımıyla elde edilen fiyat üzerinden fiyatlandırılarak çalışılması talep edilebilecektir.

25-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. HBYS/LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan) test sayısı esastır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler için, hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak hesaplanan testin hizmet puanına göre; Kısım’a ait test hizmet puanları toplanarak aylık kısmın toplam hizmet puanı belirlenecektir. Bu toplam puan İhalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden faturalama yapılacaktır. Bu durum, tüm testler için geçerlidir. Aylık fatura sayımları her ayın son günü saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

26-Yüklenici firma, sözleşme bitiş tarihine 15 takvim günü kala, fatura edilmeyen testleri fatura edecek ve sözleşme bitiş tarihine kadar taahhüt ettiği kit ve/veya sarf malzemeleri, ilgili laboratuvara teslim edecektir.

Kısım BİK-HEM 1 (Sıra no: 1–3) TAM KAN SAYIMI TESTLERİ

1-Merkezi Laboratuvar Biyokimya ve Hematoloji Birimleri için, aşağıda teknik şartnamesi (A) belirtilen tam otomatik  “Tam Kan Sayımı (CBC)” cihazları kurulacaktır.

2-Aynı marka ve model olmak üzere; Biyokimya Laboratuvarına dört adet ve Hematoloji Laboratuvarına iki adet olmak üzere; BOS ve diğer vücut sıvılarını okuyabilen (varsa), aynı reaktifleri kullanan, toplamda en az 600 test/saat çalışabilen altı adet tam otomatik CBC cihazı kurulacaktır. Bu cihazların rutin test yükünü karşılamaması durumunda, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği ek bir cihazın kurulması istenecektir.

3-Merkezi Laboratuvar Biyokimya ve Hematoloji Birimleri için, aşağıda teknik şartnamesi (B) belirtilen, en az 100 test/saat hızında iki adet tam otomatik “Yayma Boyama” cihazı kurulacaktır. Bu cihazlardan birine preparat görüntüleme cihazı eklenmelidir.

4-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

5-Tam Kan Sayımı ve yayma/boyama cihazları birlikte çalışmalıdır.

6-Kan sayım cihazlarında fiyat dışı unsur kullanılacaktır.

A-TAM KAN SAYIM CİHAZLARI VE TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

2-Cihazlar, aşağıda belirtilen en az 24 parametreyi çalışmalıdır:

Lökosit (WBC) sayısı; lökosit tiplerinin belirlenmesi (lökosit tipleri lazer veya empedans sistemi ile belirlenmeli); Lenfosit yüzdesi; Lenfosit sayısı; Monosit yüzdesi; Monosit sayısı; Nötrofil yüzdesi; Nötrofil sayısı; Eozinofil yüzdesi; Eozinofil sayısı; Bazofil yüzdesi; Bazofil sayısı; Eritrosit (RBC); Hemoglobin (Hb); Hematokrit; Ortalama Hücre Hacmi (MCV); Ortalama Hücre Hemoglobini (MCH); Ortalama Hücre Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC); Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW); Trombosit (PLT); Ortalama Trombosit Hacmi (MPV); Platokrit (Pct); Trombosit Dağılım Genişliği (PDW); Retikülosit (RET) yüzdesi ve Retikülosit sayısı (on line olarak) çalışılmalıdır.

3-24 parametreli cihazlarda bu özelliklere ek olarak; tüm hasta sonuç raporlarında NRBC# (çekirdekli kırmızı kan hücresi sayısı) ve NRBC %’si (çekirdekli kırmızı kan hücresi yüzdesi) de yer almalıdır. Cihazlarda var olan bütün araştırma parametreleri en az iki cihazda açık olmalıdır.

4-CBC+DİFF hızı100 test/saat olan cihazlarda, BOS ve diğer vücut sıvılarında 5 hücre altında beyaz küreyi sayabilmelidir.

5-Cihazda iki farklı çalışma modu bulunmalı; kullanıcı istediği modu seçebilmelidir:

Kapalı mod: Kullanıcının kan örneği ile teması olmamalı; vakumlu kapaklar, otomatik örnekleyici (auto loader) kullanılarak ölçüm yapılmalıdır.

Açık mod: Kullanıcı, kan örneğini cihaza manuel olarak aspire ettirmeli; aspirasyondan sonra prob, kendini otomatik olarak temizlemelidir.

6-Kapalı mod ile çalışırken, kan tüplerini cihaza yerleştirmek için kasetler kullanılmalıdır. Biyokimya Laboratuvarı için, 180 adet ve Hematoloji laboratuvarı için, 70 adet olmak üzere toplam 250 adet numune yükleme kaseti temin edilmelidir.

7-Cihazlarda CBC, CBC+DİFF, CBC+DİFF+RET veya CBC+RET parametrelerinden biri seçilerek çalışma yapılabilmelidir. CBC seçildiğinde, formül parametrelerinde kullanılan reaktifler harcanmamalı ve solüsyon israfı önlenmelidir.

8-Cihazda, kan numunelerinin doğru tanınması ve hata yapılmaması için, barkod okuyucu ve tüp tanıyıcı bulunmalıdır. Barkod okuyucu, hem manuel ve hem de otomatik mod için bulunmalıdır. Cihazlar, barkodları okuyamadığında; bu durumun çözümü ve çözüm için gerekli tüm masraflar firmaya aittir. Hematoloji Laboratuvarına, laboratuvar sorumlusunun uygun bulduğu bir adet barkod yazıcı temin edilmelidir. Barkod yazıcının tüm sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır. Barkod yazıcı hastane otomasyon programı ile çalışabilmelidir. Barkod yazıcının otomasyon bağlantısı ve programı, firma tarafından ücretsiz yaptırılmalıdır. Barkod yazıcı, ihale sonunda geri verilmeyecek, birimimizde kalacaktır.

9-Cihaz, 5000 hastanın kan sayımı sonuçlarıyla birlikte; WBC dağılım grafiği, RBC ve PLT histogramlarını saklayacak hafızaya sahip olmalıdır.

10-Cihazda RBC, WBC, PLT, Hb, MCV parametrelerinin otomatik kalibrasyonları yapılabilmelidir.

11-Kontrol kanı; normal, düşük ve yüksek düzey olmak üzere üç seviyeli olmalıdır.

12-Cihazda çalışılan tüm parametrelerin referans değerleri, istenildiği takdirde, kullanıcı tarafından girilebilmelidir. Cihaz, sayım sonucunda, referans değerlerin dışında olan parametrelerin yanına uyarı mesajları vermelidir. Bu durum, hastane otomasyon sistemine de aktarılabilmelidir.

13-Cihaz, sayım işleminin sonunda, teşhiste yardımcı olabilecek bilgileri de verebilmelidir. Örneğin anemi, mikrositoz, trombositoz gibi. Bu bilgiler, aynı zamanda hastane otomasyon sistemine de aktarılabilmelidir.

14-Cihazların LBS bağlantısı için bilgisayar gerekli ise; Biyokimya Laboratuvarına bir ve Hematoloji laboratuvarına bir adet olmak üzere, özellikleri genel yükümlülükler madde 9’da belirtilen toplam iki adet bilgisayar, ücretsiz temin edilecektir. Bu bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

15-Numune alımında kullanılmak üzere, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği markada 2 ya da 3 mL hacimli vakumlu EDTA’lı 1.450.000 adet (mor kapaklı) tüp ve 100.000 adet pediatrik EDTA’lı CBC tüpü (cihazın kapalı moduna uygun), ücretsiz karşılanacaktır.

Erişkin acil için 50.000 adet aspirasyon tekniği ile kan alma tüpü ve bu tüplerle uyumlu 50.000adetluerlock adaptör temin edilmelidir.

İhale sayısının aşılması ya da ihale süresinin uzaması durumunda; çalışılan test sayısının % 10 fazlası kadar pediatrik ve 2 ya da 3 mL vakumlu EDTA’lı tüp, firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Printer için gerekli kartuş ve A4 kağıdı, çalışılan test sayısınca firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır. EDTA’lı CBC tüpleri, yayma-boyama ve otomatik sedimantasyon cihazında da kullanılabilmelidir. Tüplerin tesliminde vakum kontrolü yapılacak; uygun olmayan tüpler, en geç 15 gün içinde uygun vakumlu tüplerle değiştirilecektir.

Yüklenici firmalar, laboratuvar sorumlusunun belirlediği sayıda, sürede ve yerde temin ettikleri kan alma tüplerinin doğru kullanımı ile ilgili, hastane personellerine eğitim verilmesini sağlayacaktır.

16-Pediatrik ve vakumlu tüplerdeki kanların ön karıştırılmasında kullanılmak üzere, özellikleri birimlerin isteği doğrultusunda belirlenecek toplam üç adet mikser temin edilecektir. İhale bitiminde bu mikserler geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

17-Kan, varsa BOS ve diğer vücut sıvıları için gerekebilecek tüm sarf malzemeleri ve ekstra solüsyonlar, laboratuvar yetkilisinin isteği doğrultusunda firma tarafından temin edilecektir.

18-Yüklenici firma, cihazda kullanılan reaktifler ve atıklardan kaynaklanan koku başta olmak üzere; benzer olumsuzlukları en kısa sürede çözmekle yükümlüdür. Kesin çözüm, atık sistemiyle sağlanacaksa, laboratuvara atık sistemi kurulmalıdır.

19-Yüklenici firma, hastanemizin örnek alma ünitelerine 3 (üç) adet tüp barkodlama cihazı kurmalıdır. Laboratuvar sorumlusunun uygun bulacağı tüp barkod sistemlerine 6 farklı tüp yüklenebilmeli, TCP/IP bağlantısı olmalı, tüp barkodlama hızı 2,5 sn/tüp olmalıdır.

KAN SAYIMI FİYAT DIŞI UNSUR RAPORU

4734 sayılı KİK kanununun 40. maddesi ve resmi gazetenin 27996 sayılı mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre, fiyat dışı unsur uygulaması yapılacaktır.

Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla, Tablo 1’de verilen üstün teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır. Cihazlarda mevcut olan bu özellikler firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Tablo 1: Fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecek teknik özellikler

| Sıra no | Özellikler: | Nispi Ağırlık |
| --- | --- | --- |
| 1 | Merkezi Laboratuvar Biyokimya ve Hematoloji Birimleri için, kan sayımı ve yayma-boyama cihazlarının (Hematoloji Laboratuvarı için 2 adet, Biyokimya Laboratuvarı için 4 adet kan sayımı ve bunlara bağlı yayma-boyama cihazı ile) birlikte entegre edilmesi. | % 2 |
| 2 | Tüm cihazların internal kalite kontrol sonuçlarının online görülebilmesi ve bu sonuçların ulusal ve uluslararası grup verileri ile karşılaştırılabilmesi(veya firma sistemlerinde yer almayan bu özelliğin, başka bir program ile sağlanabilmesi). | % 0.5 |
| 3 | Cihazlarda beyaz küre ve alt grup sayımının hem lazer okuma hem de peroksidaz boyama yöntemi ile yapılması ve tek hücreye kadar hassas BOS sayımı. | % 1 |

Fiyat Dışı Unsurun Gerekçesi

1-Birden fazla cihazın birleştirilmesiyle oluşturulan sistemler, cihazların tek başına kullanımına göre, daha küçük bir alan işgal edeceğinden, özellikle laboratuvar ortamının ergonomik kullanımı sağlanacaktır. Cihazların entegrasyonuyla çalışılan test sayılarında dağılım eşitliği olacak ve bu durum cihazların bakım ve performansının en uygun seviyede kullanılmasını sağlayacaktır. Entegre cihazlarda herhangi bir modülün arızası durumunda; sorunlu modül/modüllerin devre dışı bırakılarak çalışmaya devam edilebileceği öngörülmekte, diğer cihazların performansını olumsuz etkilemeyeceği düşünülmektedir.

2-Tüm cihazların internal kalite kontrol sonuçlarının online görülebilmesi ve aynı cihazları kullanan ulusal ve uluslar arası laboratuvarların kontrol sonuçlarıyla günlük sonuç karşılaştırabilme imkanı; toplam analitik performansı ve sonuç kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

3-Beyaz küre alt gruplarının altın standart kabul edilen bu yöntemle daha doğru okunması sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen teknik üstünlük puanlama sistemi, fiyata direkt olarak yansıtılacak ve satın alma komisyonu düzeltilmiş fiyatları hesaplayarak kararını verecektir. Değerlendirme, firmaların vermiş olduğu toplam fiyat (kan sayımı testleri ve yayma) üzerinden yapılacaktır. Düzenlemede uygulanacak fiyat dışı unsurun hesaplanma şekli; belirtilen nispi ağırlığın bir (1) tam sayısından çıkartılarak teklif edilen rakamla çarpılması şeklinde olacaktır (örneğin % 2 nispi ağırlığı karşılayan firma için çarpım katsayısı: 1.0(0.02=0.98 olacaktır).

Örnek:

A firmasının teklif ettiği tek parça cihaz, 1.000.000 TL ve

B firmasının teklif ettiği birleşik veya modüler cihaz,1.020,000 TL olduğunda;

A firmasının teklifi: 1.000,000 x 1=1.000.000 TL ve

B firmasının teklifi: 1.020,000 x 0.98= 999,600 TL olacak ve B firmasının teklifi

(1.020,000 TL), ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

B-YAYMA-BOYAMA CİHAZLARI VE TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Merkezi Laboratuvar Biyokimya ve Hematoloji Birimlerine toplam iki adet tam otomatik yayma-boyama cihazı kurulacaktır.

2-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

3-Yayma-boyama cihazı, CBC cihazı ile beraber çalışabilmelidir. Yayma ve boyama işini tam otomatik olarak CBC işleminden hemen sonra yapabilmelidir. Aksi takdirde, yüklenici firma, iki adet yayma cihazı için iki adet ek CBC cihazı kurmalıdır. Cihaz, “yayma+boyama” ve “yayma ve boyama” şeklinde operasyon modlarını, kullanıcıya sunabilecek donanıma sahip olmalıdır.

4-Cihazda acil numuneler için, öncelikli çalışma modu olmalıdır.

5-Cihaz, en az 100 numune/saat hızında boyama ve yayma yapabilmeli; manuel olarak hazırlanan preparatları (kemik iliği, plevra, periton mayi vb.) da boyayabilmelidir.

6-Manuel hazırlanan preparatların (kemik iliği, plevra, periton mayi vb.) boyanmasında; hücre yapılarının net olması, partikül veya boya kirliliğinin olmaması, klinik tanıda çok önemlidir. Manuel preparatların boyanması ile ilgili sorun yaşanması halinde, ya da kurulan cihazların yetersiz kalması durumunda, çözüm yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma, bu sorunun çözümünde sorun yaşanan laboratuvar için, yedek cihaz veya ayrı bir boyama cihazı kurulması dahil, en kısa zamanda her tür alternatifle sorunu çözmekle yükümlüdür. Firma aynı zamanda, Hematoloji servislerinde dört adet manuel yayma aparatı ve Hematoloji laboratuvarında bir adet manuel boyama cihazı kurmalıdır. Cihazlar için her türlü sarf malzeme, bedelsiz temin edilmelidir.

7-Yaymaların kalitesini kontrol etmek amacıyla; Biyokimya Laboratuvarına, sorumlunun görüşü alınarak, bir adet mikroskop ücretsiz temin edilmelidir. Mikroskop; iki okülerli, en az 20, 40 ve 100 büyütmeli objektife sahip, net görüntü elde edilebilen, dokunmatik ekranlı olmalıdır. Verilecek mikroskop ihale sonunda geri verilmeyecek, kurum demirbaşına kaydedilecektir.

8-Cihaz, periferik yaymayı belirlenen hematokrit değerine göre ayarlayabilmelidir.

9-Yapılan yayma ve boyama sayıları, cihaz üzerindeki yazılımdan tespit edilebilmelidir. Uygun olmayan yayma ve boyama sayıları ve tekrar boyamalar, faturalanan test sayısından düşülecektir.

10-Cihaz, hasta bilgilerini preparat üzerine mekanik olarak (hasta adı, barkod no, vb.) yazabilmelidir. Bu uygulama için gerekebilecek otomasyon bağlantısı, firma tarafından tam ve eksiksiz olarak yaptırılmalıdır.

11-Hematoloji Laboratuvarına kurulan yayma–boyama cihazının yanında, bölümün ihtiyacını karşılayacak hızda, preparat görüntüleme cihazı da verilecektir. Görüntülerin kliniklere aktarılabilmesi ve arşivlenmesi için, cihazın otomasyona bağlanması ve uzaktan erişim, yüklenici firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.

12-Demo için hazırlanan preparatlar; hücre yapılarının net olması, partikül veya boya kirliliğinin olup olmamasına göre, laboratuvar sorumlusu tarafından değerlendirilecektir.

13-Yayma cihazında kullanılacak lamlar, laboratuvarın istediği miktar ve zamanlarda bedelsiz olarak temin edilmelidir. Cihazda boyanan kemik ilikleri, bölümlere de yayılıp gönderildiğinden, kemik iliklerinin yayılmasında kullanılacak lamlar, laboratuvarın isteği doğrultusunda firma tarafından bedelsiz olarak temin edilecektir.

14-Boyama cihazında kullanılacak olan boya, laboratuvar sorumlularının onaylayacağı bir boya ve marka olmalıdır. Boyamada kullanılan sarf malzemeler, firma tarafından yeterli miktarda ücretsiz olarak temin edilmelidir. Sarf malzemeler (lam, boya, vb), en az üç ay stoklanacak miktarda laboratuvara teslim edilmelidir.

Kısım BİK-HEM-2 (Sıra no: 1)

ERİTROSİT SEDİMANTASYON TESTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Merkezi Laboratuvar Biyokimya ve Hematoloji Birimlerine en az üç ve en çok beş adet tam otomatik eritrosit sedimantasyon analizörü kurulacaktır.

2-Cihazların üretim tarihi belirtilmelidir. Cihazlar sözleşme başlangıcında beş yaşından büyük olmamalıdır ve yaşları belgelenmelidir.

3-Toplam test hızı, net 360 numune/saat’ten az olmamalıdır.

4-Sistem, herhangi bir ek işlem gerektirmeden, EDTA’lı kan tüpleri ile doğrudan çalışabilmelidir.

5-Sistem, farklı model/marka kan sayım cihazları ile aynı EDTA’lı tüpleri kullanabilmelidir.

6-Sistemden elde edilen sonuçlar, Westergreen metodu ile korele olmalıdır. Bu korelasyon uygunluğu, her üç ayda bir ya da cihazın bakımı ve faktör ayarının değişiminden sonra, distribütör aplikasyoncusu tarafından kontrol edilerek, laboratuvar sorumlusuna rapor edilmelidir.

7-Sonuçlar yazıcıdan otomatik olarak alınmalıdır.

8-Laboratuvar sorumlusunun belirteceği marka ve hacimlerde çalışılan test sayısı kadar vakumlu EDTA’lı tüp, bedelsiz karşılanacaktır. İhalenin uzaması durumunda da, çalışılan test sayısı kadar EDTA’lı tüp ücretsiz karşılanacaktır. Tüplerin teslimi esnasında vakum kontrolü yapılacak; vakumu uygun olmayan tüpler, en geç 15 gün içinde uygun vakumlu tüplerle değiştirilecektir.

9-Cihazların LBS bağlantısı için bilgisayar gerekli ise; Biyokimya Laboratuvarına iki ve Hematoloji laboratuvarına bir adet olmak üzere, toplam üç adet bilgisayar (özellikleri genel yükümlülükler madde 9’da belirtilen) ücretsiz temin edilecektir. Bu bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

10-Faturalama işlemi aylık yapılacaktır. HBYS/LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan)test sayısı esastır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler için, hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak hesaplanan testin hizmet puanına göre; Kısım’a ait test hizmet puanları toplanarak aylık kısmın toplam hizmet puanı belirlenecektir. Bu toplam puan İhalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden faturalama yapılacaktır. Bu durum, tüm testler için geçerlidir. Aylık fatura sayımları her ayın son günü saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

Kısım BİK-HEM-3  (Sıra no: 1–17) TAM OTOMATİK KOAGÜLOMETRE TESTLERİ

1-Merkezi Laboratuvar Biyokimya Birimine bir adet ve Hematoloji Birimine bir adet olmak üzere, aşağıda teknik şartnamesi verilen, aynı marka iki adet tam otomatik koagülasyon cihazı “ANA CİHAZ” olarak kurulacaktır.

2-Laboratuvar sorumlularının onaylayacağı ve her iki laboratuvarın çalışma listesinde bulunan koagülasyon testlerinin tamamını çalışabilen ve bu birimlere kurulan cihazlarla en yakın hızda olan, aynı kitleri kullanabilen iki adet tam otomatik cihaz, “Yedek cihaz” olarak Biyokimya ve Hematoloji Birimlerine kurulmalıdır.

A-KOAGÜLOMETRE CİHAZLARI VE TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Laboratuvara kurulum tarihi itibarı ile (otomasyona bağlanıp, sonuç vermeye başlaması durumu),istenen “Ana cihazlar” en fazla üç yaşında; “Yedek cihazlar” en fazla beş yaşında olmalıdır.

2-Cihaz; klotting, kromojenik ve immünolojik yöntemlerin her üçünü de yapabilmeli ve bu yöntemleri kullanarak PT, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer, Lupus Antikoagülan, Faktörler, Antitrombin III, Protein C, Protein S, APC-R, von Willebrand Faktör Ag, Heparin (Faktör Xa veya Antifaktör Xa Aktivitesi) ve Plazminojen testlerini tam otomatik olarak çalışabilmelidir.

Ricof veya vonWillebrand Faktör aktivitesini, cihazların birinde tam otomatik ya da manuel bir cihazla çalışabilmelidir. Manuel çalışan cihaz en az dört kanallı olmalıdır. Ayrıca, Hematoloji Laboratuvarı için, Faktör inhibitör test protokolü, cihaza uygulanabilmelidir.

3-İhaleye girecek firma; PT, aPTT, Trombin zamanı, Fibrinojen, ATIII, D-Dimer, Protein C, Protein S, APC-R, Lupus antikoagülan, Faktör düzeyleri ve (varsa Ricof) testlerinin çalışıldığı en az iki eğitim hastanesinden, testlerle ilgili sorun olmadığına dair, laboratuvar sorumlusu tarafından onaylanmış bir belge sunmalıdır.  Aynı testlerin herhangi bir dış kalite kontrol laboratuvarı tarafından çalışılıp iyi sonuç alındığını gösteren belge de sunulabilir.

4-Cihaz, açık sistem olmalı; gerektiğinde başka marka kitlerin aplikasyonu yapılabilmelidir.

5-Testleri random, batch ve stat modlarında çalışabilmeli; acil durumda stat moduna geçerek, acil olan testi çalışabilmelidir.

6-Biyokimya Birimine kurulan cihazların her biri, saatte en az 120 PT testi, Hematoloji Birimine kurulacak cihazların her biri saatte en az 250 PT testi çalışmalıdır. Cihazlar 365 gün 24 saat süreyle açık kalabilmelidir.

7-Cihaz, aynı anda ölçüm yapabilen en az dört ölçüm kanalına sahip olmalıdır.

8-Cihaz, aynı anda tek numuneden 12 ayrı test çalışabilmelidir.

9-Cihaza bağlı bilgisayar, yazıcı ve barkod okuyucusu bulunmalıdır.

10-Cihaz barkod okuyucusu içermeli ve koagülasyon testleri için kullanılan barkodlu primer tüpleri kullanabilmelidir. Cihaz tarafından barkodlar okunamadığında, bu durumun çözümü için gerekli tüm masraflar firmaya ait olacaktır. Ayrıca randevulu testlerin etiketlenmesinde kullanılmak üzere, Hematoloji laboratuvarına, laboratuvar sorumlusunun istediği özelliklerde, bir adet barkod yazıcı temin edilmelidir. Barkod yazıcının tüm sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır. Barkod yazıcı hastane otomasyon programı ile çalışabilmelidir. Barkod yazıcının otomasyon bağlantısı ve programı, firma tarafından ücretsiz yaptırılmalıdır. Barkod yazıcı hastane otomasyon programı ile çalışabilmelidir. Barkod yazıcının otomasyon bağlantısı ve programı, firma tarafından ücretsiz yaptırılmalıdır.

11-Biyokimya Birimine kurulan cihazlara bir defada en az 50, Hematoloji Birimine kurulan cihazlara da en az 90 primer tüp yüklenebilmelidir. Ayrıca, çalışmayı bölmeden numune yüklemesi yapılabilmelidir.

12-Çalışılan testlerde kontaminasyonu önlemek amacıyla; Biyokimya Birimine kurulan cihazların her biri bir adet numune (kapak delmeli) ve bir adet reaktif probu olmak üzere, iki proba sahip olmalıdır. Hematoloji Birimine kurulacak cihazlar, en az üç problu olmalıdır.

13-Cihazlara en az 35 reaktif, aynı anda yüklenebilmelidir.

14-Cihaz, test sırasında kullanılan reaktifler için, 10-15±4°C sınırları içinde ve tamamı soğutmalı en az 22 reaktif kapasiteli reaktif bölmesine sahip olmalıdır. Çalışmanın sonunda, kitler buzdolabına kaldırılmadan (cihaz üzerinde soğutma bölümünde bırakılarak da) saklanabilmelidir.

15-Cihaz, üzerinde bulunan reaktif ve yıkama solüsyonu gibi malzemelerin son kullanma tarihlerini (ay-gün-saat) göstermelidir.

16-Cihazın sıvı sensöru olmalı, reaktif ve küvet durumunu ekrandan verebilmeli ve çalışma sonunda cihaz üzerindeki bu reaktif ve malzemelerin hangi miktarda kaldığını göstermeli, miktarları azaldığında uyarı verebilmelidir.

17-Cihaz, rutin test parametrelerinden sonraki yıkama işleminin yanı sıra, birbirinden etkilenen testler arasındaki geçişlerde herhangi bir kontaminasyona neden olmamak için, özel yıkama sıvısıyla yıkama yapabilir özellikte olmalıdır.

18-Cihaz kalibrasyon işlemlerini tam otomatik olarak yapabilmeli, kalibrasyon eğrisinin çıktısını verebilmelidir. Reaktiflerin lot numarası değişmedikçe, cihazın kalibrasyonu stabil kalmalı ve tekrar kalibrasyon yapılmasına gerek olmamalıdır. Aynı lot numaralı kit kullanılmasına rağmen, normal ve patolojik kontrol plazmalarının, beklenen değer aralıklarında çıkmaması durumunda, tekrar kalibrasyon yapılacağından kalibrasyon için harcanan test sayısı, bedelsiz karşılanmalıdır.

19-Cihaz, dilüsyon yapabilir özellikte olmalıdır. Test sonuçlarının referans aralığın dışına çıkması halinde; kullanıcının müdahalesine gerek olmaksızın, cihaz aynı testi dilüsyon yaparak tekrarlamalıdır. Cihaz, tüm test sonuçlarını sayısal olarak verebilmelidir. Cihazın özelliklerine göre, laboratuvar sorumlularının belirleyeceği test limitleri dışında kalan sonuçlarda da, limitin altında veya üstünde şeklinde sonuç vermelidir. Cihaza eklenen yeni parametreler için otomasyon bağlantısı gerektiğinde; yine tüm işlem ve masraflar, firma tarafından karşılanacaktır.

20-Cihazların LBS bağlantısı için bilgisayar gerekli ise; Biyokimya ve Hematoloji laboratuvarına ikişer adet olmak üzere, özellikleri genel yükümlülükler madde 9’da belirtilen toplam dört adet bilgisayar, ücretsiz temin edilecektir. Bu bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

21-Cihaz, hasta kayıtlarını hafızasında tutabilmelidir. Her hasta için test sonuçları, hastane ve doktor adını içerecek şekilde ayrı düzenlenmelidir. Cihazdan arşivleme çıktısı ve hasta bazında çıktı alınabilmelidir.

22-Çalışılan örnek sayısı, yapılan testlere göre cihaz üzerinden ayrı ayrı alınabilmelidir.

23-Test reaktifleri ve hasta plazmalarının çalışılmasında özel aparat/malzeme gerekli olduğunda, laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda, firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Hasta numunelerinin kolay ve etkili kullanılması için, Biyokimya (20 adet) ve Hematoloji laboratuvarlarında (70 adet) kullanılmak üzere 90 adet koagülasyon numune sehpası/rafı (rack), firma tarafından bedelsiz olarak temin edilecektir.

24-Yüklenici firma, plazma örnekleri ve reaktiflerin alikotlar halinde saklanabilmesi amacıyla, Hematoloji Laboratuvarı için, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği tip ve markada, 0.2 mL hacimli 1.000 adet ve 2.0 mL hacimli 10.000 adet kapaklı eppendorf tüp temin etmelidir.

25-Cihazla birlikte, Hematoloji Laboratuvarı için iki adet 1–5 mL, bir adet 100–1000 (L kapasiteli ayarlanabilir otomatik pipet ve iki adet multipipet (50; 12.5; 5; 1.25 mL hacimli) ile Biyokimya Laboratuvarı için, iki adet 1–5 mL ve bir adet 100-1000 (L kapasiteli otomatik pipet verilecektir. Pipetler, laboratuvar sorumlusunun belirteceği markada, yeni tarihli kalibrasyon sertifikası ile beraber verilecektir. Kalibrasyon süresinin dolması durumunda, kalibrasyon sertifikaları yenilenecektir. Pipet arızalandığında, derhal yenisi temin edilecektir. Rutinde kullanılan pipet uçları, pipetlere uymadığı durumda, istenilen miktarda uygun pipet ucu temin edilecektir. Bölümlere verilen pipet ve kullanılmayan tüm pipet uçları ihale bitiminde geri verilmeyecek, bölümlerde kalacaktır.

26-Kitlerin muhafazası için, Hematoloji Birimine iki adet ve Biyokimya birimine bir adet, hiç kullanılmamış, yeni, en az 600 litre kapasiteli, dijital sıcaklık göstergeli ve alarmlı, fanlı, no-frost, çift kapılı kit saklama dolabı verilecektir. Her buzdolabı için, “Harici, hafızalı, tercihen sesli alarmı, yakın tarihli üretim ve kalibrasyon sertifikası olan buzdolabı termometresi” verilmelidir. Buzdolapları ve termometreler laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı ürünler olmalıdır ve ihale bitiminde geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır. Dolaplar teslim edilirken akredite bir kuruluştan yeni tarihli kalibrasyon sertifikası da verilecektir. Arızalandığında, derhal kalibrasyonlu bir yenisiyle değiştirilecektir. Her yıl kalibrasyon sertifikası yenilenecektir.

27-Hematoloji Biriminde çalışılan randevulu testlerin plazmalarını saklamada kullanmak için bir adet dikey tip, no-frost olmayan, klasik soğutmalı, en az 250 litre hacminde, altı raflı, -40°C’ye kadar soğutabilen, sıcaklık göstergeli olan, hiç kullanılmamış, yeni, derin dondurucu verilecektir. Derin dondurucuyla birlikte harici, hafızalı, tercihen sesli alarmı, yakın tarihli üretim ve kalibrasyon sertifikası olan termometre verilmelidir. Derin dondurucu teslim edilirken, akredite bir kuruluştan yeni tarihli kalibrasyon sertifikası da verilmelidir. Arızalandığında, derhal kalibrasyonlu bir yenisiyle değiştirilecektir. Her yıl kalibrasyon sertifikası yenilenecektir. Derin dondurucu, ihale bitiminde geri verilmeyecek, bölümlerde kalacaktır.

28-Cihaz ile birlikte bir defada en az 48 tüp çevirebilecek kapasitede açılımlı, zaman ayarlı, RPM ve RCF göstergeli (500–5000 RPM ve karşılık RCF arasında), 2–40°C ayarlanabilen iki adet santrifüj verilecektir. En fazla üç yaşında olması gereken santrifüjler teslim edilirken, akredite bir kuruluştan yeni tarihli kalibrasyon sertifikası da verilmelidir. Kalibrasyon süresinin dolması durumunda kalibrasyon sertifikaları yenilenecektir. Verilen santrifüjün arızalanması halinde, derhal kalibrasyonlu, aynı özelliklere sahip, yeni bir santrifüj ile değiştirilecektir. Santrifüjleme sırasında denge sorunun giderilmesi için iki adet terazi temin edilecektir.

29-Kan alma tüplerinin, sonuçları olumsuz yönde etkilememesi için; yüklenici firma, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği tip ve markada, aşağıda verilen özellik ve sayıda tüpü, ücretsiz olarak ve belirtilen süreler içerisinde sağlamalıdır:

-Mavi kapaklı vakumlu, sitrat tamponlu 2.7 mL hacimli 990.000 adet kan alma tüpü,

-Mavi kapaklı vakumlu, sitrat tamponlu 4 mL hacimli 10.000 adet kan alma tüpü,

-Koagülasyon cihazlarında direk raklara konulabilen mavi kapaklı vakumlu, sitrat tamponlu1mL hacimli 15.000 adet pediatrik tüp temin edilmelidir.

İhale sayısının aşılması ya da ihale süresinin uzaması durumunda, çalışılan hasta sayısının % 10 fazlası kadar ve laboratuvar sorumlusunun istediği marka test tüpü (1, 2.7 ve 4 mL hacimli), bedelsiz olarak belirtilen tarihlerde temin edilecektir. Tüplerin tesliminde vakum kontrolü yapılacak; vakumu uygun olmayan tüpler, en geç 15 gün içerisinde uygun vakumlu tüplerle değiştirilecektir.

Yüklenici firmalar temin ettikleri kan alma tüplerinin doğru kullanımı ile ilgili laboratuvar sorumlusunun belirlediği sayıda, sürede ve yerde, hastane personellerine eğitim verilmesini sağlayacaktır.

30-Yüklenici firmanın sağlayacağı dış kalite kontrol programı; aPTT, PT, INR, TT, Fibrinojen, ATIII, D-Dimer, Lupus Antikoagülan, Faktörler (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII), Protein C, Protein S ve VWF (Ag, AC veya RICOF), Plazminojen, PAI-1 ve Antiplazmin testleri dahil, çalışılan tüm testleri içermelidir.

31-Yüklenici firma, kitler tüketilinceye kadar, cihazın kurumda kalabileceğini taahhüt etmelidir.

B-KOAGÜLOMETRE CİHAZINDA KULLANILACAK REAKTİFLERİN ÖZELLİKLERİ

1-Cihazda kullanılan reaktifler barkodlu olmalı ve barkod okuyucusu ile cihaza yüklenebilmelidir. Barkodsuz reaktifler için, cihaz üzerinde barkod yazıcı bulunmalı veya manuel barkod girişi yapılabilmelidir.

2-Teklif edilecek “reaktif ve kitler; teklif edilen cihazla tam uyumlu çalışmalıdır. Tüm “reaktif ve kitler” üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı; etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.

3-Tüm reaktifler orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Reaktiflerin liyofilize olmaları durumunda, sulandırıcı solüsyonları da olmalıdır. Eğer liyofilize reaktifler saf suyla sulandırılıyorsa; Tip I kalitesinde yeterli miktarda saf su, firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.

4-PT kitinin ISI değeri 1’e yakın olmalı; getirilen kitlerin lot numaraları mümkün olduğunca aynı olmalıdır.

5-aPTT testinde teklif edilen test reaktifi lupus antikoagülana karşı en hassas reaktif olmalı ve bu durum firma tarafından belgelenmelidir.

6-D-Dimer ve fibrinojen gibi dilüsyon yapılan ve tekrarlanan testler, firma tarafından karşılanacaktır.

7-Protein C, Protein S ve APC-R testleri için donmuş plazma ve taze plazma arasında test sonuçları farklı olmamalıdır. APC-R testinde kullanılan faktör V eksik plazma, kit haricinde temin ediliyor ise ücretsiz ve yeterince karşılanmalıdır.

8-Birden çok reaktifin kullanıldığı testlerde, tüm reaktifler sonuca etkisi açısından aynı marka olmalıdır.

9-Lupus antikoagülan testi,  tarama ve doğrulama testi olarak çalışılır. Tarama testi, istenilen test sayısı olarak verilecek; doğrulama testi ise, istenilen miktarda ücretsiz temin edilecektir

10-İnhibitör testlerinde kullanılmak üzere laboratuvarın isteği kadar standart plazma, ücretsiz verilmelidir.

11-İhale listesinde belirtilen RİCOF veya von Willebrand Faktör aktivite kiti, en az cihazların birinde çalışılıyor olmalıdır.

12-Faktörler adı altında istenilen faktörler “II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII testlerini içermektedir. Bu testler için gerekli kit ve sarf malzemeleri, laboratuvarın istediği miktar ve ambalaj hacminde ve istenilen tarihte, belirtilen sürede temin edilmelidir. FXIII testi, en azından cihazların birinde çalışılıyor olmalıdır.

13-Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1), Alfa-2 Antiplazmin ya da Antiplazmin testleri, Hematoloji Laboratuvarına teklif edilen cihazların çalışma protokolünde bulunmadığında; dış lab olarak teklif verilmelidir.

III–HEMATOLOJİ LABORATUVARI

Kısım HEM-1 (Sıra no: 1-2)

KANAMA ZAMANI – TROMBOSİT FONKSİYON ANALİZÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Testlerde kullanılmak üzere iki adet kanama zamanı cihazı laboratuvar sorumlularının uygun gördüğü laboratuvara kurulmalıdır.

2-Cihaz, sitratlı tam kan örneğinden kanama zamanı ve trombosit fonksiyonlarını (kollajen-epinefrin ve kollajen-ADP), vakum yardımıyla kılcal yolun kapanması prensibine göre in vitro olarak direkt ölçebilmelidir.

3-Cihaz, Kollajen-Epinefrin ve Kollajen-ADP testlerini çalışabilmeli; gerçek kanama zamanını saniye olarak tespit edebilmelidir.

4-Cihazın kullanımı basit olmalı; tam kanın pipetlenmesinden, sonuç çıkıncaya kadar müdahaleye gerek duyulmamalı; sonuç direkt alınabilmelidir.

5-Cihazın birden fazla okuma kanalı olmalı; farklı örnek ve testleri aynı anda çalışabilmeli; sonuçlar saniye cinsinden alınabilmelidir.

6-Cihaz; numune, kit, kullanıcı ya da cihaz kaynaklı hataları yazılı olarak bildirmelidir.

7-Cihaz, kalibrasyona ihtiyaç duymamalı; otokontrolünü her çalışma öncesi otomatik yapabilmelidir.

8-Sonuçlar, hem cihaz ekranında görülmeli, hem de internal printer ile yazılı olarak alınabilmelidir.

9-Cihazda RS 232C çıkışı bulunmalıdır. Hasta numunelerini okuyan barkod okuyucu bulunmalıdır.

10-Test kartuşları, teslim aşamasında kontrol edilemeyeceğinden; çalışma sırasında kartuşlardan kaynaklanan hataların yol açtığı test kayıpları, firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

11-Cihazın açılıp kapanması, temizliği ve testin çalışmasında kullanılan her türlü malzeme, kartuşların teslimi ile birlikte, ücretsiz olarak tam ve eksiksiz olarak verilecektir. Sözleşme sürecinde alınan kartuşların bitimine kadar, cihaz laboratuvarda kurulu kalacaktır.

12-Her türlü test malzemesi ve teknik servis desteği bir sonraki ihale tamamlanıncaya kadar tam ve eksiksiz olarak sağlanacaktır.

13-Kan almada kullanılmak üzere, çalışılan test sayısının % 10 fazlası kadar,% 3.2sodyum sitrat içeren tamponlanmış vakumlu tüp, laboratuvar sorumlusunun belirttiği marka ve hacimlerde bedelsiz verilmelidir. Tüp teslimlerinde tüp vakumları denenecek, vakumu uygun olmayan tüpler kabul edilmeyecektir.

14-Çalışmada kullanılmak üzere bir adet 100–1000 (L ayarlanabilir otomatik pipet, laboratuvar sorumlusunun belirttiği markada yeni tarihli kalibrasyon sertifikası ile beraber verilecek; ihalenin uzaması durumunda, kalibrasyonlar yenilenecektir. Arızalandığında, derhal yenisi temin edilecektir. Rutinde kullanılan pipet uçları, pipetlere uymadığı durumda, istenilen miktarda uygun pipet ucu temin edilecektir. Bölümlere verilen pipet ve pipet uçları ihale bitiminde bölümlerde kalacaktır.

Kısım HEM-2 (Sıra no: 1)

KAPİLLER ELEKTROFOREZ İLE HEMOGLOBİN VARYANTLARI İÇİN TEKNİKŞARTNAME

1-Sistem kapiller zone elektroforezi yöntemiyle çalışmalıdır.

2-Kapillerde hemoglobin parametreleri; Hb A, Hb A2 ve Hb F, Hb C, Hb D, Hb S, Hb E ve Hb H, Hb Bart, Hb Lepore, Hb G–Philadelphia, Hb Winnipeg, Hb O-Arab ve Hb Setif gibi anormal hemoglobinler görülebilmelidir. Fraksiyonlar doğrudan özel dalga boyuyla tespit edilmelidir.

3-Kapiller elektroforez sistemi, sıvı akışlı elektroforez sistemi olmalıdır.

4-Eşit fiyat teklifi durumunda; teklif edilen sistemin test hızının yüksek olması tercih nedenidir.

5-Sistemin optik kısmı “lamba, filtre, photo diode detector ve ultra-viyole lensler”den oluşmalıdır. Cihaz, optik fiber veya kolorimetrik yöntem ile ölçüm yapabilmelidir. Her kite ait optik okuma özellikleri farklı olabilir.

6-Cihazda 16–17mmx100 mm boyutlarında tüpler veya 8 mm’lik mikrotüpler kullanılabilmelidir.

7-Eşit fiyat teklifi durumunda; cihazın barkod tanımlama özelliğine sahip olması tercih nedenidir.

8-Sürüklenme kararlı ve sürekli çalışma sıcaklık kontrollü termoelektrik soğutucu (peltier etkili cihazı) vasıtasıyla yapılmalıdır.

9-Cihazın kapillerleri veya kolonları manuel olarak rahatça değiştirilebilecek konumda olmalıdır.

10-Sistemde hasta eğrileri görüntülenebilmelidir. Her tarama programı için fraksiyon isim tablosu ve bunların normal değerleri bulunmalıdır. Sonuçlar modem vasıtasıyla ana bilgisayara gönderilebilmelidir. Hard diskte hasta grafiği ve sonuçları depolanabilmelidir. İstendiğinde çağrılabilmeli ve grafikler üzerine fraksiyonlar eklenebilmeli veya çıkartılabilmelidir. Yorum kısmına daha önceden belirlenmiş yorumlar eklenebilmeli veya elle girilerek oluşturulabilmeli, sonuçlar özel patoloji dosyasına gönderilebilmelidir. Fraksiyon tanımlaması için önceden programlanmış tanım tablosunun seçimi yapılabilmelidir. Referans alınan bir hastanın eğrisi diğerlerinin üstüne çizdirme (overlay) özelliğiyle getirilerek karşılaştırma yapılabilmelidir.

11-Cihaz, sonuçları her hastanın eğrileri ve tüm hasta bilgileri ile birlikte verilebilmelidir. Ayrıca istenildiğinde toplu olarak da sonuç alınabilmelidir.

12-Cihazın ekranında ne kadar reaktif kaldığı görülebilmelidir.

13-Cihaz üzerinde RS 232C çıkışı olmalı, bilgi işleme bağlanabilmelidir.

14-Cihaz; ana cihaz, bilgisayar, printer, mouse ve klavyeden oluşmalıdır.

15-Cihaz, 220 V 50 Hz frekanslı şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

16-Cihaz ile kitler uyumlu çalışabilmelidir.

17-Cihazın günlük kalite kontrolü ve varsa dış kalite kontrolü firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

18-İhalede verilen tekliflerde maliyetin çok fazla olması durumunda; alternatif olarak(ihale teknik şartnamesini karşılayan sonuçların verilmesi kaydıyla), firma tarafından dış lab teklifi verilmelidir.

IV–İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI

Kısım İMMÜN-1 (Sıra no: 1)

SERUM İMMÜNELEKTROFOREZİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-Cihaz, kapiller sistem olmalı veya agaroz jel slaytları ile çalışmalıdır.

2-Cihaz; numune aplikasyonu, yürütme, fiksasyon, boyama, boyadan arındırma, kurutma ve okuma işlemlerini kullanıcının hiçbir müdahale ve ara işlem yapmasına gerek duymaksızın, tam otomatik olarak gerçekleştirmelidir.

3-Cihaz tek parça olmalı ve bilgisayar ünitesi dışında hiçbir ek üniteye sahip olmamalıdır.

4-Cihaz saatte dört test immün fiksasyon yapabilmelidir.

5-Cihaza aynı anda 1–5 slayt yüklenebilmeli ve her slayt 1–4 numune kapasitesinde olmalıdır.

6-Cihaz, sürekli numune yükleme özelliğinde olmalıdır (Yeni bir agaroz jel çalışması için işlemlerin tamamen bitmesi beklenmemelidir).

7-Cihazın aplikatörü, numune uygulamasından sonra, otomatik olarak temizlenmeli ve yeni bir numune uygulaması için hazır hale gelmelidir.

8-Cihazın yürütme tankında sıcaklık kontrol sistemi olmalı ve işlem boyunca sıcaklık sabit tutulabilmelidir.

9-Cihazın bilgisayar programı Windows olmalı ve kullanımı kolay olmalıdır. Cihaz, yüksek hafıza kapasitesine sahip olmalıdır.

10-Bilgisayar programı aynı hastaya ait tekrarlanan numunelerin sonuçlarını grafiksel olarak üst üste getirip aynı rapor formatında çıktı vererek sonuçların karşılaştırılmasını kolaylaştırmalıdır.

11-Yüklenici firma, kurulacak cihazın LBS ile bağlantısını karşılayacaktır. Hastaya ait jel görüntüleri LBS’ye aktarılabilmelidir.

12-Cihazda tüm elektroforetik işlem basamakları programlanabilmelidir.

13-Cihaz, hem doğruluk, hem de tekrarlanabilirlik ile ilgili kapsamlı kalite kontrol programına sahip olmalıdır.

14-Cihaz çalışma sırasında hangi elektroforetik uygulamayı yaptığını ve bu uygulama ile ilgili tüm detayları monitörden kullanıcıya gösterebilmelidir.

15-Cihaz aynı anda, aynı çalışmada dört farklı testi birlikte çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. Testler arasındaki geçişte cihazın çalışmasının durdurulması gerekmemelidir.

16-Kurumun firmalara ödemesi gereken test ücretleri hesaplanırken, HBYS/LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (sonucu olan, onaylı) test sayıları esas alınacaktır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler veya laboratuvar sorumlusu tarafından klinik uyumsuzluk tespit edilmesi sonucu tekrarlanan testler için hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Bu amaçla; hastane idaresinin belirlediği bir muayene kabul komisyonu, her ayın sonunda her kısım için test işlem adedini belirleyecektir. Her testin puan karşılığı ile işlem adetleri çarpılarak söz konusu kısımda çalışılan testler için toplam hizmet puanı bulunacak ve bu toplam puan, ihalede belirlenen katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden ödeme yapılacaktır.

17-Aylık ödeme hak edişlerinin tahakkuk edebilmesi için teknik olarak; periyodik cihaz bakım tutanağının, aylık kit bulundurma tutanağının, yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

18-Sözleşme imzalandıktan sonra SUT birim puanlarının değişmesi halinde; sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli SUT puanları esas alınarak faturalandırma işlemine devam edilecektir.

19-Hastane idaresi kısım toplam ihale puanı üzerinden % 20 iş artışı veya azalışı yapabilir

20-Laboratuvarın uluslararası eksternal kalite kontrol programına aboneliği, firma tarafından yaptırılmalıdır.

21-Kitlerin kullanımı süresince cihazın bakım, onarım ve yedek parçası, firma (üretici firma ve yasal temsilcisi olan ithalatçı veya satıcı firma) tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

22-Cihaz bozulduğu takdirde, 24 saat içinde çalışma şartları sağlanacak, onarılamayan cihaz,72 saat içinde firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir.

23-Yüklenici firma, sözleşme süresi ne olursa olsun, kitlerin kullanımı bitinceye kadar şartnamede yazılı olan tüm şartları sağlayacaktır.

24-Teklifte bulunan firmaların, Teknik Servis Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

25-Teklifte bulunan firmalar, ihalede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde numune kitleri ve teklif edilen sistem ile demonstrasyon yapmalı ve bölümden uygunluk almalıdırlar.

26-Sözleşme süresince alınan kitler, son kullanma tarihinden iki ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir.

27-Sistemin saf su gereksinimi için saf su cihazı firma tarafından sağlanacaktır.

28-Laboratuvarda çalışılan test sayısı kadar, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği markada, vakumlu Jel bazlı 8 mL’lik tüp temin edilecektir.

29-Teklif edilecek reaktiflerin test sayısı LBS’de onaylanan sonuç sayısı üzerinden aylık olarak faturalandırılacaktır. Her türlü kalibrasyon, kontrol ve tekrar çalışmaları firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır

30-Muhtemel yangın, sel ve su baskını, deprem ve terör olayları sonucu, cihazlarda meydana gelebilecek zararların giderilmesinde, hizmet alımı yapılan firma sorumlu olacaktır.

Kısım İMMÜN-2 (Sıra no: 1–22)

NEFELOMETRE KİTLERİ VE CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Reaktiflerin tamamı, teklif edilen cihaz ile aynı marka olmalı veya farklı firmaların teklif edilen cihaz için üretilmiş kitleri cihazla tam uyumlu olarak kullanılabilmelidir. İhale listesinde 1.sırada yer alan IgD testi, teklif edilen cihazın panelinde bulunmuyorsa, firma alternatif bir çalışma sistemini laboratuvara kurmalıdır (RID, vb). Aksi takdirde firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2-Kurumun firmalara ödemesi gereken test ücretleri hesaplanırken, HBYS/LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (sonucu olan, onaylı) test sayıları esas alınacaktır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler veya laboratuvar sorumlusu tarafından klinik uyumsuzluk tespit edilmesi sonucu tekrarlanan testler için hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Bu amaçla; hastane idaresinin belirlediği bir muayene kabul komisyonu, her ayın sonunda her kısım için test işlem adedini belirleyecektir. Her testin puan karşılığı ile işlem adetleri çarpılarak söz konusu kısımda çalışılan testler için toplam hizmet puanı bulunacak ve bu toplam puan, ihalede belirlenen katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden ödeme yapılacaktır.

3-Aylık ödeme hak edişlerinin tahakkuk edebilmesi için teknik olarak; periyodik cihaz bakım tutanağının, aylık kit bulundurma tutanağının, yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

4-Sözleşme imzalandıktan sonra SUT birim puanlarının değişmesi halinde; sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli SUT puanları esas alınarak faturalandırma işlemine devam edilecektir.

5-Hastane idaresi toplam ihale puanı üzerinden % 20 iş artırımı-azaltımı yapabilir. Toplam test puanını geçmemek şartıyla, gerekli durumlarda test puanları baz alınarak laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü testler arası değişim yapılabilir.

6-Satın alınacak kitlerin cinsi ve test miktarı, ihale listesinde belirtilmiştir.

7-Firmalar, kurulacak cihazın LBS ile bağlantısını karşılayacaklardır.

8-Reaktiflerin üzerinde barkod olmalı ve tüm reaktifler, orijinal ambalajında olmalıdır.

9-Cihazla birlikte, tüm testlere ait kalibratörler kontroller, kağıt, tampon, dilüent, yıkama solüsyonları, tepsi,  küvetler, otomatik pipetler ve pipet ucu vb. sarf malzemeler ücretsiz verilecektir. Cihaz ile birlikte bir defada en az 48 tüp çevirebilecek kapasitede açılımlı, zaman ayarlı, RPM ve RCF göstergeli (500-5000 RPM ve karşılık RCF arasında) bir adet santrifüj verilecektir.En fazla üç yaşında olması gereken santrifüjler teslim edilirken, akredite bir kuruluştan yeni tarihli kalibrasyon sertifikası da verilmelidir. Kalibrasyon süresinin dolması durumunda kalibrasyon sertifikaları yenilenecektir. Arıza durumunda derhal kalibrasyonlu yeni bir santrifüj ile değiştirilecektir.

10-Kitler, teslim tarihinden itibaren en az bir yıl miyadlı olacaktır.

11-Kitlerin teslimi, hastanenin talebine göre yapılacak, laboratuvarda en az bir aylık stok bulundurulacaktır. Kitlerin uygun şartlarda saklanabilmesi için, +4(C dolap, ihale süresince firma tarafından temin edilecektir.

12-Sözleşme süresince alınan kitler, son kullanma tarihinden iki ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir.

13-Firmalar testlerin tümüne toplu teklif vereceklerdir. Değerlendirme, toplam SUT puanı üzerinden yapılacaktır.

14-Kısım İMMÜN-2 (Sıra no: 1–22) için, aynı firma tarafından teklif verilmesi zorunludur.

15-Reaktiflerin teslim miktarları ve teslim zamanlarında, laboratuvarın talebi esastır.

16-Firmalar sözleşme süresi ne olursa olsun, kitlerin kullanımı bitinceye kadar şartnamede yazılı olan tüm şartları sağlayacaklardır.

17-Cihaz yeni model, 3 yaşından küçük ve masa üstü tipte olmalı; bilgisayar ve yazıcısı olmalıdır.

18-Cihazda numune ve reaktiflerin yerleştirilmesinden, hasta raporlarının alınmasına kadar olan tüm işlemler otomatik yapılmalıdır.

19-Cihaz saatte en az 120 test çalışabilmeli ve otomasyon sistemi ile uyumlu olmalıdır.

20-Bu kısımdaki testler için, laboratuvarın uluslararası bir eksternal kalite kontrol programına aboneliği firma tarafından yaptırılmalıdır.

21-Kitlerin kullanımı süresince cihazın bakım, onarım ve yedek parçası, firma (üretici firma ve yasal temsilcisi olan ithalatçı veya satıcı firma) tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

22-Cihaz bozulduğu takdirde, 24 saat içinde çalışma şartları sağlanacak, onarılamayan cihaz, 72 saat içinde firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir.

23-Laboratuvarda çalışılan test sayısı kadar, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği markada vakumlu jel bazlı 8 mL hacimli tüp, ücretsiz temin edilecektir.

24-Sistemin saf su gereksinimi için, saf su cihazı firma tarafından sağlanacaktır.

25-Muhtemel yangın, sel ve su baskını, deprem ve terör olayları sonucu, cihazlarda meydana gelebilecek zararların giderilmesinde, hizmet alımı yapılan firma sorumlu olacaktır.

V-METABOLİZMA LABORATUVARI

Kısım METAB-1 ve Kısım METAB-2 ile İLGİLİ GENEL ŞARTLAR

1-Kitler ile birlikte, analiz için gerekli tüm tamponlar, standartlar ve benzeri ekipmanlar sağlanmalıdır.

2-Numune hazırlanması için gereken tüm kimyasal ve sarf malzemeleri (tüp, otomatik pipet, pipet ucu ve benzeri) kit ile birlikte verilmelidir. Ayrıca hiçbir malzemeye gerek kalmamalıdır. Cihazla birlikte bir adet 1–5 mL, iki adet 5–50 (L, üç adet 20–200 (L, üç adet 100–1000 (L kapasiteli ayarlanabilir otomatik pipet, laboratuvar sorumlusunun onaylayacağı markada, yeni tarihli kalibrasyon sertifikası ile beraber verilecektir. Kalibrasyon süresinin dolması durumunda kalibrasyon sertifikaları yenilenecektir. Pipet arızalandığında, derhal yenisi temin edilecektir.

3-Kitlerle birlikte en az iki adet 24’lük (veya bir adet 48’lik) mikrosantrifüj, bir adet en az 32’lik büyük santrifüj (10 mL’lik tüpleri çevirmeye uygun) verilmelidir.

4-Kitler ile yüksek derecede tekrarlanabilirlik (< % 1 RSD) sağlanmalıdır.

5-Kitler orijinal ambalajında, üzerinde üretici firmanın etiketi, raf ömrü ve ambalaj şekli belirtilmiş olmalıdır. Laboratuvarın test tüketimine en uygun ambalaj kabul edilecektir.

6-Kitler, kontrol materyali ve kalibratörler, aynı marka ve verilecek sistem için orijinal olmalıdır. Kit ile sistem % 100 uyumlu olmalı ve kitlerin bu sistem ile çalışabileceği prospektüslerinde belirtilmelidir. Prospektüsler, teklif ile birlikte verilmelidir.

7-Kitler ve raf ömrü olan sarf malzemeleri, teslim tarihinde en az bir yıl kullanım süresine sahip olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına iki ay kalmış olan kitler, önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun ömürlü olanlar ile tutanak karşılığında değiştirilmelidir.

8-Cihazlar açılıp kapanırken, cihazın kalibrasyonu sırasında ve örneklerin tekrar edilmesi durumunda harcanacak tüm kit ve diğer malzemeler, istek yapılan sayının dışında tutulacak, hasta sayısı esas alınacaktır. Cihaz arızalarında veya teknik servis tarafından yapılan rutin bakımlarda harcanan test sayısı, firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, cihaz hatası nedeniyle yanlış okunduğu düşünülen ve tekrarlanan testler, laboratuvar sorumlusu tarafından tutanakla belgelenecek ve firma bu test miktarları kadar testi, faturalanan test sayısından düşecektir.

9-Çalışma sırasında bozuk olduğu için uygun sonuç vermeyen kitler, yenileri ile değiştirilmelidir.

10-Taşıma sırasında ve teslimat öncesi kötü koşullarda saklamadan kaynaklanan hatalar ve reaktif içeriklerindeki fiziksel hasarlar gibi durumlardan ilgili firma sorumlu olacaktır.

11-Kitler ile birlikte her bir testin düzenli ve istenilen sıklıkta çalışılabilmesi için gerekli detektörler ve ilave sistem elemanları sağlanmalıdır.

12-Cihazlara ait bilgisayar sistemi, monitör (LCD veya LED), yazıcı (lazer), otosampler, analiz sayısına yetecek miktarda onaylı kolon ve koruyucu kolon, ihale bitiş süresi dikkate alınmaksızın, kitler bitinceye kadar ilgili firma tarafından sağlanmalıdır.

13-Cihazlar her açılışında kullanım öncesinde kendini test etme özelliğine sahip olmalı ve kullanıcıya bilgi vermelidir.

14-Sistem tamamen modüler yapıda olmalı ve istenildiği zaman daha geniş ve değişik amaçlar için kullanılması gereken ünitelerin ilave edilmesine imkân vermelidir. Sistemin tüm modülleri bilgisayardan kontrol ve komuta edilebilmelidir.

15-Cihazlar ve tüm aksesuarları, 220 volt, 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalı, ± % 10’luk voltaj değişimlerinden etkilenmemelidir. İhtiyaç halinde cihazı 24 saat çalışır halde tutabilecek bağımsız uygun güç kayna(ğı)kları sağlanmalıdır.

16-Yüklenici firma, ihale bitiş süresi dikkate alınmaksızın, laboratuvardaki kitler tükeninceye kadar ilgili tüm cihazların bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. Her türlü teknik problem 24 saat içerisinde giderilmeli; bu mümkün olmazsa, 48 saat içerisinde yedek cihazlar temin edilmelidir. Firmaya faks veya telefon ile bildirildiği andan itibaren geç müdahale edilen her gün için sözleşme bedelinin binde biri (% 0.1) oranında cezai işlem uygulanacaktır. Teklif veren firma, Kayseri’ye teknik servis vereceğini taahhüt etmelidir.

17-Cihaz başında yeterli süre kullanıcı eğitimi verilmeli ve kullanıcının bağımsız olarak çalışabilecek hale gelmesi sağlanmalıdır.

18-Kitler uluslararası geçerliliği olan CE standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Kitlerin depoya girişinde ürün üzerinde tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olmalıdır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE belgesine istinaden CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilmelidir.

19-Kullanılan yazıcıların tonerleri ve raporların basılacağı kâğıtlar firma tarafından karşılanmalıdır.

20-Cihazlardaki verilerin kopyasını kayıt etmek ve saklamak için gerekli harici hard disk, firma tarafından cihazlar ile birlikte verilmelidir.

21-Laboratuvar tarafından belirlenecek (marka ve parametreler) yurtdışı kalite kontrol programına üyeliğin kaydı, firma tarafından cihazın kurulmasını takiben bir ay içinde yapılmalıdır.

22-Cihaz, ihale bitiş süresi dikkate alınmaksızın, test sayısı tamamlanıncaya kadar, Merkezi Laboratuvar Metabolizma Biriminde kalmalıdır.

23-Cihazların laboratuvar tarafından gösterilen yere montajı ve eğitim çalışmaları, sistem için laboratuvarda herhangi bir düzenleme ve altyapı değişikliği gerektirdiği takdirde, firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

24-Test sonuçları hem cihazdan hastaya verilebilecek rapor şeklinde alınabilmeli, hem de hastane otomasyonuna aktarılabilmelidir. Otomasyon sistemine aktarma işlemi firma tarafından sağlanmalıdır.

25-Firma cihazın hem orijinal kullanım kılavuzunu hem de dikkat edilmesi gereken hususları içeren Türkçe dokümanı laboratuvara sağlamalıdır.

26-İhalede talep edilen kitler ve diğer malzemeler, laboratuvar tarafından belirlenecek miktarlarda, partiler halinde teslim edilecektir.

27-İhalede talep edilen test sayısı kadar belirtilen tip ve markada numune alma tüpleri firma tarafından depoya ücretsiz teslim edilmelidir

28-Listedeki Kısım METAB-1; Sıra No 1: A vitamini, Sıra No 2: E vitamini, Sıra No 3: Homosistein ve Sıra No 4: 25-OH D3 vitamini kitleri ile ilgili olup, hepsi tek bir grup olarak değerlendirilecektir.

29-Listedeki Kısım METAB-2; Sıra No 1: Amino asit Analiz Kiti (en az 24 parametreli); Sıra No 2: Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tarama Kiti; Sıra No 3: Kısa program Amino asit (3’lü, Phe, Tyr, Trp) Analiz Kiti ve Sıra No 4: Metanefrin/Normetanefrin kiti ile ilgili olup, hepsi tek bir grup olarak değerlendirilecektir.

30-Kurumun firmalara ödemesi gereken test ücretleri hesaplanırken, hastanelerin kullandığı HBYS/ LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan) test sayıları esas alınacaktır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış, çalışılmayan testler veya laboratuvar sorumlusu tarafından klinik uyumsuzluk tespit edilmesi sonucu tekrarı yapılmış testler için hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Bu amaçla; hastane idaresinin belirlediği bir muayene kabul komisyonu her ayın sonunda her kısım için test işlem sayısını belirleyecektir. Her testin puan karşılığı ile işlem sayıları çarpılarak söz konusu kısımda çalışılan testler için toplam hizmet puanı bulunacak ve bu toplam puan ihalede belirlenen katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan rakam üzerinden ödeme yapılacaktır.

31-Aylık ödeme hak edişlerinin tahakkuk edebilmesi için teknik olarak; periyodik cihaz bakım tutanağının, aylık kit bulundurma tutanağının, yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

32-Sözleşme imzalandıktan sonra SUT birim puanlarının değişmesi halinde; sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli SUT puanları esas alınarak faturalandırma işlemine devam edilecektir.

33-Hastane idaresi toplam ihale puanı üzerinden % 20 iş artırımı-azaltımı yapabilir. Toplam test puanını geçmemek şartıyla, gerekli durumlarda test puanları baz alınarak laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü testler arası değişim yapılabilir.

Kısım METAB-1 (Sıra No: 1, 2, 3 ve 4) Numaralı Kitler ile İlgili Özel Şartlar

1-Sıra No 1: A vitamini kiti. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi ile plazma/ serumda A vitamini tayinine uygun olmalıdır.

2-Sıra No 2: E vitamini kiti. HPLC yöntemi ile plazma/serumda E vitamini tayinine uygun olmalıdır.

3-Sıra No 3: Homosistein kiti. Sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS/MS) veya HPLC yöntemi ile plazmada homosistein tayinine uygun olmalıdır.

4-Sıra No 4: 25-OHD3 vitamini kiti. LC-MS/MS yöntemiyle plazma/serumda 25-OH Vitamin D3 tayinine uygun olmalıdır.

Kısım METAB-2 (Sıra No 1, 2, 3 ve 4) Numaralı Kitler ile İlgili Özel Şartlar

1-Sıra No 1: Amino asit analiz kiti (en az 24 amino asit): Sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS/MS) yöntemiyle biyolojik sıvılarda (plazma, beyin omurilik sıvısı, idrar, vb) miktar tayinine uygun olmalıdır.

2-Sıra No 2: Kalıtsal metabolik hastalıklar tarama kiti. LC-MS/MS yöntemiyle kuru kan (Guthrie kartı) örneğinde, karnitin/açilkarnitin ve aminoasit miktar tayinine uygun olmalıdır.

3-Sıra No 3: Aminoasit analizi (3’lü aminoasit: Phe, Tyr, Trp) kiti. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi ile plazmada/serumda aminoasit tayinine uygun olmalıdır.

4-Sıra No 4: Metanefrin/Normetanefrin kiti. LC-MS/MS yöntemiyle idrarda miktar tayinine uygun olmalıdır.

Amino Asit Analiz Kitleri ile İlgili Özel Şartlar

Kısım METAB-2; Sıra No 1: En az 24 amino asitin plazma, idrar ve beyin omurilik sıvısında kantitatif miktar tayini kiti ile alakalıdır.

1-Kit, Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC/MS-MS) yöntemi ile biyolojik numunelerde (plazma, idrar, beyin omurilik sıvısı, anne sütü, tükürük vb.) kantitatif amino asit miktar tayinine uygun olmalıdır.

2-Kit ile numunelerde en az 24 amino asit (alanin, arginin, asparagin, aspartik asit, fenilalanin, glisin, glutamik asit, glutamin, hidroksilizin, hidroksiprolin, histidin, homosistein, izolösin, lizin, lösin, metiyonin, ornitin, prolin, serin, sistin, sitrüllin, treonin, tirozin, triptofan, valin)’in miktar tayini kantitatif olarak yapılabilmelidir.

3-Kantitatif amino asit ölçümü yapan cihaz, amino asit analizi için spesifik veya üstün teknolojiye sahip bir yapıda olmalıdır.

4-Sistem, bilgisayar tarafından kontrol ve komuta edilebilmelidir.

5-Cihazın otosampler bölmesi soğutuculu olmalıdır.

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tarama Kiti ile İlgili Özel Şartlar

Kısım METAB-2; Sıra No 2

1-Sistem ile Guthrie kağıdına alınmış kan örneğinde aşağıda belirtilen analizler aynı anda yapılabilmelidir:

- Kalıtsal metabolik hastalıklardan hiperfenilalaninemi (fenilketonüri ve diğerleri), tirozinemi (tip I, II ve III), sitrüllinemi, argininosüksinik asidüri, homosistinüri, maple şurubu idrar hastalığı, HHH sendromu, argininemi, hiperornitinemi, nonketotik hiperglisinemi, hipermetioninemi gibi amino asit metabolizması bozuklukları taranabilmelidir. Bu amaçla, en az alanin, arginin, argininosüksinik asit, aspartik asit,  fenilalanin, glisin, glutamik asit,  lösin+izolösin, metionin, ornitin, sitrüllin, tirozin ve valin analizleri yapılabilmeli; Phe/Tyr, Orn/Cit, Met/Phe, Met/ Leu+İle oranları hesaplanabilmelidir.

- b-Kalıtsal metabolik hastalıklardan izovalerik asidemi, propiyonik asidemi, metilmalonik asidemi ve kobalamin bozuklukları, malonik asidemi, glutarik asidemi tip I, 3-OH-3-metil glutaril-CoA liyaz eksikliği,  3-metilkrotonil-CoA karboksilaz eksikliği, isobutiril-CoA karboksilaz eksikliği, multipl CoA karboksilaz eksikliği, mitokondriyal asetoasetil-CoA thiolaz eksikliği, β-ketotiolaz eksikliği gibi organik asidemiler taranabilmelidir.

- Kalıtsal metabolik hastalıklardan karnitin/açilkarnitin translokaz eksikliği, kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, kısa zincir hidroksiaçil-CoA dehidrogenaz eksikliği, orta zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, orta zincir ketoaçil-CoA thiolaz eksikliği, çok uzun zincir açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, çok uzun zincir 3-hidroksi açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, uzun zincirli 2,4-dienol açil-CoA redüktaz eksikliği, multiple açil-CoA dehidrogenaz eksikliği, Glutarik asidüri tip II, karnitin palmitoiltransferaz eksikliği 1, karnitin palmitoiltransferaz eksikliği 2 ve karnitin transport bozukluğu gibi hastalıklar taranabilmelidir.

2-Bu amaçla, C0, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C5:1, C10:1, C12:1, C14:1, C18:1, C3-DC, C4-DC, C5-DC, C6-DC, C4-OH, C5-OH, C14-OH, C16-OH, C18-OH, vb analizler yapılabilmelidir. C3/C0, C3/C2, C5/C2, C5DC/C8, C5DC/C16, C8/C2, C8/C10, C8/C12 gibi oranlar hesaplanabilmelidir.

3-Stabil izotop, seyreltme metodu ile numune hazırlanarak, Tandem MS veya LC/MS-MS metodu ile analiz yapılmalıdır.

4-Analiz için gerekli olan tüm sarf malzemeleri verilmelidir. Kan örneği gönderebilecek birimlerin ihtiyacını karşılayacak miktarlarda Guthrie kâğıtları sağlanmalıdır.

5-Kurulacak sistemin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Yüksek hassasiyetli çarpışma hücresine sahip olmalıdır.

- Dinamik aralığı en az 1cps ile 4.000.000 cps arasında olmalıdır.

- MS cihazının hassasiyeti, elektrospray pozitif iyonizasyon modunda 1 pg reserpin standardından 5µl’lik enjeksiyon 609-195 (m/z) iyonu için, sinyal /gürültü oranı (RMS) en az 3000:1 olmalıdır.

- Tarama hızı saniyede en az 2400 amu olmalıdır.

- Uygun pompa tarafından mobil faz akışı sağlanmalıdır.

- İki ayrı hattan gelen sıvıların yüksek basınçlı olarak homojen karışımını sağlamak için bir adet gradient karıştırıcı bulunmalıdır.

- Pompa akış hızı, en az 0.01–10 mL/dk aralığında ve 0.01 mL/dk artışlarla ayarlanabilmelidir.

- Otomatik enjeksiyon ünitesi 100 µL’ye kadar enjeksiyon yapabilmeli ve en az 100 numune kapasiteli ‘well plate’ alabilmelidir.

- Enjeksiyon hacmi hassasiyeti ve doğruluğu sırası ile  ±  % 1 ve  %  0.3 RSD olmalıdır.

- Sistemde kalıtsal metabolik hastalık taramasına yönelik amino asit ve karnitin/açilkarnitin analizine uygun yazılım yer almalıdır.

- Gerekli tüm düzenek sağlanmalıdır.

CİHAZLAR ile İLGİLİ ÖZELLİKLER

A) HPLC CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-Cihaz üç yaşından büyük olmamalıdır. Firma, teslim ettiği cihazın yaşını, üretici firmadan alınan (cihazın seri numarasını ve modelini gösteren) bir belge ile belgelendirmelidir. Firmalar teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu (cihazın marka ve modelinin görülebileceği), üretici firmadan alınmış onaylı belge ile gösterebilmelidir.

Cihaz aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır:

a) Programlanabilir gradient pompa,              d) Oto-enjektör ünitesi

b) UV/VIS detektör                                       e) Bilgi işlem ünitesi

c) Fluoresans detektör (Homosistein için)

2-Bilgi işlem ünitesi;

a-Kromatogramların değerlendirilmesinde, tekrar hesaplama/manipülasyon yapma imkânına sahip olmalıdır.

b-Kantitatif hesaplamalarda; alan normalizasyonu, düzeltilmiş alan normalizasyonu, skala faktörlü düzeltilmiş alan normalizasyonu, internal standart metodu, çoklu-internal metodu, mutlak kalibrasyon eğrisi metodu, eksponansiyel metotları kullanmalıdır. Tepelerin gruplandırılması yapılabilmelidir. İki noktalı kalibrasyon, en küçük kareler, kalibrasyon eğrisi metotları uygulanabilmelidir. Kalibrasyon eğrileri art arda analizlerin ortalaması değerlerle çizilebilmelidir.

c-Piklerin tanımlanmasında kesin retansiyon zamanı, rölatif retansiyon zamanı, multireferans metotları, zaman bandı, zaman penceresi kullanılabilmelidir.

d-Bilgisayarda program vasıtası ile isteğe bağlı olarak ayrı ayrı LC sistemlerinin kontrolü mümkün olmalıdır.

e-Bilgisayarda program vasıtası ile metot validasyon ve sisteme uygunluk testi yapılabilmelidir.

f-Bilgisayarda program vasıtası ile analiz devam ederken ilgilenilen bileşime ait pik çıktığında, analiz süresini beklemeden ilgili pik hesaplanabilmeli ve çıktı alınabilmelidir.

g-Bilgisayarda program vasıtası ile ünitelerin durumlarını gösteren validasyon raporu düzenlenebilmelidir.

ı-İzokratik HPLC sisteminde UV/VIS detektörü ile plazma/serumda miktar tayini yapılabilmelidir. Tek seferde hem A hem de E vitamini tayin edilebilmelidir.

B) SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (LC-MS/MS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SİSTEM

Sistem en az iki adet sıvı kromotografisi pompası veya bir adet dual gradient sıvı kromatografisi pompası, bir adet otosampler, bir adet triple quadrupole kütle detektörü, bir adet azot jeneratörü ve aşağıda belirtilen aksesuarlardan oluşmalıdır.

- LC Pompası ve Degazer

1-Sıvı kromatografisi pompaları 6.000 psi basınçta sıvıyı pompalayabilecek kapasitede olmalıdır.

2-Sıvı kromatografisi pompalarının akış hızı, 0.01 – 5.0 mL/dk arasında ayarlanabilir olmalıdır.

3- Üzerinde veya harici bir adet en az iki kanallı degazer ünitesi olmalıdır.

4-LC pompaları 10°C ila 40°C arasında çalışabilmelidir.

5-Numuneler sisteme yüklendikten sonra kromatogram elde edilinceye kadar hiçbir kullanıcı müdahalesi gerekmemelidir.

6-Pompanın tüm parametreleri kendi üzerinden veya yazılım tarafından kontrol edilebilmelidir.

- LC Otosampler

1-En az 80 adet 1.5 mL’lik vial kapasiteli olmalıdır. En az 1–40 µL arasında enjeksiyon yapabilmelidir.

2-Enjeksiyon hacmi hassasiyeti ve doğruluğu sırası ile  ±  % 1 ve  %  0.3 RSD olmalıdır.

- Azot Jeneratörü

Azot jeneratörü sürekli azot gazı üretebilmeli, gürültü seviyesi 60 dB veya altında çalışmalı, oksijen, karbondioksit, nem ve hidrokarbonları uzaklaştıran filtrelere sahip olmalı ve içinde kompresör sistemi yer almalıdır. Numune hazırlık aşamasında uçurma işlemi söz konusu ise; numune uçurma sistemi cihazdan bağımsız, aynı özelliklere sahip ikinci bir azot jeneratörü ile sağlanmalıdır.

- Triple quadrupole LC-MS/MS kütle detektörü

1-MS cihazı masaüstü tipte, Triple Quadrupole ve MS/MS özelliğine sahip olmalıdır.

2-Sıvı kromatografisi (LC) sistemi ile uyumlu çalışabilmeli, aynı yazılım ile kontrol edilebilmelidir.

3-Triple quadrupole kütle detektörünün kütle aralığı 10 amu ile 2000 amu arasında olmalıdır.

4-Triple quadrupole kütle detektörü ayarlanabilir bekleme zamanı (Dwell Time) özelliğine sahip olmalı ve 2 ms’ye kadar inebilmelidir.

5-Triple quadrupole kütle detektörünün kütle stabilitesi 24 saat için ± 0.1 amu olmalıdır.

6-Triple quadrupole kütle detektörünün kütle tarama hızı 2400 – 6000 amu/sn arasında, polarite geçiş hızı 25- 50 ms arasında olmalıdır.

7-MS cihazı ESI (Electrospray Ionisation) ve APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionisation) iyon kaynakları ile çalışabilmelidir.

8-Triple quadrupole kütle detektörü ile beraber yüksek saflıkta parçalama gazını da (argon veya azot) içeren, dolu gaz tüpü ve ilgili regülatörü verilmelidir. Gaz tüpü bittiğinde dolumu firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

- Yazılım, kontrol ve veri analizleri

1-Sistem tüm LC-MS/MS parametrelerini, API-ES ve APCI kaynaklarını, voltajları, kurutma gazı akışını ve sıcaklığını, iyon optik lenslerini dijital olarak kontrol eden yazılıma sahip olmalıdır.

Kurulacak sistemlerin hastaya ait bilgileri A4 kâğıdına rapor edilebilir özelliklere sahip olması ve istenildiğinde kopyaların alınması mümkün olmalıdır. Bu amaçla yüklenici firmalar bir adet bilgisayar ve bir adet renkli laser yazıcıyı laboratuvarımıza kurmalıdır. Sistemle ilgili tüm bağlantılar ve montaj kitleri verilmelidir.

VI-SEROLOJİ LABORATUVARI

GENEL ŞARTLAR:

1-Sözleşme süresi 24 aydır. Laboratuvara kurulan cihazlar, 30 ay kurumumuzda kalacaktır. Bu süre içinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir. Malzeme teslimi, sözleşme süresince önceden belirlenen sipariş takvimine göre olacaktır.

2-Hastane idaresi,  kısım toplam ihale puanı üzerinden %20 iş artışı /azalışı yapabilir. İhale test listesinde belirtilen test sayıları bağlayıcı değildir. Kısım içerisinde kısım toplam puanının geçmemek şartıyla, bölümün ihtiyacına göre testler arasında değişim yapılabilir.

3-Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayileri, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olduklarını belgelemek zorundadır.

Kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar tarafından teklif edilen tıbbi malzemelerin, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, teklif mektuplarında yazılı olmalıdır. Ancak, “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt zorunluluğu olmayan kit ve cihazlar, CE uyumlu veya geçerli CE/ FDA belgesine sahip olmalıdır.

4-Aylık faturalama işleminin yapılabilmesi için; periyodik cihaz bakım tutanağının (cihazlara özel hazırlanmış aylık, altı aylık ve yıllık bakımların program ve dokümanlarına göre) ve birimin belirttiği teslimat planına göre bölüm sorumlusunun onaylayacağı kit bulundurma tutanağının Yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir. Cihazların periyodik bakımlarının takibi, firmanın sorumluluğundadır. Gecikme olduğunda cihazın çalışmasına yönelik bir sorun olmasa da, ihale yükümlülükleri yerine getirilmemiş kabul edilecek, aylık faturalandırma işlemi yapılmayacaktır.

5-Sözleşme imzalandıktan sonra testlerin SUT birim puanlarının değişmesi halinde; sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli SUT puanları esas alınarak faturalama işlemine devam edilecektir. SUT listesinde olmak kaydı ile (ya da sonradan SUT’a eklenen testler dahil) yüklenici firmanın panelinde olması veya firmanın ürün paneline yeni giren testlerden laboratuvar sorumlusunun talep etmesi durumunda ihale birim puanı ile SUT puanı çarpımıyla elde edilen fiyat üzerinden fiyatlandırılarak çalışılması talep edilebilecektir.

6-Faturalama işlemi aylık olarak yapılacaktır. HBYS/LBS’den alınmış, hastaya rapor edilmiş (onaylı sonucu olan) test sayısı esas alınacaktır. Barkodlanmamış, tekrarı yapılmış, onaylanmamış çalışılmayan testler veya laboratuvar sorumlusu tarafından klinik uyumsuzluk tespit edilmesi sonucu tekrarı yapılmış testler için hiçbir ek başlık adı altında ödeme yapılmayacaktır. Aylık belirlenen test sayısı ile ihalede belirtilen işlem puanı çarpılarak testin hizmet puanı belirlenir. Kısma ait test hizmet puanları toplanarak aylık “kısım toplam hizmet puanı” belirlenir. Bu toplam puan, ihalede belirlenen kısmın katsayısı ile çarpılarak bulunan rakam üzerinden faturalama yapılır. Bu durum bütün testler için geçerlidir. Aylık fatura sayımları her ayın son günü akşam saat 24.00 itibarıyla yapılacaktır.

7-Kitler, soğuk zincirle taşınmalıdır. Bu taşınma durumu da olabildiğince belgelenmelidir.

8-Çalışılan tüm testlerin çalışma prosedürleri ile ilgili bilgiler, Türkçe standart operasyon prosedürü (SOP) şeklinde teslim edilmelidir.

9-Çalışılacak test sayısı için gerekli her türlü sarf malzeme, kontrol materyalleri ve kalibratörler, firma tarafından ücretsiz ve belirtilen zamanlarda karşılanacaktır. Kontrol kanları ve kalibratörler uygun miyad ve miktarda zamanında temin edilemediği takdirde, laboratuvar denetlemelerinde, kalite değerlendirmesinde ve testlerin sonuçlandırılmasında ciddi bir olumsuzluk olacağından; doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır. Sevkiyat aksatıldığında testler çalışılamayacağı için, bu süre içinde cihazın ortalama test sayıları kadar test, bir sonraki ayın faturalanan test sayısından düşülecektir.

10-Test reaktifleri, sarf malzeme ve çalışma sırasında kullanılan diğer tüm malzemeler; laboratuvar sorumlusunun belirlediği teslimat takvim doğrultusunda, ihtiyaç ve depolama şartlarına göre laboratuvara teslim edilecektir. Teslim süresi 15 gündür. Teslimatın zamanında yapılamaması durumunda, doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir. Zamanında sonuç verilemeyen her gün için, hastanenin test çalışılamayan günlerdeki zararını karşılamak üzere, bir önceki ayın günlük ortalama test sayısı dikkate alınarak, her aksayan test maliyeti (Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen değer üzerinden) kadar ceza söz konusu olacaktır. Bu ceza sonraki ayın faturalanan test sayısından düşülecektir. Reaktifler barkodlu ve orijinal ambalajında olacaktır. Sözleşme süresince alınan reaktifler ve sarf malzemelerin miyadları, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda, parti parti teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler, son kullanma tarihinden 2 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, yenileri ile 15 gün içinde değiştirilecektir.

11-Testlerden herhangi birisinin, reaktif ya da cihaz kaynaklı problemlerden dolayı çalışılamadığı durumlarda; yüklenici firma sorun çözülünceye kadar, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği ve kabul edeceği bir “Dış lab” tarafından testlerin aksatılmadan ve zamanında çalışılmasını sağlayacaktır. Bu esnada tüm masraflar (kargo bedeli, LBS bağlantısı, test ücreti vs) yüklenici firmaya aittir. Doğacak aksamadan ve test sonuçlarından kaynaklanan tüm maddi, manevi ve hukuki sorumluluk firmaya aittir.

12-Yıl içerisinde üretici firma tarafından kitlerde herhangi bir değişiklik yapılırsa veya kullanıma ilişkin bir değişiklik ortaya çıkarsa; bu durum, firma tarafından yazılı olarak bildirilecek ve laboratuvarın onayına sunulacaktır. Bu değişiklikler, ek eğitim ya da maliyet gerektirdiği takdirde, firma tarafından karşılanacaktır.

13-Firma, teslim ettiği cihazın yaşını, üretici firmadan alınan (cihazın seri numarasını ve modelini gösteren) bir belge ile belgelendirmelidir. Üretimden kalkmış cihazlar ihaleye giremez. Firmalar, teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) gösteren üretici firmadan alınmış onaylı bir belge vermek zorundadırlar. Cihazların yaşı ihale tarihinde 5 yaşın altında olmalıdır.

14-Laboratuvara kurulan her cihaz hastane otomasyon sistemine bağlanmalı ve bu şekilde teslim edilmelidir. Otomasyon sistemi bağlantısı yapılmamışsa ya da eksik yapılmışsa, cihaz kurulmamış sayılacaktır. Cihazın kurulma tarihi, “otomasyona tam ve eksiksiz bağlandığı gün” olarak kabul edilecektir. Cihazların kurulması ve otomasyona bağlanması ile ilgili tüm işlem ve masraflar, yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Cihaza eklenen yeni parametreler ya da program güncellenmesi ile otomasyon yazılımı gerektiğinde; yine tüm işlem ve masraflar, firma tarafından karşılanacaktır.

15-Yüklenici firma, tüm kısımlar için, elektrik kesintilerinden doğacak olumsuzlukların giderilmesine yönelik, tüm cihazları en az bir saat çalıştırabilecek güç kaynağı temin etmelidir. Güç kaynaklarının her yıl periyodik bakımlarının yapılması, takibi ve yapılan bakımın belgelenmesi ve bu belgenin laboratuvara verilmesi, yüklenici firmanın sorumluluğundadır. İş güvenliği için; güç kaynaklarının priz çıkışlarına kurumun teknik bakım ve onarım ünitesinin uygun gördüğü şekilde kaçak akım rölesi kurulması zorunludur. Kaçak akım rölesinin yapımının ve periyodik bakımların gecikmesinin neden olduğu iş güvenliği kazalarından doğabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır.

16-Cihazların kurulumunu, ücretsiz olarak yüklenici firma yapacaktır. Cihazların çalışması için gerekli elektrik ve su gibi alt yapı tesisatı yüklenici firma tarafından bedelsiz sağlanacaktır. Cihazın çalışması, “saf su” gerektiriyorsa; laboratuvar sorumlularının kabul edeceği özelliklerde yeterli sayıda “reverse osmoz” prensibiyle çalışan saf su sistemi, yüklenici firma tarafından ücretsiz temin ve monte edilecektir.

17-Teklif edilen sistemler, her türlü işçilik, imalat, transport ve alt yapıdan kaynaklanan hatalara karşı; ayrıca doğal afet, yangın, su basması gibi durumlarda, firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır. Yüklenici firma, gerektiğinde laboratuvarda oluşabilecek iklimsel değişiklikler (sıcaklık, nem, vb) nedeniyle, cihazların optimum düzeyde çalışmasını sağlayacak kapasitede, ücretsiz klima donanımı sağlamalıdır.

MİKRO ELISA YÖNTEMİ İLE ÇALIŞACAK TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-İhale puan usulü olup, SUT işlem puanları değişse bile faturalandırmada ihale işlem puanları esas alınacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den doğru çıkmış ve onaylanmış hasta sonucu karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

•Kısım SER-1 (Sıra no:1–3)

•Kısım SER-2 (Sıra no:1–42)

•Kısım SER-4 (Sıra no:1–10)

2-Yukarıdaki Tablo’da “İhale Listesi”ne göre sıralanan testler, Mikro ELISA yöntemi ile çalışılacaktır.

3-Rubella Avidite, CMV Avidite ve EBV Avidite testlerine, mikro ELISA veya kemilüminesans yöntemi ile çalışabilen tam otomatik cihaz/cihazlarda çalışılmak üzere teklif verilebilir.

4-Yukarıdaki Tablo’ya göre alınacak ELISA kitleri, 8x12=96 testlik ambalajlarda, test kuyucukları ve kırılabilir strip özelliğe sahip olmalıdır.

5-ELISA kiti yerine verilecek “kart test, spot test, lateks test” kabul edilmeyecektir.

6-Testin çalışması için gerekli olan solüsyonlar, kitin içinde olmalıdır.

7-Kitler dışında çalışma için gerekli sarf malzemeleri, firma tarafından test miktarına yetecek şekilde ücretsiz verilmelidir.

8-ELISA kitleri, T.C Sağlık Bakanlığı Tebliğ No: 2005/1’e uygun olmalıdır. Kitlerin 98/79 CE In vitro Directive doğrultusunda CE belgesi olmalıdır.

9-ELISA kitleri için verilen teklifler, kit prospektüsünü tam olarak yansıtmalıdır.

10-Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miyadları, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır. Kitler, hastanenin talebi doğrultusunda parti parti (en az 4 parti halinde) teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 2 ay önce firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca standart, pozitif ve negatif-kontroller, ücretsiz karşılanacaktır.

11-Kısım SER-4 (1–10) ile Kısım SER-2 (33–42) IgG testlerinin sonuçları kantitatif, Kısım SER-2 (1–32) IgG testlerinin sonuçları kantitatif veya semi kantitatif olabilir.

12-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kitin Türkçe prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13-Kısım SER-1 (Sıra no:1−2); Anti HDV Ab, Anti HDV IgM testleri, aynı çalışma gurubu testleri olup, laboratuvar çalışması açısından aynı marka olmalıdır.

14-Kısım SER-2 (Sıra no: 3–6); Anti HSV Tip I ve II kitleri, ayrı olmalı ve beraber çalışılmamalıdır.

15-Kısım SER-2 (Sıra no: 3−6); Anti HSV Tip 1 IgG, Anti HSV Tip 1 IgM, Anti HSV Tip 2 IgG, Anti HSV Tip 2 IgM testleri bir grup olup; aynı serumla çalışıldığından; bu mikro ELISA kitleri aynı marka olmalı ve çalışma prosedürü de aynı olmalıdır.

16-Kısım SER-2 (Sıra no: 7−12 ve 17); Anti Mycoplasma IgG, Anti Mycoplasma IgM, Anti Leigonella pneumophila IgG, Anti Legionella pneumophila IgM, Anti Chlamydia pneumonia IgG Anti Chlamydia pneumonia IgM testleri aynı hasta grubundan çalışıldığı için aynı marka olmalıdır.

17-Kısım SER-2 (Sıra no: 13−14); Anti Chlamydia trachomatis IgG ve Anti Chlamydia trachomatis IgM testleri aynı marka olmalıdır.

18-Kısım SER-2 (Sıra no: 15−16); Borrelia burgdorferi IgG ve IgM kitleri; aynı marka olmalıdır. İhaleyi kazanan firma Borrelia burgdorferi IgM doğrulama testini (en az 8 farklı antijenlerini içeren) ihale süresince ücretsiz vermekle yükümlüdür. Ayrıca BOS örneklerinin test edilmesi gerektiğinde, testler firma tarafından karşılanmalıdır.

19-Kısım SER-2 (Sıra no: 18−22); EBV EBNA, EBV EA, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM testleri, aynı marka olmalıdır.

20-Kısım SER-2 (Sıra no: 23−24); Anti Adenovirus IgG ve Anti Adenovirus IgM testleri, aynı marka olmalıdır.

21−Kısım SER-2 (Sıra no: 25, 26); Anti Parvovirus IgG ve Anti Parvovirus IgM testleri, aynı marka olmalıdır.

22-Kısım SER-2 (Sıra no: 27–32); Anti Kızamık IgG, Anti Kızamık IgM, Anti Kabakulak IgG, Anti Kabakulak IgM, Anti Varicella zoster IgG, Anti Varicella zoster IgM testleri aynı marka olmalıdır.

23-Kısım SER-2 (Sıra no: 1–42)’yi kazanan firma, 2 adet tam otomatik Mikro ELISA Cihazı (1 adet en az 7 pleyt, 180 numune ve 1 adet en az 4 pleyt, 90 numune kapasiteli) kurmakla yükümlüdür.

24-Kısım SER-2 (Sıra no: 1–42) için, 1 adet (10–100 μL) ve 1 adet (100–1000 μL) ve 1 adet 8’li multikanal (20–200 μL) otomatik pipeti, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği marka/modelde olmak üzere ücretsiz temin etmelidir. İhale sonunda pipetler kurumumuzda kalacak ve geri verilmeyecektir.

26-Kısım SER-2 (Sıra no: 33−37); Anti Fosfatidilserin IgG, Anti Fosfatidilserin IgM, Anti Fosfatidilserin IgA, ACA IgM, ACA IgG testleri; birlikte değerlendirildiği için, aynı marka olmalıdır.

27-Kısım SER-2 (Sıra no: 40−42); Anti beta–2 glikoprotein 1 IgA, Anti beta–2 glikoprotein 1 IgG, Anti beta–2 glikoprotein 1 IgM testleri birlikte değerlendirildiği için, aynı marka olmalıdır.

28-Kısım SER-4 (Sıra no: 1−10): Belirtilen testlerin ihalesini kazanan firma, Tam otomatik Mikro ELISA cihazı kurmakla yükümlüdür.

29-Kısım SER-4 Sıra no: 2’de yer alan AMA-2 (kantitatif) ELISA ve Kısım SER-4 (Sıra no 9)’te yer alan Anti LKM-1 (kantitatif) ELISA ile Kısım SER-3 (Sıra no: 2) Hep–2 hücreli ANA+AMA+ASMA (IFA) testler aynı serumdan ve aynı anda sonuç verildiği ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, aynı marka olmalıdır.

30-Kısım SER-4 (Sıra no: 3−5); ANCA PR3 (ELISA), ANCA MPO (ELISA) ve ANCA Profil; aynı serumdan ve aynı anda sonuç verildiği ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, aynı marka olmalıdır. ANCA profil ELISA kiti, antijenleri (Proteinaz-3, MPO, Elastaz, Catepsin G, Laktoferrin, BPI) belirleyebilmelidir (ANCA Profile ELISA testlerinde semi-kantitatif sonuç yeterlidir).

31-Kısım SER-4 (Sıra1−10)'e teklif veren firmalar: Kısım SER-4 (Sıra 1−10)’te yer alan testler; Kısım SER-3 (sıra 1−6’da yer alan testlerle beraber değerlendirildiğinden; Kısım SER-3 (sıra 1−6) için de teklif vermelidir ve çalışma uyumluluğu gerektiğinden, bu kısımdaki testler aynı marka olmadır.

32-Cihazdan ve kitten kaynaklanan problemlerden dolayı sonuçlandırılamayan testlerin tamamı, firma tarafından karşılanacaktır.

33-Özellik arz eden serumlar için, gerektiğinde istenecek “doğrulama testleri” ilgili firmalar tarafından yapılabilmelidir.

34-Kısım SER-1 (Sıra no:1−3),- Kısım SER-2 (Sıra no:1−42) ve Kısım SER-4 (Sıra no:1−10) için ihaleyi kazanan firmalar; bu kısımlarda yer alan tüm mikro ELISA testlerini, laboratuvar sorumlularının kabul edeceği uluslararası bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak üye yapmalıdır. Bu üyelik, yılda en az 3 parti dış kalite kontrol numunesi içermeli, ihale süresince devam etmelidir. Cihazın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik başlatılmalı ve katılım belgesi sunulmalıdır. Bu üyelik dış kalite kontrol üyeliğinin kesintiye uğramaması için (laboratuvarın dış kalite kontrol üyeliği bulunmayan bir süreç yaşamaması amacıyla) bir sonraki ihalenin sonuçlanmasına kadar devam etmelidir. Kullanıcı kaynaklı hatalı sonuçları ekarte etmek için, dış kalite kontrol numuneleri/testleri çalışılırken mutlaka distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı hazır bulunmalıdır. Dış kalite kontrol programını sağlayan firmadan, üyelik başlangıcında gelen yıllık gönderim planına uygun olacak şekilde distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı laboratuvarla temasa geçmek zorundadır. Mümkün olduğunda, ayrıca dış kalite kontrol numuneleri laboratuvara ulaştığında, çalışması gereken süreler distribütör firmaya bildirilecek ve bu tarihler arasında distribütör firma aplikasyon (gerekirse teknik servis) elemanının laboratuvarda hazır bulunması istenecektir. Sonuç olarak dış kalite kontrol numuneleri distribütör firma aplikasyon elemanı eşliğinde çalışılacaktır.  Ayrıca dış kalite kontrol programı değerlendirme kitapçığı, firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir. Testlerden biri veya birden fazlası için Dış kalite kontrol sonuçlarının, birbirini takip eden iki partide, kabul edilebilir sınırların dışında çıkması durumunda; yüklenici firma uyarılacaktır. Teknik bakım işlemleri veya cihazın değiştirilmesine rağmen, söz konusu uyumsuzluk hala devam ediyorsa; ihale iptali söz konusu olabilecektir. Dış kalite kontrol üyelikleri zamanında yapılmadığında ve sonuçların uygunsuzluğunda (gerek laboratuvar denetimlerinde ve gerek kalite değerlendirmesinde ciddi bir olumsuzluk olacağından) doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir.

35-Tam otomatik Mikro ELISA Cihazı kurmakla yükümlü firmalar cihaz arızasında rutin test akışının devamı için yeni ve düzgün çalışan iki plate yıkayıcı ve bir plate okuyucu (405–650 nm dalga boyunda okuyabilen) vermekle yükümlüdür. Testlerin çalışılması ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan bu cihazlar için, cihazlarda kullanılacak yedek parçalar sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. Arızaya 24 saat içinde müdahale edilecek, en geç 72 saat içinde arıza giderilecektir. Cihazın periyodik (haftalık, on beş günlük, aylık vb) olarak yapılması gereken teknik ve mekanik bakımları, firma elemanları tarafından yapılmalı ve teknik bakım tutanakları laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

36-Kısım SER-2 (sıra no: 7−14) ve SER-2 (sıra no: 17) kodlu testler, günlük istem sayılarının az olması nedeni ile “firesi” yüksek testler olarak kabul edilmiştir. Firenin azaltılması adına bu testler, laboratuvarda “haftalık ve/veya ayda bir” olacak şekilde çalışılacaktır. İsteklilerin bu testler için fiyat belirlerken, bu çalışma düzenini dikkate almaları önerilir.

37-Yüklenici firma(lar); laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği markada, Kısım SER-2 (sıra no:1−42) için 30.000 adet ve kısım SER-4 (Sıra no: 1–10) için 20.000 adet vakumlu jel bazlı 8 mL (16x100 mm) hacimli tüpü ücretsiz temin edeceklerdir.

TAM OTOMATİK MİKRO ELISA CİHAZI ŞARTNAMESİ

•Kısım SER-2 (Sıra no:1–42)

•Kısım SER-4 (Sıra no: 1–10)

1-Kısım SER-2 (Sıra no:1–42) kazanan firma, 2 adet tam otomatik mikro ELISA cihazı ve Kısım SER-4 (Sıra no: 1–10) test ihalesini kazanan firma da,1 adet tam otomatik mikro ELISA cihazını kit karşılığı kuracaktır. Cihazlar sözleşme süresince (30 ay) laboratuvarda kurulu kalacaktır.

2-Cihaz, tam otomatik Mikro-ELISA sistemi olmalıdır.

3-Örneklerin ve reaktiflerin cihaza yüklenmesinden sonuç alınana kadar tüm işlemler, tam otomatik olarak gerçekleştirilmelidir.

4-Cihazda kullanılacak test kitlerinin kalibratör, kontrol, konjugat, substrat gibi reaktifleri barkotlu olmalıdır. Cihaz yazılımı tüm komponentlerin pozisyonunu ekranda hem yazılı hem de görsel olarak göstermelidir. Reaktif barkodu okuyarak pozisyon tanımlayan sistemlerde bu özellik aranmayacaktır.

5-Cihaz; kalibratör, pozitif/negatif kontroller ve diğer reaktifleri, ayrı renklerde kodlandırmalıdır. Böylelikle sistemde her reaktif yeri net ayırt edilebilir şekilde tanımlanabilmelidir.

6-Kısım SER-2 (1−42)kazanan firma; iki adet tam otomatik mikro ELISA cihazı kuracaktır. Cihazlarından bir tanesi en az 7 pleyt istasyonuna, bir tanesi de en az 4 pleyt istasyonuna sahip olmalıdır. Kısım SER-2 cihazlarında en az 7 pleytli olan cihaz, Kısım SER-2 (1−32) testlerinin ve en az 4 pleytli olan cihaz da, Kısım SER-2 (33−42) testlerinin çalışmasında kullanılacaktır.

7-Kısım SER-4’ün mikro ELISA cihazı, en az 4 pleyt ve en az 90 örnek kapasiteli olabilir.

8-7 Pleytli cihaza gerektiğinde aynı çalışmada en az 180 ve 4 pleytli cihaza aynı çalışmada en az 90 örnek yüklenebilmelidir.

9-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihaz, aynı anda en az 28 farklı testi çalışabilmeli, bir pleyt 12 farklı teste kadar kombinasyon yapabilmelidir.

10-Kısım SER-2 (1−42) ve Kısım SER-4 (1−10) ihalesinin, tek firmada kalması durumunda; en az 7 pleyt 180 numune kapasiteli 2 cihaz yeterli olacaktır.

11-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihaz, tek kullanımlık pipet uçları kullanmalıdır. Her serum dilüsyonu için pipet modülü, tek pipet ucu ile kontaminasyon olmaksızın dilüentten ve takiben serumdan gerekli miktarları alarak, dilüsyon kaplarında karıştırma özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz, serum veya reaktif değişikliği olduğunda, pipet ucunu değiştirerek devam etmelidir.

12-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihaz, serum dilüsyonunu otomatik yapmalı, 90 tane örneğin dilüe edilmesi ve plate içine transport edilmesi 30 dakikayı geçmemelidir.

13-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihazın yıkayıcı ünitesi 8 manifolda sahip olmalıdır. Sıvı aktaran iğneler ile sıvıyı çeken iğneler ayrı seviyede olmalıdır. Aktarım iğneleri kuyucuk içine girmeden yukarıda sıvıyı aktarabilmelidir. Böylelikle yıkama aşamasında kontaminasyon riski taşımamalıdır.

14-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihazda yıkama esnasında kullanılacak solüsyonlar için ayrı ayrı 4 adet tank olmalıdır. Yıkama tankları sıvı hacim sensörlü olmalıdır. Ayrıca cihazda sistem sıvısı ve atık kabı bulunmalıdır. Kaplarda bulunan sensörler, kapların dolu ya da boş olduğu durumlarda ikaz vermelidir.

15-Çalışma sonuçlarının validasyon kontrolü için; çalışılan kitin, kullanılan lota özgü geçerli değerleri cihaza barkot okuyucu ile tanıtılabilmelidir. Elde edilen test sonuçlarının değerlere uygunluğu, sistem tarafından raporda belirtilmelidir.

16-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihazın hafıza özelliği olmalıdır. Pipet uç istasyonu ve dilüsyon kaplarında kullanılan miktarları hatırlamalı ve bir sonraki çalışmada kaldığı yerden devam edebilmelidir.

17-Pipet kolu çalışırken, diğer yüklenen pleyt, koldan bağımsız olarak diğer ünitelere gidebilmelidir. Bunu sağlayacak bir asansör sistemi cihaz içerisinde bulunmalıdır. Yazılımda farklı parametrelerin çalışma adımlarının çakışmasını önleyecek test süresinin uzamasını engelleyen otomatik komut sistemi bulunduran sistemlerde bu özellik aranmayacaktır.

18-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihazın okuyucu ünitesinde 6 adet okuyucu filtre (405, 450, 492, 570, 620 ve 690 nm’lik filtreler) bulunmalıdır

19-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihaz, 4 adet ısıtılabilir inkübatör (20−560C) ve 4 adet oda sıcaklığına optimize edilmiş inkübatörlere sahip olmalıdır. İnkübatörler aynı zamanda çalkalama özelliğine de sahip olmalıdır.

20-Yukarıda belirtilen 3 (üç) cihazın, ortamdaki toz partiküllerinin cihazın içerisine geçmesini önleyen ve cihaz içerisindeki hava sıcaklığının sabit tutulmasını sağlayan kapağı olmalıdır.

21-Yüklenici firma, laboratuvara kurduğu her cihazı laboratuvar otomasyon sistemine bağlatacaktır. Bağlantıların kurulması ile ilgili yükümlülükler firmaya aittir. Yüklenici firma, cihazların LBS bağlantısının TCP/IP protokolü ile yapılıp yapılamayacağını kontrol edecektir. Eğer TCP/IP protokolü ile bağlantı yapılamıyorsa com port (rs232) ağ bağdaştırıcısı (ethernet) dönüştürücü ile TCP/IP protokolü üzerinden veri gönderimi sağlanacaktır. Cihaz bu yolla da LBS bağlantısını sağlayamıyorsa kısımların teknik şartnamesinde belirtilen sayılarda hiç kullanılmamış bilgisayarı, laboratuvara ücretsiz olarak temin edecektir. Bilgisayar verilmesi durumunda, bilgisayarlar ihale sonunda geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır. Bilgisayarlar için istenen minimum özellikler aşağıda verilmiştir:

| (En az Core i5 7.nesil ve üzeri işlemci | (Dâhili veya harici ekran kartı ve LED Monitör 22 |
| --- | --- |
| (En az 8GB RAM | (En az 2 Seri Port |
| (En az 500 GB 7200 hard disk, Sata2 | (Windows 10 proişletim sistemi, Türkçe klavye, optik mouse |

İhale kesinleştikten sonra, ilk siparişi takiben en geç otuz takvim günü içerisinde, laboratuvar otomasyon sistemine bağlantı için gerekli olan yazılım programı çalışır durumda teslim edilecektir. LBS bağlantı sistemi, hastanede var olan otomasyon sistemine entegre olabilmelidir ve bu konuda hastanenin Bilgi İşlem Merkezi sorumlularının kararı geçerlidir. LBS bağlantısını sağlayan bilgisayar software yedeği laboratuvarda bulunmalıdır. Cihazlardan alınan sonuçlar, hasta adı-soyadı, dosya No, ID No verilerini de içerecek şekilde en az bir ay süreyle bilgisayar ortamında saklanabilmelidir.

22-Cihazda çalışma esnasında kullanılacak her türlü sarf malzeme, pipet uçları, yüklenici firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Tüm sarf malzemeler, tek kullanımlık olacaktır.

23-Sistem çalışır hale geldikten sonra, en az 1 (bir)  hafta kullanıcı eğitimi verilecektir.

24-Sistemin çalışabilmesi için gerekli deneme çalışmaları, firmanın sağlayacağı ücretsiz kitler ile yapılmalıdır.

25-Yüklenici firma, tüm kısımlar için, elektrik kesintilerinden doğacak olumsuzlukların giderilmesine yönelik, tüm cihazları en az bir saat çalıştırabilecek güç kaynağı temin etmelidir. Güç kaynaklarının her yıl periyodik bakımlarının yapılması, takibi ve yapılan bakımın belgelenmesi ve bu belgenin laboratuvara verilmesi, yüklenici firmanın sorumluluğundadır. İş güvenliği için; güç kaynaklarının priz çıkışlarına kurumun teknik bakım ve onarım ünitesinin uygun gördüğü şekilde kaçak akım rölesi kurulması zorunludur. Kaçak akım rölesinin yapımının ve periyodik bakımların gecikmesinin neden olduğu iş güvenliği kazalarından doğabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır.

26-Cihazın kurulu olduğu referans kurumların listesi verilmelidir.

27-Cihazla ilgili ayrıntılı günlük, haftalık ve aylık bakım prosedürleri kullanıcıya yazılı olarak verilmelidir.

28-Cihaz, kurulu kaldığı sürece gerekli her türlü teknik servis, bakım, onarım yedek parça hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır.

29-Arızaya 24 saat içinde müdahale edilecek, en geç 72 saat içinde arıza giderilecektir. Cihazın periyodik (haftalık, on beş günlük, aylık vb) olarak yapılması gereken teknik ve mekanik bakımları, firma elemanları tarafından yapılmalı ve teknik bakım tutanakları laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

30-Cihaz kalibrasyonlarının yapıldığını gösteren akredite bir kuruluştan alınmış bir belge, firma tarafından verilecektir.

31-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

32-Firmanın teknik servisten sorumlu bir elemanı, cihazların 24 saat çalışabilirliği, verimliliği ile kalibrasyon ve kontrol sonuçlarının istikrarı açısından, mesai saatleri içerisinde hastanede mevcut bulunmalıdır.

33-Cihazın CE ve ÜTS belgesi olmalı ve ihale dosyasına konulmalıdır.

34-Firma; teklif ettiği cihaza ait, güncel TSE onaylı hizmet/teknik yeterlilik belgesine sahip olmalı ve belgeyi ihale dosyasına koymalıdır.

IFA TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-İhale puan usulü olup, SUT işlem puanları değişse bile faturalandırmada ihale işlem puanları esas alınacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

•KısımSER-3 (Sıra No: 1-6)

•Kısım SER-11 (Sıra No: 1-6)

2-Yukarıdaki Tablo’da, “İhale Listesi”ne göre sıralanan testler, Indirekt Fluoresans yöntemi ile çalışılacaktır.

3-IFAT kitlerinin, bir adet fluoresans mikroskop, bir adet fluoresans ve ışık mikroskobu fonksiyonlu ve dual başlıklı ya da kamera sistemli mikroskop ve ek ihtiyaçları (pozitif ve negatif kontrol, gerekiyorsa örnek taşıma koşulları, gerektiği kadar pipet ve ucu, plastik serolojik tüp, köpük spor ihtiyaç kadar fluoresans mikroskop lambası, saf su cihazı, sarf malzemesi ve bakım anlaşması gibi) ihaleyi kazanan firma tarafından karşılanmalıdır.

Firma tarafında sağlanan mikroskopların periyodik (haftalık, 15 günlük, aylık vb) olarak yapılması gereken teknik ve mekanik bakımları, firma elemanları tarafından yapılmalı ve teknik bakım tutanakları laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

4-Kısım SER-3 (Sıra no: 2); Hep–2 hücreli ANA+AMA+ASMA IFA testinde, Hep2 20-10/sıçan böbreği/sıçan midesi/primat karaciğer dokuları yan yana bulunmalıdır. Böylece bir serum örneğinde bir kuyucukta ANA, AMA ve ASMA beraber değerlendirilmelidir.

5-Kısım SER-3 (Sıra no: 3); Hep–2 hücreli ANA IFA testinde, Hep2 20-10/primat karaciğer dokuları, yan yana aynı kuyucukta bulunmalıdır.

6-Kısım SER-3 (Sıra no:1−4) Anti ds DNA (IFA), Hep–2 hücreli ANA+AMA+ASMA (IFA),  Hep-2 hücreli ANA (IFA) ve ANA profil testleri ile Kısım SER-4 (Sıra no: 1-2); Anti ds DNA (kantitatif) ELISA, AMA-2 (kantitatif) ELISA ve Kısım SER-4 (Sıra no: 9) Anti LKM-1 (kantitatif) ELISA testleri, aynı serumdan ve aynı anda sonuç verildiği ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, aynı marka olmalıdır.

7-Kısım SER-3 (Sıra no: 5); ANCA (IFA) testinde etanol ve formalinle fikse granülosit, Hep–2 hücreli granülosit kesiti birlikte olmalıdır.

8-Kısım SER-4 (Sıra no: 3,4,5); ANCA PR3 ELISA, ANCA MPO ELISA, ANCA profil ile Kısım SER-3 (Sıra no: 5) ANCA (IFA) testleri; aynı serumdan ve aynı anda sonuç verildiği ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, aynı marka olmalıdır.

9-Kısım SER-3 (Sıra no: 6) Anti Endomisyum (IFA) testinde maymun karaciğer dokusu olmalıdır.

10-Kısım SER-3 (Sıra no: 6) Anti Endomisyum (IFA) ile Kısım SER-4 (Sıra no: 6−8) AGA IgG ELISA, AGA IgA ELISA ve Anti-Endomisyum (t-transglutaminaz) IgA ELISA testleri birlikte değerlendirildiği ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, aynı marka olmalıdır.

11-Çalışılan lamların sonuçları birkaç gün sonra da değerlendirilebilmelidir.

12-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kit prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13-Hep–2 hücreli ANA+AMA+ASMA (IFA), Hep-2 hücreli ANA (IFA), Anti ds DNA (ELISA), ANCA PR3 ELISA, ANCA MPO ELISA, ANCA profil, AMA–2 (kantitatif) ELISA, Anti ds DNA (IFA), ANA profil ve ANCA (IFA),Anti Endomisyum (IFA), Anti-Endomisyum (t-transglutaminaz) kitlerini veren firma, oto antikorlar için laboratuvar sorumlularının kabul edeceği uluslararası bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak üye yapmalıdır. Bu üyelik, yılda en az 3 parti dış kalite kontrol numunesi içermeli, ihale süresince devam etmelidir. Cihazın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik başlatılmalı ve katılım belgesi sunulmalıdır. Bu üyelik dış kalite kontrol üyeliğinin kesintiye uğramaması için (laboratuvarın dış kalite kontrol üyeliği bulunmayan bir süreç yaşamaması amacıyla) bir sonraki ihalenin sonuçlanmasına kadar devam etmelidir. Kullanıcı kaynaklı hatalı sonuçları ekarte etmek için, dış kalite kontrol numuneleri/testleri çalışılırken mutlaka distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı hazır bulunmalıdır. Dış kalite kontrol programını sağlayan firmadan, üyelik başlangıcında gelen yıllık gönderim planına uygun olacak şekilde distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı laboratuvarla temasa geçmek zorundadır. Mümkün olduğunda, ayrıca dış kalite kontrol numuneleri laboratuvara ulaştığında, çalışması gereken süreler distribütör firmaya bildirilecek ve bu tarihler arasında distribütör firma aplikasyon (gerekirse teknik servis) elemanının laboratuvarda hazır bulunması istenecektir. Sonuç olarak dış kalite kontrol numuneleri distribütör firma aplikasyon elemanı eşliğinde çalışılacaktır.  Ayrıca dış kalite kontrol programı değerlendirme kitapçığı, firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir. Testlerden biri veya birden fazlası için Dış kalite kontrol sonuçlarının, birbirini takip eden iki partide, kabul edilebilir sınırların dışında çıkması durumunda; yüklenici firma uyarılacaktır. Teknik bakım işlemleri veya cihazın değiştirilmesine rağmen, söz konusu uyumsuzluk hala devam ediyorsa; ihale iptali söz konusu olabilecektir. Dış kalite kontrol üyelikleri zamanında yapılmadığında ve sonuçların uygunsuzluğunda (gerek laboratuvar denetimlerinde ve gerek kalite değerlendirmesinde ciddi bir olumsuzluk olacağından) doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir.

14-Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

15-Kısım SER-3 (Sıra no: 1−6) Hep–2 hücreli ANA (IFA) Hep–2 hücreli ANA+AMA+ASMA (IFA) ihalesini kazanan firma, testlerde kullanılmak üzere 5–100 μL’lik 2 adet, 10–100 μL’lik 6 adet ve 100−1000 μL’lik 4 adet otomatik mikropipeti, 4 adet repeater pipeti ve 4 adet otomatik multikanal (20-200 μL) pipeti, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği marka/modelde, ücretsiz temin etmelidir. İhale sonunda pipetler geri verilmeyecek, kurumumuzda kalacaktır.

16-Yüklenici firma, Seroloji Laboratuvarına saf su cihazı temin etmeli, sarf malzemesini ve periyodik bakımını sağlamalıdır. Saf su cihazının sıkıntılı olduğu durumlarda saf su sağlamalıdır.

17-KısımSER-11 (Sıra no: 1−6) ASA IFAT testi için, slaytlar sperm sürüntüsü ile kaplı olmalıdır. Anti-Pankreas (adacık) Hücre Antikor (ICA), Anti Pariyetal Antikor (APA), Anti-Saccharomyces cerevisiae (Crohn’s), Anti-Ekzokrin Pankreas (Crohn’s), Anti-İntestinal Goblet Hücresi (Ü.colit) testleri IFA yöntemi ile çalışılmalıdır.

18-Kısım SER-3 (Sıra no: 1−6)'e teklif veren firmalar: Kısım SER-3 (Sıra no: 1−6) ‘te yer alan testler Kısım SER-4 (Sıra no: 1−10)’te yer alan testlerle beraber değerlendirildiğinden; Kısım SER-4 (sıra no: 1−10) için de teklif vermelidir ve çalışma uyumluluğu gerektiğinden, bu gruptaki testler aynı marka olmadır.

19-Yüklenici firma; laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği markada, Kısım SER-3 (sıra no: 1−6) için, 30.000 adet vakumlu jel bazlı 8 mL (16x100 mm) hacimli tüpü ücretsiz temin edeceklerdir.

ANA PROFİL TESTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Kısım SER-3 (Sıra no: 4)

1-İhale puan usulü olup, SUT işlem puanları değişse bile faturalandırmada ihale işlem puanları esas alınacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

2-ANA profil testi immunoblot yöntemi ile çalışılmalı ve tüm komponentler (minimum 16−23 parametre) aynı strip üzerinde bulunmalıdır.

3-ANA Profil testi minimum RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl–70, Pm-Scl, Jo–1, sentromer protein B, ds DNA, nükleozom, histon, ribozomal P-protein, PCNA, KU, Mi-2ve AMA M2 antijenlerini ayrı ayrı içermeli ve bir çalışmada hepsine bakılabilmelidir.

4-Bu testlerin çalışılması için gerekli ek malzeme ve cihazlar [strip çalışmak için cihazlar (en az 3 adet), rotator, slayt saklayıcı, slayt, solüsyon, strip okuyucu ve bilgisayarı, pozitif ve negatif kontrol, laboratuvarda bulunmayan shaker, vorteks gibi] ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanmalıdır.

5-Çalışılan striplerin en az bir yıl saklanması amacıyla, stripler yapıştırılıp tek tek sonuçların ve hastaların isimlerinin yazılabileceği dosyalamaya uygun sayfalar kitle beraber temin edilmelidir.

6-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kit prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7-ANA Profil testini çalışmak için kullanılan cihazlarda kullanılacak yedek parçalar sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. Arızaya 24 saat içinde müdahale edilecek, en geç 72 saat içinde arıza giderilecektir. Cihazın periyodik (haftalık, on beş günlük, aylık vb) olarak yapılması gereken teknik ve mekanik bakımları, firma elemanları tarafından yapılmalı ve teknik bakım tutanakları laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

8-Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

9-Kısım SER-3 (Sıra no: 1−4); Anti ds DNA (IFA), Hep–2 hücreli ANA+AMA+ASMA (IFA),  Hep-2 hücreli ANA (IFA) ve ANA profil testleri ile Kısım SER-4 (Sıra no: 1-2); Anti ds DNA (kantitatif) (ELISA), AMA-2 (kantitatif) (ELISA) testleri, aynı serumdan ve aynı anda sonuç verildiği ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, aynı marka olmalıdır.

ALERJİ TESTLERİ İÇİN TAM OTOMATİK CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kısım SER-8 (Sıra no: 1–3)

1-İhale puan usulü olup, SUT işlem puanları değişse bile faturalandırmada ihale işlem puanları esas alınacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

2-Kısım SER-8 (Sıra no:1–3) testlerini çalışabilecek cihaz, tam otomatik ve yeni kurulumlu olmalıdır.

3-Cihaz fluoroenzyme immunoassay, kemiluminesans veya mikro ELISA yöntemi ile çalışmalıdır.

4-Cihaz, örnekleri otomatik olarak dağıtabilme, işleyebilme, sonuçları hesaplayabilme, ölçebilme ve yazdırabilme özelliklerine sahip olmalıdır.

5-Cihazda çalışan testler; Total IgE, Spesifik IgE (tek allerjen) ve Miks alerjen paneli şeklinde olmalıdır.

6-Numune ve reaktifler, cihaza yerleştikten sonra, sonuç çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır.

7-Cihaz, yapılan kalite kontrol, kalibrasyon değerlerini lot değişikliğine kadar uzun süreli olarak hafızasında saklayabilmelidir.

8-Cihazın kalibrasyonu, multipoint olmalıdır ve kalibrasyon eğrisini kendisi çizmelidir.

9-Farklı lotlara ait kalibrasyonları hafızasında saklamalı ve istendiğinde herhangi birini kullanabilmelidir.

10-Sistem ve sistemde kullanılan testler, Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarına uygun olmalıdır.

11-Cihaz, barkot sistemini kullanabilmelidir.

12-Teklif edilen kitler cihazla tam uyumlu olmalıdır. Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay veya daha uzun olmalıdır. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti (en az 4 parti halinde) teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 2 ay önce firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun, firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca standart, pozitif- ve negatif kontroller ücretsiz karşılanacaktır.

13-Cihaz, hasta ve test sonuçlarını hafızasında saklayabilmelidir.

14-Yüklenici firma, elektrik kesintilerinden doğacak olumsuzlukların giderilmesine yönelik, cihazları en az bir saat çalıştırabilecek güç kaynağı temin etmelidir. Güç kaynaklarının her yıl periyodik bakımlarının yapılması, takibi ve yapılan bakımın belgelenmesi ve bu belgenin laboratuvara verilmesi, yüklenici firmanın sorumluluğundadır. İş güvenliği için; güç kaynaklarının priz çıkışlarına kurumun teknik bakım ve onarım ünitesinin uygun gördüğü şekilde kaçak akım rölesi kurulması zorunludur. Kaçak akım rölesinin yapımının ve periyodik bakımların gecikmesinin neden olduğu iş güvenliği kazalarından doğabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya ait olacaktır. Ortamın soğutulması ve hazırlanması firmaya ait olacaktır.

15-Firma, laboratuvar sorumlusunun gerekli gördüğü sayıda ve sürede eğitim vermekle sorumludur.

16-Özellik arz eden serumlar için, gerektiğinde istenecek “doğrulama testleri” ilgili firmalar tarafından yapılabilmelidir.

17-Cihazda kullanılacak yedek parçalar sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. Arızaya 24 saat içinde müdahale edilecek, en geç 72 saat içinde arıza giderilecektir. Cihazın periyodik (haftalık, on beş günlük, aylık vb) olarak yapılması gereken teknik ve mekanik periyodik bakımları, firma elemanları tarafından yapılmalı ve teknik bakım tutanakları laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.

18-Cihazlar, hastane otomasyon sistemine uyumlu olmalı, sonuçları otomasyon sistemine aktarmalıdır. Yüklenici firma, cihazlarını hastane otomasyon sistemine bağlatmakla yükümlüdür. Otomasyon bağlantısı için gerekli tüm işlem ve masraflar, yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.

19-Cihaz ve kit bozukluğundan dolayı tekrar edilmesi gereken testler, firma tarafından karşılanmalıdır.

20-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kit prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar sorumlusu teklif veren firmalardan yazılı olarak cihaz demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

21-Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

22-Cihazın CE ve ÜTS belgesi olmalıdır.

23-İhaleyi kazanan firma alerji testlerini, laboratuvar sorumlularının kabul edeceği uluslararası bir dış kalite kontrol programına ücretsiz olarak üye yapmalıdır. Bu üyelik, yılda en az 3 parti dış kalite kontrol numunesi içermeli, ihale süresince devam etmelidir. Cihazın kurulmasını izleyen bir ay içinde üyelik başlatılmalı ve katılım belgesi sunulmalıdır. Bu üyelik dış kalite kontrol üyeliğinin kesintiye uğramaması için (laboratuvarın dış kalite kontrol üyeliği bulunmayan bir süreç yaşamaması amacıyla) bir sonraki ihalenin sonuçlanmasına kadar devam etmelidir. Kullanıcı kaynaklı hatalı sonuçları ekarte etmek için, dış kalite kontrol numuneleri/testleri çalışılırken mutlaka distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı hazır bulunmalıdır. Dış kalite kontrol programını sağlayan firmadan, üyelik başlangıcında gelen yıllık gönderim planına uygun olacak şekilde distribütör firma aplikasyon elemanı ve gerekirse teknik servis elemanı laboratuvarla temasa geçmek zorundadır. Mümkün olduğunda, ayrıca dış kalite kontrol numuneleri laboratuvara ulaştığında, çalışması gereken süreler distribütör firmaya bildirilecek ve bu tarihler arasında distribütör firma aplikasyon (gerekirse teknik servis) elemanının laboratuvarda hazır bulunması istenecektir. Sonuç olarak dış kalite kontrol numuneleri distribütör firma aplikasyon elemanı eşliğinde çalışılacaktır.  Ayrıca dış kalite kontrol programı değerlendirme kitapçığı, firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir. Testlerden biri veya birden fazlası için Dış kalite kontrol sonuçlarının, birbirini takip eden iki partide, kabul edilebilir sınırların dışında çıkması durumunda; yüklenici firma uyarılacaktır. Teknik bakım işlemleri veya cihazın değiştirilmesine rağmen, söz konusu uyumsuzluk hala devam ediyorsa; ihale iptali söz konusu olabilecektir. Dış kalite kontrol üyelikleri zamanında yapılmadığında ve sonuçların uygunsuzluğunda (gerek laboratuvar denetimlerinde ve gerek kalite değerlendirmesinde ciddi bir olumsuzluk olacağından) doğabilecek her türlü maddi ve hukuki sorumluluk tedarikçi ve distribütör firmaya aittir.

24-Kitlerin sipariş listesinde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir.

25-Kurulacak cihazlara ait “cihaz teknik dokümanları” ve cihaz kurulumu sırasında ilgili laboratuvar yetkilisine teslim edilecektir.

26-Kısım SER-8 (Sıra no: 1–3); Total IgE, Spesifik IgE (alerjenleri), Spesifik IgE (panelleri), aynı cihazda çalışıldığı ve çalışılan parametrelerin uyumluluk göstermesi gerektiği için, bir kısım olup aynı marka olmalıdır.

27-Cihaz kalibrasyonlarının yapıldığına dair akredite bir kuruluştan alınmış bir belge firma tarafından verilecektir.

28-Firma; teklif ettiği cihaza ait TSE onaylı hizmet/teknik yeterlilik belgesine sahip olmalı ve belgeyi ihale dosyasına koymalıdır.

KASET TEST İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Kısım SER-5 (Sıra no:1), Kısım SER-6 (Sıra no:1), Kısım SER-7 (Sıra no:1),

Kısım SER-9 (Sıra no:1)

1-İhale puan usulü olup, ihale sonrası SUT işlem puanları değişse bile, faturalandırma ihale yapılırken geçerli olan SUT işlem puanları üzerinden yapılacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

2-Kısım SER-5 (Sıra no: 1)’e mikro ELISA teklifi de verilebilir. Mikro ELISA kitleri, 8x12=96 testlik ambalajlarda veya 48 testlik ambalajda olabilir. Test kuyucukları ve stripler kırılabilir özelliğe sahip olmalıdır. Kısım SER-5 (Sıra no:1)’e mikro ELISA teklifi veren firma, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği kaşıklı kapaklı plastik numune alım tüplerini hasta sayısı oranında temin etmekle yükümlüdür. Kısım SER-5 (Sıra no: 1)’e mikro ELISA teklif veren firmalar için testin teknik şartnamesi Mikro ELISA teknik şartnamesiyle aynı olmalıdır.

3-Kısım SER-5, 7, 9’u kazanan firmalar, laboratuvar sorumlusunun uygun göreceği standartlarda kitlerin çalışılması için gerekli olan pembe gaita kaplarını test miktarına yetecek şekilde ücretsiz verecektir.

4-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kitin Türkçe prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5-Kit ulusal bilgi bankasına (UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Onaylı UBB kodları teklif mektubunda markalarıyla birlikte yer almalıdır. Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

6-Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.

7-Hızlı ve güvenilir olmalıdır.

8-Kiti çalışmak için ekstra malzemeye ihtiyaç duyulmamalı. Seyreltici reaktifler kontaminasyonu önlemek için test adedince ayrı ayrı tüplerde hazır olmalıdır.

9-Her kitin içerisinde laboratuvar iç kalite kontrolünü sağlamak için kitin son kullanma tarihine paralel, orijinal ambalajında oda sıcaklığında saklanabilen minimum bir adet pozitif kontrol swab çubuğu bulunmalıdır.

10-Test kasetleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlanmış olmalı ve her kaset ambalajı üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca belirtilmelidir.

11-Kitler, reaktifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de dâhil olmak üzere oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

12-Her bir kitin içerisinden, test kasetleri, içerisinde hazır seyreltici reaktif bulunan gaita toplama tüpleri, pozitif kontrol swabı ve kullanım talimatı çıkmalıdır.

13-Kısım SER-6 (Sıra no:1) VDRL Kaset Testin daha iyi bir sensitivite sağlamak amacıyla, T.pallidium’a karşı oluşan bütün antikorlar ile (IgG, IgM ve IgA) tanımlama yaptığı test prosedüründe belirtilmelidir. Test kiti başka birden fazla ek solüsyona gerek kalmadan çalışmalıdır.

14-Kısım SER-7 (Sıra no:1) Rotavirus ve Enterik Adenovirus antijen testleri ve Kısım SER-9 (Sıra no:1) Clostridium difficile toksin A/B testleri için, immunokromatografik testlerle teklif verilecektir.

15-Kısım SER-7 (Sıra no:1) Rotavirus-Enterik Adenovirus antijen testleri; aynı kitle aynı anda sonuç verebilmelidir.

16-Kısım SER-9 (Sıra no:1): Clostridium difficile toksin A/B, aynı kitle aynı anda sonuç verebilmelidir.

LATEKS AGLÜTİNASYON TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Kısım SER-10 (Sıra no:1)

1-İhale puan usulü olup, ihale sonrası SUT işlem puanları değişse bile, faturalandırma ihale yapılırken geçerli olan SUT işlem puanları üzerinden yapılacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

2-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kitin Türkçe prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3-Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

4-Kısım SER-10 (Sıra no:1); VDRL testi ihalesini kazanan firma, BOS’ta VDRL çalışabilen 100 testlik kiti ücretsiz vermekle yükümlüdür.

TPHA TESTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Kısım SER-10 (Sıra no: 2)

1-İhale puan usulü olup, ihale sonrası SUT işlem puanları değişse bile, faturalandırma ihale yapılırken geçerli olan SUT işlem puanları üzerinden yapılacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

2-TPHA testi indirekt hem aglütinasyon yöntemi ile çalışmalıdır.

3-Kit gerekli kontrolleri içermeli ve yeterince sarf malzemesi temin edilmelidir.

4-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kitin Türkçe prospektüslerini getirmelidirler. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, laboratuvar sorumlusu yazılı olarak demonstrasyon talebinde bulunabilir. Talep tarihinden itibaren 15 gün içinde demonstrasyon yapılmalıdır. Verilen sürede demonstrasyon yapamadığını uygun, resmi belgelerle kanıtlayan firmalar; teklif ettikleri cihazın halen aktif olarak çalıştırıldığı başka bir laboratuvarda (laboratuvarımızın test/hasta kapasitesine ve çalışma yoğunluğuna benzer, laboratuvar sorumlusunun belirlediği şartlarda [hafta sonu rutin çalışma dışı değerlendirme, kendi numunelerimizle çalışma, vb]) cihaz demonstrasyonu yapabilir.  Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

DFA TESTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Kısım SER-12 (Sıra no: 1-5)

1-İhale puan usulü olup, ihale sonrası SUT işlem puanları değişse bile, faturalandırma ihale yapılırken geçerli olan SUT işlem puanları üzerinden yapılacaktır. Seroloji Laboratuvarı ihalesinde yüklenici firmaya, hastanemizde kurulu olan LBS’den çıkmış ve onaylanmış sonuç karşılığı ödeme yapılacaktır. Firma hak edişlerini her ay kuruma bildirecektir.

2-Testler, belirtilen mikroorganizmaların antijenlerini immünofluoresan ya da immünokromotografik yöntem ile saptayabilmelidir.

3-Kullanılan DFA kitlerinin ihtiyaçları firma tarafından karşılanmalıdır.

4-Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

5-İhaleye girecek firmalar, ihale öncesi teklif edilen kitin Türkçe prospektüslerini getirmelidirler.

6-Testin kalibrasyonları firma tarafından yapılmalıdır.

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları

Teklif mektuplarının en geç 05/07/2019   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.